# Manual Interno de Know-How — Retrorreflectómetro Vertical V3.6

Manual técnico de ingeniería para preservación de conocimiento y mantenimiento del sistema V3.6. Destinado a ingenieros de desarrollo, soporte técnico de firmware y metrología de DPI Ingeniería & Consultoría.

## 1. Objeto y Arquitectura General del Sistema

Este documento recopila la totalidad del conocimiento técnico obtenido durante la ingeniería inversa, diseño y desarrollo de la línea V3.6 (PIC18F47K42), evitando tener que repetir el proceso de ingeniería inversa en el futuro.

### 1.1 Identificación del Hardware Físico

Instrumento: Retrorreflectómetro Vertical SAT-LUX/V3 K42.

Microcontrolador: Microchip PIC18F47K42 (revisión de silicio A001).

Tarjeta electrónica principal: Placa rotulada "SATLUX H-IoT" (originalmente concebida para el proyecto

Horizontal IoT, adaptada en producción 2020 para el Vertical).

Pantalla gráfica táctil: Módulo inteligente STONE de segunda generación, conectado a la UART secundaria del

microcontrolador a 115200 baudios (uart_stone.c:87-101).

Canal de comunicación Bluetooth: Módulo serie conectado a la UART1 del PIC configurada a 9600 baudios (8N1),

según se especifica en 05_Documentacion/PROTOCOLO-V3.6.md:16.

Sensor fotométrico: Fotodiodo de silicio conectado a canal analógico ADC (measurement.c:208-250), con

promediado por hardware de 16 muestras más desplazamiento de 200 cuentas (measurement.c:212).

## 2. Firmware V3.6 frente a la Base de 2020

### 2.1 Limitación de la Base Histórica (2020)

En el firmware de 2020 (01_Firmware/base_2020_d089f962/, compilado con Microchip XC8 v2.10 con MD5 del archivo hexadecimal d089f9625090a1213291c090eae7ac01), las 12 ecuaciones de calibración estaban grabadas en la memoria de programa Flash (ecuacionesCalibracion.c:3-42). Modificar un coeficiente obligaba a reprogramar físicamente el chip mediante programador PICkit.

### 2.2 Solución Implementada en la Línea V3.6

La versión V3.6 traslada las fórmulas polinómicas a la memoria EEPROM interna del microcontrolador PIC18F47K42 (01_Firmware/RetroVertical_V3.6.X/calibracion_v36.c). Los bits de configuración permanecen estrictamente idénticos a la base de 2020: EC FF F7 FF 9F FF FF DF FE FF en el rango de direcciones 0x300000-0x300009.

## 3. Mapa de Memoria EEPROM (PIC18F47K42)

La memoria EEPROM organiza los parámetros de calibración y metrología a partir de la dirección base 0x100:

| Dirección base | Tamaño | Descripción del registro | Formato interno |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x100 - 0x103 | 4 B | Cabecera de integridad V3.6 | ASCII V36 seguido de versión de formato 0x01 |
| 0x104 + 18·k | 18 B | Canales ópticos (k = 0 a 11) | 4 floats IEEE 754 little-endian + CRC16 CCITT |
| 0x1DC - 0x1ED | 18 B | Factor de temperatura y PIN | Floats X_2, X_1, X_0, PIN (4 B ASCII) + CRC16 |
| 0x1EE - 0x1FF | 18 B | Número de serie del equipo | Longitud (1 B), 12 B ASCII, 3 ceros + CRC16 |
| 0x200 - 0x211 | 18 B | Fecha de calibración técnica | Año (2 B low-first), mes, día, 12 ceros + CRC16 |

### 3.1 Canales Ópticos (Códigos 1 a 8 y a a d)

Los índices corresponden a las 12 funciones de calibración históricas:

Códigos 1 a 8: Blanco tipo I, Amarillo tipo I, Blanco microprismático, etc.

Códigos a a d: Canales extendidos de color según calibracion_v36.h.

Los códigos 1 y 2 son patrones base reservados de fábrica y no se sobreescriben durante calibraciones rutinarias.

### 3.2 Algoritmo de Evaluación Polinómica

La evaluación se ejecuta en 32 bits de precisión sin esquema Horner para preservar estricta identidad numérica con la base de 2020 (calibracion_v36.c:229-234):

resultado = ((c3 * x * x * x + c2 * x * x) + c1 * x) + c0;

En pruebas de simulación bajo MPLAB SIM (arnés T-A20), este cálculo produjo cero diferencias sobre 786.432 puntos de comparación frente al cálculo de 2020.

## 4. Protocolo de Comandos Serie UART1 (9600 8N1)

Las tramas de administración están delimitadas por # al inicio y al final (uart_module.c:52-121), con un tamaño máximo de 48 bytes y caducidad automática de 2 segundos ante tramas incompletas.

### 4.1 Comandos Públicos (Sin Autenticación)

#V#: Retorna 5 campos: #V,3.6,<fecha>,<CAL|DEF>,<mascaraHex># (calibracion_v36.c:635-643). Indica versión,

fecha en EEPROM, estado (CAL si hay calibración o DEF de fábrica) y la máscara de 4 dígitos hexadecimales.

#G,<k>#: Consulta los 4 coeficientes del canal k (#G,<k>,<c3>,<c2>,<c1>,<c0>#).

#GT#: Consulta los factores de compensación térmica X_2, X_1, X_0 (gui.c:41-43).

#GN#: Consulta la serie grabada en EEPROM (#GN,<serie># o #GN,NONE#).

#GC#: Consulta la fecha de calibración (#GC,<AAAA-MM-DD># o #GC,NONE#).

### 4.2 Comandos de Administración (Requieren #L,<pin>#)

#L,<pin>#: Autentica sesión de administración. El PIN de fábrica es 2026. Al acumular 5 fallos consecutivos, el

firmware entra en estado de bloqueo permanente (#ERR,BLOQUEADO#) hasta reiniciar el equipo.

#P,<pin_actual>,<pin_nuevo>#: Modifica el PIN de acceso. Conforme a RF-CAL-29, es obligatorio cambiar el PIN

de fábrica antes de la primera calibración en campo.

#S,<k>,<c3>,<c2>,<c1>,<c0>#: Escribe coeficientes en memoria RAM y EEPROM (calibracion_v36.c:658).

#SC,<AAAA-MM-DD>#: Escribe la fecha de calibración en la dirección 0x200.

#SN,<serie>#: Escribe el número de serie en la dirección 0x1EE.

#Q#: Cierra la sesión de administración y retorna el microcontrolador a modo operativo seguro.

## 5. Ecosistema de Aplicaciones Móviles

El sistema se compone de dos aplicaciones con alcances estrictamente separados:

### 5.1 Aplicación de Usuario (RetroUsuario)

Directorio de código: 03_App_Movil/RetroUsuario/.

Paquete: com.dpi.retrousuario.coviandina, versión 0.3.7 (código 10).

Entregable: RETRO-COVIANDINA-usuario-0.3.7-10.apk.

Arquitectura FABLE-USR: La máquina de estados de medición reside en dominio.EstadoMedida, sobreviviendo a

rotaciones de pantalla y pausas de ciclo de vida de Android.

Diálogo de Operador: Implementa PreguntaOperador.Decision.ABANDONAR para descartar de forma limpia medidas

interrumpidas, garantizando que ninguna lectura nula o corrupta genere filas espurias en medidas.csv.

Suite de pruebas: 152 pruebas unitarias JVM puras (107 de requisito, 45 de comportamiento) sin dependencias

de emulador, ejecutables directamente con JUnitCore.

### 5.2 Aplicación de Calibración (RetroV36)

Directorio de código: 03_App_Movil/RetroV36/.

Paquete: com.dpi.retrov36.calibra.

Versión de campo validada: Cov_3.6.5_calibrar.apk (código 10010, commit 316a6bc).

Flujo guiado: Importa el paquete ZIP de campaña, aplica banco previo, escribe en EEPROM y verifica tolerancias

según regla RF-COV-12 (±5 % para código 8 blanco y ±10 % para código b amarillo).

Cierre formal: Emite actas técnicas y paquete de soporte para respaldo del certificado de calibración emitido

bajo CERT-TITULO-2.

## 6. Lecciones Técnicas Aprendidas y Trampas Evitadas

Transitorios `#ERR,FORMATO#`: Ocurren por sobrecarga en la recepción UART cuando la aplicación móvil envía

bloques largos a ráfaga. Se resuelven implementando pausas entre bloques (pacing de 24 bytes cada 30 ms).

Catálogo de Patrones Azules y Verdes (C-08): En patrones con certificado alto (≥ 40), se observó correlación

negativa en lecturas crudas. No forzar coeficientes en canales 3, 4, 5 y 6 hasta que se verifiquen físicamente las etiquetas de los patrones patrón P112 y P124 (decisión D-14).

Prohibición de desinstalación de aplicaciones: En Android, desinstalar una app elimina su almacenamiento

privado (/data/data/<paquete>), destruyendo las bases de datos de campañas. Toda actualización debe ser directa.