# Manual de Operación y Mantenimiento — Retrorreflectómetro Vertical SAT-LUX/V3 K42

Manual de operación técnica y mantenimiento del instrumento de medición para la línea V3.6. Destinado a inspectores de tránsito, técnicos viales, operadores de terreno y personal de laboratorio.

[!NOTE] Puntos pendientes de medición y verificación física (no medidos): - Geometría óptica: La geometría de observación y entrada (0,2° / −4°) es una propuesta pendiente de confirmación técnica en el equipo físico. No se afirma como dato cerrado hasta cotejar el certificado de los patrones y comprobar en el instrumento. - Modelo de pantalla STONE: Contradicción abierta entre variantes de pantalla gráfica. Se cierra mirando la etiqueta física del módulo en el instrumento.

## 1. Principio Físico y Normativa de Medición

El Retrorreflectómetro Vertical SAT-LUX/V3 K42 es un instrumento optoelectrónico portátil de precisión diseñado para medir en terreno y en laboratorio el coeficiente de retrorreflexión RA (o R') sobre láminas y películas retrorreflectivas aplicadas en señales de tránsito verticales.

### Especificaciones Técnicas y Metrológicas:

Magnitud medida: Coeficiente de retrorreflexión RA, expresado en unidades de candelas por lux por metro

cuadrado (cd / (lx * m2)).

Geometría óptica: Pendiente de confirmación física (ver nota en cabecera).

Normativa de referencia: Especificaciones NTC 4739 y ASTM E1710 para señalización vertical.

Sistema de iluminación y captura:

Fuente de luz: Emisor de estado sólido LED estabilizado espectralmente.

Sensor de detección: Fotodiodo de silicio de alta estabilidad con corrección de respuesta fotópica CIE V(lambda)

para igualar la curva de sensibilidad del ojo humano estándar.

Microcontrolador principal: Microchip PIC18F47K42 en placa "SATLUX H-IoT".

Interfaz visual: Pantalla gráfica táctil STONE de segunda generación (modelo exacto pendiente de

verificar en etiqueta física).

Comunicación inalámbrica: Enlace Bluetooth UART1 integrado a velocidad fija de 9600 baudios (8N1).

## 2. Componentes del Instrumento

El equipo se compone de los siguientes elementos principales:

Cuerpo ergonómico principal: Chasis de alta resistencia mecánica diseñado para trabajo pesado en carretera.

Empuñadura con gatillo de disparo: Permite sostener el instrumento con firmeza y accionar la medición de

forma manual con un solo dedo.

Ventana óptica de medición: Ubicada en la base frontal inferior del instrumento. Dispone de un marco elástico

de goma perimetral que actúa como sello de estanqueidad contra el ingreso de luz solar o luminarias parásitas.

Pantalla táctil STONE: Ubicada en la parte superior. Muestra el estado del sistema, el nivel

de carga de la batería y los valores de retrorreflexión de cada disparo.

Panel de control e interfaces:

Interruptor general de alimentación (ON/OFF).

Toma para conector de carga de batería recargable interna.

Indicador luminoso LED de estado de carga eléctrica.

Módulo de comunicación serie inalámbrica Bluetooth interno.

## 3. Puesta en Marcha y Preparación para la Medición

### Procedimiento Inicial:

Inspección visual: Antes de cada jornada, retire la tapa protectora de la ventana óptica e inspeccione que la

lente y el marco elástico de goma se encuentren completamente limpios y libres de partículas abrasivas.

Encendido: Accione el interruptor de encendido. La pantalla STONE se iluminará y desplegará la interfaz

principal tras completar la inicialización del microcontrolador PIC18F47K42.

Inicialización del sistema: Espere a que el equipo complete su rutina de inicio y la pantalla STONE

muestre la interfaz lista para operar antes de iniciar las mediciones.

Comprobación de la batería: Observe el indicador de carga en pantalla. Si el equipo reporta nivel bajo,

recárguelo antes de salir a campo para evitar apagados repentinos durante una serie de medidas.

## 4. Procedimiento de Medición en Terreno

Para obtener datos confiables y reproducibles que cumplan los requisitos de interventoría vial:

Acondicionamiento de la señal: Si la cara de la señal presenta polvo denso o salpicaduras de lodo superficial,

límpiela suavemente con un paño seco o ligeramente humedecido con agua limpia. No use detergentes abrasivos.

Asentamiento perpendicular:

Apoye la boca frontal del retrorreflectómetro contra la superficie de la lámina retrorreflectiva.

Mantenga el instrumento completamente perpendicular a la superficie de la señal.

Aplique una presión suave y uniforme para asegurar que el marco de goma selle todo el perímetro, bloqueando la

luz ambiental del exterior.

Disparo de medición:

Oprima el gatillo de la empuñadura del instrumento o toque el botón Medir en la aplicación móvil enlazada.

El equipo activará un pulso de luz interno, procesará las muestras analógicas y emitirá un pitido de

confirmación.

El valor numérico de retrorreflexión aparecerá en la pantalla STONE y se transmitirá simultáneamente al teléfono.

Muestreo por señal (Toma Múltiple):

Según las directrices técnicas del Manual de Señalización Vial y la NTC 4739, nunca se dictamina una señal con

un solo disparo.

Realice al menos tres tomas en distintos puntos representativos del mismo color (por ejemplo en el fondo y en

la orla) para calcular el promedio aritmético.

## 5. Limpieza, Cuidados y Mantenimiento Preventivo

El retrorreflectómetro es un equipo óptico de alta precisión y debe ser tratado con el cuidado correspondiente:

Limpieza de la ventana óptica:

Retire partículas de polvo con una perilla de aire soplador antes de tocar la superficie de vidrio.

Limpie la ventana de medición únicamente con toallitas de microfibra de uso óptico.

PROHIBIDO: Usar solventes agresivos, alcoholes industriales, acetona, thinner o paños de taller que puedan

rayar el recubrimiento óptico o deteriorar el marco de goma.

Protección contra factores ambientales:

No utilice el equipo bajo lluvia intensa ni en presencia de condensación visible sobre las lentes.

Si el equipo pasa de un vehículo con aire acondicionado a un ambiente cálido y húmedo, permita que se aclimate

a la temperatura ambiente para evaporar cualquier rocío antes de encenderlo.

Transporte y almacenamiento:

Transporte siempre el instrumento dentro de su maletín rígido acolchado de protección suministrado por DPI.

Nunca deje el instrumento expuesto al sol directo dentro de la cabina de un vehículo cerrado.

## 6. Mantenimiento del Sistema de Batería

Utilice exclusivamente el cargador de pared suministrado por DPI Ingeniería & Consultoría.

Conecte el cargador a una toma de corriente estable. El indicador LED confirmará el proceso de carga.

Un ciclo completo de carga toma aproximadamente entre 3 y 5 horas.

Si el instrumento va a permanecer almacenado sin uso por más de dos meses, realice una recarga completa para

proteger la vida útil del acumulador interno.

## 7. Trazabilidad Metrológica y Calibración Periódica

Vigencia del ajuste: La calibración técnica del retrorreflectómetro vertical tiene una vigencia recomendada de

un año calendario. La fecha del último ajuste se encuentra registrada de forma indeleble en la memoria EEPROM del instrumento y se transmite en cada verificación inicial mediante la orden #V#.

Patrones de control: Se aconseja verificar periódicamente la estabilidad del equipo midiendo los patrones de

referencia suministrados con el equipo.

Recalibración anual: Cumplido el periodo de vigencia o en caso de detectarse desviaciones superiores a las

tolerancias admisibles por la norma técnica, el instrumento debe remitirse al laboratorio de DPI Ingeniería & Consultoría para su ajuste metrológico y emisión de un nuevo certificado de calibración.