## CONSORCIO 4C
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR MEDICIÓN | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 26 | MÁXIMO | 827.4 | mCd/l/m2
| P33 |  | 63.911 | 50 | MÍNIMO | 748.6 | mCd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 56 | PROMEDIO | 788 | mCd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 88
| P37 |  | 128.11 | 125
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 136
| P20 |  | 444.11 | 433
| P17 |  | 579.56 | 550
| P19 |  | 746.22 | 770
| P15 |  | 869.5 | 820
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 88
| P28 |  | 94.6 | 93
| P30 |  | 123.1167 | 120
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 258
| P4 |  | 550.222 | 270
| p31 |  | 609 | 592
| p3 |  | 739.111 | 725
| p5 |  | 746.889 | 455
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 18
| P24 |  | 33.31 | 31
| P26 |  | 41.74 | 24
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 202
| P38 |  | 277.7 | 270
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 10
| P6 |  | 11.8833 | 11
| P7 |  | 17.4333 | 16
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 162
| P40 |  | 187.833 | 114
| P41 |  | 218.333 | 210
| P9 |  | 238.5 | 89
| P48a | Azul I. | 2 | 10
| P45 |  | 7.133 | 11
| P47 |  | 10.72 | 7
| P23 | Azul O. | 20.467 | 14
| P23A |  | 20.367 | 14
| P10 | Verde I. | 5.15 | 21
| P11 |  | 16.2 | 17
| ART |  | 17.26 | 15
| P43 | Verde O. | 50.083 | 46
| P44 |  | 93.993 | 112
| P14 |  | 95.517 | 50
| P13 |  | 100.92 | 112
| P42 |  | 115.37 | 88
2017-09-09
SLV-015
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR MEDICIÓN
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 27
| P33 |  | 63.911 | 54
| p32 |  | 69.922 | 55
| p34 |  | 96.744 | 95
| P37 |  | 128.11 | 127
RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 191 | Llegada |  |  | Salida
| P20 |  | 444.11 | 443 | MÁXIMO | 787.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 803.25 | Cd/l/m2
| P17 |  | 579.56 | 558 | MÍNIMO | 712.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 726.75 | Cd/l/m2
| P19 |  | 746.22 | 772 | PROMEDIO | 750 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 765 | Cd/l/m2
| P15 |  | 869.5 | 840 | MEDIDO | 780 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 760 | Cd/l/m2
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 90
| P28 |  | 94.6 | 94
| P30 |  | 123.1167 | 120
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 252
| P4 |  | 550.222 | 261
| p31 |  | 609 | 600
| p3 |  | 739.111 | 741
| p5 |  | 746.889 | 455
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 18
| P24 |  | 33.31 | 31
| P26 |  | 41.74 | 24
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 202
| P38 |  | 277.7 | 270
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 10
| P6 |  | 11.8833 | 11
| P7 |  | 17.4333 | 16
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 162
| P40 |  | 187.833 | 114
| P41 |  | 218.333 | 210
| P9 |  | 238.5 | 89
| P48a | Azul I. | 2 | 10
| P45 |  | 7.133 | 11
| P47 |  | 10.72 | 7
| P23 | Azul O. | 20.467 | 14
| P23A |  | 20.367 | 14
| P10 | Verde I. | 5.15 | 21
| P11 |  | 16.2 | 17
| ART |  | 17.26 | 15
| P43 | Verde O. | 50.083 | 46
| P44 |  | 93.993 | 112
| P14 |  | 95.517 | 50
| P13 |  | 100.92 | 112
| P42 |  | 115.37 | 88
EQUIPO: | SLV-015
Fecha Llegada: 25 de Septiembre de 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 27 | 39 | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 54 | 65 | MÁXIMO | 836 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 847 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 55 | 70 | MÍNIMO | 684 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 693 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 95 | 100 | PROMEDIO | 760 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 770 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 127 | 132 | MEDIDO | 756 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 769 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 191 | 75 |  | 695
P20 |  | 444.11 | 443 | 464
P17 |  | 579.56 | 558 | 564
P19 |  | 746.22 | 772 | 778
P15 |  | 869.5 | 840 | 857
P29 | Blanco I. | 88.4 | 90 | 101
P28 |  | 94.6 | 94 | 107
p36 | Blanco O. | 271.44 | 252 | 265
P4 |  | 550.222 | 261 | 305
p31 |  | 609 | 600 | 515
p3 |  | 768.3333 | 741 | 779
p5 |  | 746 | 455 | 486
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 18 | 21
P26 |  | 42 | 31 | 26
P24 |  | 42 | 24 | 35
P39 | Naranja O. | 204.5 | 202 | 210
P38 |  | 277.7 | 270 | 294
P38 | Rojo I. | 12 | 10 | 16
P6 |  | 14 | 11 | 16
P7 |  | 17.4333 | 16 | 23
P9 | Rojo O. | 117 | 162 | 87
P40 |  | 188 | 114 | 124
P8 |  | 218 | 210 | 168
P41 |  | 239 | 89 | 228
P48a | Azul I. | 2 | 10 | 4
P45 |  | 7.133 | 11 | 12
P21 |  | 3 | 7 | 12
P23 | Azul O. | 19 | 14 | 20
P23A |  | 20 | 14 | 20
P10 | Verde I. | 6 | 21 | 31
P11 |  | 17 | 17 | 33
P43 | Verde O. | 49.6667 | 46 | 61
P44 |  | 122 | 112 | 111
P14 |  | 142.3333 | 50 | 58
P13 |  | 130.3333 | 112 | 103
P42 |  | 146 | 88 | 133
EQUIPO: | SLV-015
Fecha Llegada: 25 de Septiembre de 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 39 | 54 | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 65 | 79 | MÁXIMO | 845.9 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 869 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 70 | 81 | MÍNIMO | 692.1 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 711 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 100 | 106 | PROMEDIO | 769 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 790 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 132 | 140 | MEDIDO | 826 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 789 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 75 | 251 |  | 695
P20 |  | 444.11 | 464 | 492
P17 |  | 579.56 | 564 | 590
P19 |  | 746.22 | 778 | 841
P15 |  | 869.5 | 857 | 913
P29 | Blanco I. | 88.4 | 101 | 120
P28 |  | 94.6 | 107 | 128
p36 | Blanco O. | 271.44 | 265 | 335
P4 |  | 550.222 | 305 | 364
p31 |  | 609 | 515 | 665
p3 |  | 768.3333 | 779 | 869
p5 |  | 746 | 486 | 535
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 21 | 24
P26 |  | 42 | 26 | 31
P24 |  | 42 | 35 | 41
P39 | Naranja O. | 204.5 | 210 | 237
P38 |  | 277.7 | 294 | 322
P38 | Rojo I. | 12 | 16 | 20
P6 |  | 14 | 16 | 21
P7 |  | 17.4333 | 23 | 29
P9 | Rojo O. | 117 | 87 | 101
P40 |  | 188 | 124 | 133
P8 |  | 218 | 168 | 184
P41 |  | 239 | 228 | 248
P48a | Azul I. | 2 | 4 | 5
P45 |  | 7.133 | 12 | 13
P21 |  | 3 | 12 | 13
P23 | Azul O. | 19 | 20 | 21
P23A |  | 20 | 20 | 21
P10 | Verde I. | 6 | 31 | 34
P11 |  | 17 | 33 | 33
P43 | Verde O. | 49.6667 | 61 | 69
P44 |  | 122 | 111 | 127
P14 |  | 142.3333 | 58 | 72
P13 |  | 130.3333 | 103 | 154
P42 |  | 146 | 133 | 164

## CONSORCIO PROSPERIDAD
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR MEDICIÓN | Error % |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 40 | -42.35% |  | MÁXIMO | 661.5 | mCd/l/m2
| P33 |  | 63.911 | 57 | 10.81% |  | MÍNIMO | 598.5 | mCd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 60 | 14.19% |  | PROMEDIO | 630 | mCd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 107 | -10.6%
| P37 |  | 128.11 | 141 | -10.06%
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 204 | 1.819%
| P20 |  | 444.11 | 438 | 1.376%
| P17 |  | 579.56 | 512 | 11.66%
| P19 |  | 746.22 | 656 | 12.09%
| P15 |  | 869.5 | 700 | 19.49%
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 93 | -5.204%
| P28 |  | 94.6 | 97 | -2.537%
| P30 |  | 123.1167 | 121 | 1.719%
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 300 | -10.52%
| P4 |  | 550.222 | 300 | 45.48%
| p31 |  | 609 | 675 | -10.84%
| p3 |  | 739.111 | 718 | 2.856%
| p5 |  | 746.889 | 620 | 16.99%
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 22 | -13.64%
| P24 |  | 33.31 | 39 | -17.08%
| P26 |  | 41.74 | 35 | 16.15%
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 225 | -10.02%
| P38 |  | 277.7 | 278 | -0.108%
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 16 | -55.59%
| P6 |  | 11.8833 | 16 | -34.64%
| P7 |  | 17.4333 | 21 | -20.46%
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 180 | -53.23%
| P40 |  | 187.833 | 138 | 26.53%
| P41 |  | 218.333 | 232 | -6.26%
| P9 |  | 238.5 | 103 | 56.81%
| P48a | Azul I. | 2 | 4 | -100%
| P45 |  | 7.133 | 11 | -54.21%
| P47 |  | 10.72 | 8 | 25.37%
| P23 | Azul O. | 20.467 | 22 | -7.49%
| P23A |  | 20.367 | 22 | -8.018%
| P10 | Verde I. | 5.15 | 17 | -230.1%
| P11 |  | 16.2 | 17 | -4.938%
| ART |  | 17.26 | 15 | 13.09%
| P43 | Verde O. | 50.083 | 56 | -11.81%
| P44 |  | 93.993 | 116 | -23.41%
| P14 |  | 95.517 | 56 | 41.37%
| P13 |  | 100.92 | 117 | -15.93%
| P42 |  | 115.37 | 116 | -0.5461%
EQUIPO: | SLV-018
Fecha Llegada: 13 de marzo de 2017
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 4 | 28 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 42 | 67 |  | MÁXIMO | 803 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 801.9 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 39 | 70 |  | MÍNIMO | 657 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 656.1 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 92 | 98 |  | PROMEDIO | 730 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 729 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 120 | 128 |  | MEDIDO | 675 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 743 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 196 | 245
P20 |  | 444.11 | 435 | 383
P17 |  | 579.56 | 522 | 588
P19 |  | 746.22 | 712 | 741
P15 |  | 869.5 | 799 | 867
P29 | Blanco I. | 88.4 | 0 | 87
P28 |  | 94.6 | 39 | 91
p36 | Blanco O. | 271.44 | 265 | 336
P4 |  | 550.222 | 343 | 434
p31 |  | 609 | 529 | 607
p3 |  | 768.3333 | 723 | 767
p5 |  | 746 | 708 | 730
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 14 | 20
P26 |  | 42 | 20 | 39
P24 |  | 42 | 34 | 41
P39 | Naranja O. | 204.5 | 179 | 205
P38 |  | 277.7 | 245 | 275
P38 | Rojo I. | 12 | 6 | 11
P6 |  | 14 | 6 | 13
P7 |  | 17.4333 | 10 | 17
P9 | Rojo O. | 117 | 124 | 115
P40 |  | 188 | 152 | 182
P8 |  | 218 | 179 | 214
P41 |  | 239 | 229 | 238
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 2
P45 |  | 7.133 | 1 | 9
P21 |  | 3 | 1 | 4
P23 | Azul O. | 19 | 18 | 19
P23A |  | 20 | 18 | 19
P10 | Verde I. | 6 | 0 | 6
P11 |  | 17 | 0 | 16
ART
P43 | Verde O. | 49.6667 | 0 | 53
P44 |  | 122 | 0 | 127
P14 |  | 142.3333 | 241 | 146
P13 |  | 130.3333 | 266 | 127
P42 |  | 146 | 226 | 145
EQUIPO: | SLV-018
Fecha Llegada: 7 de Septiembre de 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 28 | 43 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 67 | 89 |  | MÁXIMO | 801.9 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 730.4 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 70 | 99 |  | MÍNIMO | 656.1 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 597.6 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 98 | 102 |  | PROMEDIO | 729 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 664 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 128 | 131 |  | MEDIDO | 729 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 663 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 245 | 276 |  |  | 695
P20 |  | 444.11 | 383 | 408
P17 |  | 579.56 | 588 | 665
P19 |  | 746.22 | 741 | 778
P15 |  | 869.5 | 867 | 926
P29 | Blanco I. | 88.4 | 87 | 102
P28 |  | 94.6 | 91 | 105
p36 | Blanco O. | 271.44 | 336 | 433
P4 |  | 550.222 | 434 | 474
p31 |  | 609 | 607 | 565
p3 |  | 768.3333 | 767 | 846
p5 |  | 746 | 730 | 884
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 20 | 27
P26 |  | 42 | 39 | 61
P24 |  | 42 | 41 | 53
P39 | Naranja O. | 204.5 | 205 | 221
P38 |  | 277.7 | 275 | 301
P38 | Rojo I. | 12 | 11 | 14
P6 |  | 14 | 13 | 16
P7 |  | 17.4333 | 17 | 21
P9 | Rojo O. | 117 | 124 | 134
P40 |  | 188 | 152 | 199
P8 |  | 218 | 179 | 222
P41 |  | 239 | 229 | 245
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 1
P45 |  | 7.133 | 1 | 18
P21 |  | 3 | 1 | 12
P23 | Azul O. | 19 | 18 | 23
P23A |  | 20 | 18 | 24
P10 | Verde I. | 6 | 6 | 22
P11 |  | 17 | 15 | 22
ART
P43 | Verde O. | 49.6667 | 52 | 114
P44 |  | 122 | 115 | 145
P14 |  | 142.3333 | 241 | 215
P13 |  | 130.3333 | 266 | 161
P42 |  | 146 | 226 | 162

## Pintuco Colombia SA
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR MEDICIÓN | Error % | HUMEDAD |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 500 | 500 | 0% |  |  | Blanco | 500 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0% |  |  | Negro | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo | 440 | 437 | 0.6818% |  |  | Geometria de 30°
QSQ | Blanco | 160 | 151 | 5.625% |  |  | Blanco | 480 | mCd/l/m2
Geometria de 30º | [6 empty] | Negro | 0 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 480 | 480 | 0%
Patron | Negro | 0 | 0 | 0%
QSQ | Amarillo | 430 | 406 | 5.581%
QSQ | Blanco | 150 | 142 | 5.333%
2 de Septiembre de 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 500 | 500 | 560 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 500 | 560 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 400 | 447 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 152 | 162 |  | Geometria de 30°
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 480 | 540 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 480 | 480 | 540 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 380 | 433
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 130 | 159
09 de Septiembre de 2016
SLH-010
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 700 | 700 | 820 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 700 | 820 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 490 | 445 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 170 | 164
31 de Julio de 2017
SLH-031
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 750 | 792 | 745 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 750 | 745 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 512 | 438 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 230 | 159 |  | Geometria de 30°
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 700 | 725 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 700 | 751 | 725 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 467 | 425
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 212 | 151
Pulsador dañado
941.1
1 de Agosto de 2017
SLH-010
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 820 | 821 | 820 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 820 | 820 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 567 | 441 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 204 | 161
No carga
11 de Septiembre de 2017
SLH-010
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | Se eleva el nivel de ganancia en el retro, los demas parametros se comportan bien a excepción del pin 3 que se encuentra con un voltaje bajo.
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 825 |  | 825 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 |  | 0 |  | Blanco | 820 | 825 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 |  | 446 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 |  | 164
11 de Septiembre de 2017
SLH-034
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | Equipo bastante sensible. El equipo oscila en pequeños valores por encima de los valores nominales.
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 560 | 560 | 507 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 560 | 500 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 560 | 437 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 387 | 162 |  | Geometria de 30°
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 540 | 480 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 540 | 540 | 486 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 540 | 420
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 403 | 151
26 de Septiembre del 2017
SLH-031
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | El equipo llega por garantia y calibración. Al equipo no le funciona el boton de enter; el problema es por falta de contacto en uno de los cables con la main board
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 780 | 745 | 779 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 750 | 780 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 737 | 439 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 256 | 156 |  | Geometria de 30°
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 700 | 760 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 760 | 725 | 765 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 725 | 415
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 249 | 143
13 de junio de 2018
SLH-031
[11 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | llega midiendo 65536 pero si da el valor de temperatura. Se procede a rehacer calibracion electroinca | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco |  | 65536 | 840 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.38 | 1.264 | 3.3263
Patron | Negro | 0 | 65536 | 0 |  | Blanco | 780 | 840 | mCd/l/m2 |  | 440 | 20 | 1.264 | 0 | 2.175 | 264.0828 | amarillo QSQ | 0.667 | 2.175 | 3.2609 | 172.1%
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 65536 | 442 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.26 | 183 | 703.8462 | 14478%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 65536 | 166 |  | Geometria de 30° |  |  |  |  | 160 | 1.264 | 0 | 264.0828 | 183 | 264.8067 | negro | 0.222 | 0 | 0
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 760 | 810 | mCd/l/m2 |  | corte | [5 empty] | VPISO | 0.407 | 0.262 | 0.64373 | 20.73%
Patron | Blanco |  | 65536 | 810 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | 0 | 65536 | 0 | [6 empty] | 0.262 | 264.8067 | 1.264 | 0 | 264.0828 | 264.6566
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 65536 | 415 | [6 empty] | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 65536 | 143 | [12 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[11 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.689 | 4.068 | 5.9042
[11 empty] | 420 | 20 | 4.068 | 0.081 | 1.273 | 1357.9195 | amarillo QSQ | 0.549 | 1.273 | 2.3188 | 29.9%
[11 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.443 | 0.545 | 1.2302 | 11.64%
[11 empty] | 140 | 4.068 | 0.081 | 1357.9195 | 0.545 | -20.4072 | negro | 0.286 | 0.081 | 0.28322
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.406 | 0.237 | 0.58374 | 3.913%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[11 empty] | 0.237 | -20.4072 | 4.068 | 0.081 | 1357.9195 | 33.5228
25 de Octubre de 2018
SLH-010
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 825 | 825 | 800 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 825 | 800 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 469 | 446 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 175 | 161
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0
2018-12-11
SLH-031
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 840 | 65530 | 845 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 65530 | 0 |  | Blanco | 840 | 845 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 65530 | 438 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 65530 | 162 |  | Geometria de 30°
QSQ | Piso | 0 | 65530 | 0 |  | Blanco | 810 | 810 | mCd/l/m2
Geometria de 30º | [5 empty] | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 810 | 65530 | 810
Patron | Negro | 0 | 65530 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 65530 | 425
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 65530 | 151
QSQ | Piso | 0 | 65530 | 0

## Odinsa Servicios SA
SLH-017
|  | TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
|  | Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
|  | Patron | Blanco | 720 | 720 | 700 | 0.027778 |  |  | Anterior | Nuevo
|  | Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 720 | 700 | mCd/l/m2
|  | QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 465 | 446 | 0.04086 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
|  | QSQ | Blanco QSQ | 160 | 169 | 164 | 0.029586 |  | Geometria de 30°
|  | Geometria de 30º | [6 empty] | Blanco | 700 | 650 | mCd/l/m2
|  | Patron | Blanco | 700 | 650 | 650 | 0 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
|  | Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0
|  | QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 426 | 424 | 0.0046948
|  | QSQ | Blanco QSQ | 150 | 159 | 166 | -0.044025
2017-12-04
|  | TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
|  | Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
|  | Patron | Blanco | 700 | 700 | 690 | 0.014286 |  |  | Anterior | Nuevo
|  | Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 700 | 700 | mCd/l/m2
|  | QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 446 | 438 | 0.017937 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
|  | QSQ | Blanco QSQ | 160 | 164 | 150 | 0.085366 |  | Geometria de 30°
|  | Geometria de 30º | [6 empty] | Blanco | 650 | 675 | mCd/l/m2
|  | Patron | Blanco | 650 | 650 | 675 | -0.038462 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
|  | Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0
|  | QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 426 | 427 | -0.0023474
|  | QSQ | Blanco QSQ | 150 | 166 | 140 | 0.15663
EQUIPO: | SLV-001
Fecha Llegada: 5 de Mayo de 2019
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 |  | 40 | 14 | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 |  | 69 | 63 | MÁXIMO | 829.4 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 829.4 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 |  | 70 | 68 | MÍNIMO | 678.6 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 678.6 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 |  | 85 | 83 | PROMEDIO | 754 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 754 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 |  | 120 | 116 | MEDIDO | 748 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 747 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 151 | 142 |  |  | Fecha Salida | 29-1-19
P20 |  | 444.11 |  | 209 | 200
P17 |  | 579.56 |  | 536 | 528
P19 |  | 746.22 |  | 726 | 720
P15 |  | 869.5 |  | 778 | 772
P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 100
P28 |  | 94.6 |  | 106
p36 | Blanco O. | 271.44 |  | 258 | 246
P4 |  | 550.222 |  | 277 | S
p31 |  | 746.8 |  | 688 | 681
p3 |  | 768.3333 |  | 776 | 767
p5 |  | 609 |  | 627 | 620
P27 | Naranja I. | 19.7417 |  | 17
P26 |  | 42 |  | 34
P24 |  | 42 |  | 34
P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 204
P38 |  | 277.7 |  | 264
P38 | Rojo I. | 12 |  | 7
P6 |  | 14 |  | 9
P7 |  | 17.4333 |  | 25
P9 | Rojo O. | 117 |  | 69
P40 |  | 188 |  | 101
P8 |  | 218 |  | 147
P41 |  | 239 |  | 209
P48a | Azul I. | 2 |  | 1
P45 |  | 7.133 |  | 2
P21 |  | 10.72 |  | 2
P23 | Azul O. | 19 |  | 20
P23A |  | 20 |  | 20
P10 | Verde I. | 6 |  | 13
P11 |  | 16 |  | 14
P43 | Verde O. | 49.6667 |  | 49
P44 |  | 122 |  | 90
P14 |  | 130 |  | 80
P13 |  | 142 |  | 90
P42 |  | 146 |  | 105
SLH-017
|  | TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
|  | Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
|  | Patron | Blanco | 610 | 610 | 780 | -0.27869 |  |  | Anterior | Nuevo
|  | Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 610 | 780 | mCd/l/m2
|  | QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 353 | 44 | 0.87535 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
|  | QSQ | Blanco QSQ | 160 | 137 | 159 | -0.16058 |  | Geometria de 30°
|  | Geometria de 30º | [6 empty] | Blanco | 580 | 720 | mCd/l/m2
|  | Patron | Blanco | 580 | 580 | 720 | -0.24138 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
|  | Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0
|  | QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 380 | 414 | -0.089474
|  | QSQ | Blanco QSQ | 150 | 140 | 150 | -0.071429
EQUIPO: | SLV-001
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 40 | 26 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 69 | 54 |  | MÁXIMO | 821.7 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 803 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 70 | 62 |  | MÍNIMO | 672.3 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 657 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 85 | 80 |  | PROMEDIO | 747 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 730 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 120 | 113 |  | MEDIDO | 717 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 730 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 151 | 151 |  |  |  | Fecha Salida | 2020-01-12
P20 |  | 444.11 | 209 | 194
P17 |  | 579.56 | 536 | 513
P19 |  | 746.22 | 726 | 710
P15 |  | 869.5 | 778 | 792
P29 | Blanco I. | 88.4 | 100 | 85
P28 |  | 94.6 | 106 | 98
p36 | Blanco O. | 271.44 | 258 | 240
P4 |  | 550.222 | 277 | 260
p31 |  | 746.8 | 688 | 655
p3 |  | 768.3333 | 776 | 754
p5 |  | 609 | 627 | 601
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 17 | 17
P26 |  | 42 | 34 | 34
P24 |  | 42 | 34 | 34
P39 | Naranja O. | 204.5 | 204 | 204
P38 |  | 277.7 | 264 | 264
P38 | Rojo I. | 12 | 7 | 7
P6 |  | 14 | 9 | 9
P7 |  | 17.4333 | 25 | 25
P9 | Rojo O. | 117 | 69 | 69
P40 |  | 188 | 101 | 101
P8 |  | 218 | 147 | 147
P41 |  | 239 | 209 | 209
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 1
P45 |  | 7.133 | 2 | 2
P21 |  | 10.72 | 2 | 2
P23 | Azul O. | 19 | 20 | 20
P23A |  | 20 | 20 | 20
P10 | Verde I. | 6 | 13 | 13
P11 |  | 16 | 14 | 14
P43 | Verde O. | 49.6667 | 49 | 49
P44 |  | 122 | 90 | 90
P14 |  | 130 | 80 | 80
P13 |  | 142 | 90 | 90
P42 |  | 146 | 105 | 105

## AIM INGENIEROS CIVILES LTDA
Fecha Llegada: 17 de agosto 2016
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR MEDICIÓN | Error % | VALOR SALIDA | Error % |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 24 | 14.59% | 62 | -120.6% |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 57 | 10.81% | 67 | -4.833% |  | MÁXIMO | 610 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 687.75 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 59 | 15.62% | 71 | -1.542% |  | MÍNIMO | 674 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 622.25 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 72 | 25.58% | 86 | 11.11% |  | PROMEDIO | 655 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 655 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 104 | 18.82% | 122 | 4.769% |  | MEDIDO | 580 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 654 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 153 | 26.36% | 208 | -0.1059%
| P20 |  | 444.11 | 177 | 60.15% | 238 | 46.41%
| P17 |  | 579.56 | 414 | 28.57% | 469 | 19.08%
| P19 |  | 746.22 | 579 | 22.41% | 657 | 11.96%
| P15 |  | 869.5 | 612 | 29.61% | 695 | 20.07%
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 66 | 25.34% | 87 | 1.584%
| P28 |  | 94.6 | 67 | 29.18% | 90 | 4.863%
| P30 |  | 123.1167 |  | 100% |  | 100%
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 205 | 24.48% | 268 | 1.269%
| P4 |  | 550.222 | 230 | 58.2% | 286 | 48.02%
| p31 |  | 609 | 605 | 0.6568% | 658 | -8.046%
| p3 |  | 739.111 | 675 | 8.674% | 735 | 0.5562%
| p5 |  | 746.889 | 346 | 53.67% | 603 | 19.27%
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 13 | 32.85% | 19 | 1.86%
| P24 |  | 33.31 | 19 | 42.96% | 34 | -2.071%
| P26 |  | 41.74 | 15 | 64.06% | 21 | 49.69%
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 175 | 14.43% | 217 | -6.112%
| P38 |  | 277.7 | 231 | 16.82% | 289 | -4.069%
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 3 | 70.83% | 10 | 2.755%
| P6 |  | 11.8833 | 4 | 66.34% | 13 | -9.397%
| P7 |  | 17.4333 | 8 | 54.11% | 17 | 2.485%
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 167 | -42.17% | 205 | -74.52%
| P40 |  | 187.833 | 114 | 39.31% | 147 | 21.74%
| P41 |  | 218.333 | 221 | -1.222% | 261 | -19.54%
| P9 |  | 238.5 | 82 | 65.62% | 108 | 54.72%
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 0% | 2 | 0%
| P45 |  | 7.133 | 2 | 71.96% | 18 | -152.3%
| P47 |  | 10.72 | 2 | 81.34% | 2 | 81.34%
| P23 | Azul O. | 20.467 | 19 | 7.168% | 22 | -7.49%
| P23A |  | 20.367 | 19 | 6.712% | 22 | -8.018%
| P10 | Verde I. | 5.15 | 16 | -210.7% | 18 | -249.5%
| P11 |  | 16.2 | 16 | 1.235% | 18 | -11.11%
| ART |  | 17.26 |  | 100% |  | 100%
| P43 | Verde O. | 50.083 | 48 | 4.159% | 54 | -7.821%
| P44 |  | 93.993 | 55 | 41.49% | 114 | -21.29%
| P14 |  | 95.517 | 49 | 48.7% | 55 | 42.42%
| P13 |  | 100.92 | 56 | 44.51% | 114 | -12.96%
| P42 |  | 115.37 | 56 | 51.46% | 115 | 0.3207%
Fecha Llegada: 06 de Septiembre 2016
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
| Patron | Blanco | 750 | 749 | 740 | 0.012016 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 750 | 740 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 460 | 442 | 0.03913 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 176 | 159 | 0.096591
SLH-014
Fecha Llegada: 23 de Septiembre 2016
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 760 | 760 | 840 | -0.10526 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 760 | 840 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 443 | 440 | 0.006772 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 158 | 158 | 0
SLV-007
Fecha Llegada: 18 de Octubre de 2016
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 22 | 75 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 55 | 81 |  | MÁXIMO | 688 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 688 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 29 | 81 |  | MÍNIMO | 622 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 622 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 70 | 98 |  | PROMEDIO | 655 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 655 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 107 | 134 |  | MEDIDO | 558 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 660 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 146 | 247
| P20 |  | 444.11 | 209 | 431
| P17 |  | 579.56 | 402 | 499
| P19 |  | 746.22 | 562 | 658
| P15 |  | 869.5 | 606 | 714
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 62 | 96
| P28 |  | 94.6 | 64 | 102
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 195 | 302
| P4 |  | 550.222 | 242 | 345
| p31 |  | 609 | 597 | 667
| p3 |  | 739.111 | 663 | 741
| p5 |  | 746.889 | 331 | 616
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 13 | 34
| P24 |  | 33.31 | 20 | 43
| P26 |  | 41.74 | 15 | 37
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 173 | 240
| P38 |  | 277.7 | 234 | 305
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 4 | 22
| P6 |  | 11.8833 | 4 | 22
| P7 |  | 17.4333 | 8 | 27
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 168 | 231
| P40 |  | 187.833 | 112 | 170
| P41 |  | 218.333 | 216 | 285
| P9 |  | 238.5 | 88 | 139
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 23
| P45 |  | 7.133 | 2 | 30
| P47 |  | 10.72 | 2 | 27
| P23 | Azul O. | 20.467 | 20 | 27
| P23A |  | 20.367 | 20 | 27
| P10 | Verde I. | 5.15 | 18 | 24
| P11 |  | 16.2 | 16 | 23
| ART |  | 17.26
| P43 | Verde O. | 50.083 | 49 | 118
| P44 |  | 93.993 | 56 | 125
| P14 |  | 95.517 | 51 | 119
| P13 |  | 100.92 | 108 | 127
| P42 |  | 115.37 | 108 | 127
SLH-046
Fecha Salida: 01 de Noviembre de 2016
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 500 |  | 500 |  |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 |  | 0 |  |  | Blanco |  | 500 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 |  | 447 |  |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 |  | 157 |  |  | Geometria de 30m
| Geometria de 30m | [6 empty] | Blanco |  | 480 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 680 |  | 480 |  |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 |  | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 |  | 427
| QSQ | Blanco QSQ | 150 |  | 150
SLH-014
Fecha Llegada: 11 de Febrero de 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 840 | 841 | 740 | 0.1201 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 840 | 740 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 500 | 446 | 0.108 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 191 | 166 | 0.13089
SLV-007
Fecha Llegada: 11 de Febrero de 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 27 | 75 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 57 | 84 |  | MÁXIMO | 688 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 693 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 57 | 90 |  | MÍNIMO | 622 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 627 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 69 | 105 |  | PROMEDIO | 655 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 660 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 98 | 139 |  | MEDIDO | 500 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 657 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 146 | 397
| P20 |  | 444.11 | 183 | 435
| P17 |  | 579.56 | 253 | 509
| P19 |  | 746.22 | 532 | 700
| P15 |  | 869.5 | 573 | 750
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 62 | 114
| P28 |  | 94.6 | 59 | 115
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 176 | 337
| P4 |  | 550.222 | 192 | 367
| p31 |  | 609 | 576 | 686
| p3 |  | 739.111 | 632 | 757
| p5 |  | 746.889 | 298 | 634
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 15 | 37
| P24 |  | 33.31 | 19 | 44
| P26 |  | 41.74 | 16 | 39
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 159 | 250
| P38 |  | 277.7 | 216 | 324
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 6 | 10
| P6 |  | 11.8833 | 6 | 15
| P7 |  | 17.4333 | 12 | 20
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 159 | 160
| P40 |  | 187.833 | 111 | 183
| P41 |  | 218.333 | 201 | 250
| P9 |  | 238.5 | 86 | 151
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 10
| P45 |  | 7.133 | 2 | 15
| P47 |  | 10.72 | 2 | 20
| P23 | Azul O. | 20.467 | 21 | 29
| P23A |  | 20.367 | 21 | 29
| P10 | Verde I. | 5.15 | 18 | 24
| P11 |  | 16.2 | 18 | 24
| ART |  | 17.26
| P43 | Verde O. | 50.083 | 53 | 122
| P44 |  | 93.993 | 111 | 131
| P14 |  | 95.517 | 54 | 123
| P13 |  | 100.92 | 112 | 131
| P42 |  | 115.37 | 111 | 131
SLH-046
| Fecha ingreso: 23 de Octubre de 2017 | [6 empty] | Fecha de intervención: 25 de octubre de 2017 |  |  |  |  | El equipo llega con el certificado de calibración próximo a vencerse. Da lecturas en el suelo.
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 520 | 500 | 520 |  |  |  | Anterior | Nuevo | Unidades
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  | Blanco | 500 | 520 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 418 | 445 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 143 | 159 |  |  | Geometria de 30m
| Geometria de 30m | [6 empty] | Blanco | 480 | 500 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 500 | 480 | 505 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 400 | 431
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 137 | 151
SLH-014
Fecha Llegada: 13 de Diciembre de 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL | [6 empty] | El equipo Llega por Vencimiento de Certificado de calibración, adicional a ello las medidas están saturadas al máximo valor, se encontró un desajuste en la ganancia del INA 122, se ajustó electrónicamente, y luego, se calibro, dando un equipo con buenas características. Adicional a ello se encuentra rota la u que sostiene la bateria, se esperan instrucciones
| Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 740 | 65535 | 889 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 740 | 900 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 65535 | 428 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 65535 | 164
| QSQ | Piso | 0 | 65535 | 0
F. LISTA DE ELEMENTOS REVISADOS PARA SALIDA
TAREA |  |  | ESTADO INCIAL |  |  | ESTADO FINAL |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | BUENO | REGULAR | MALO | BUENO | REGULAR | MALO
MEDIDA INICAL |  |  |  |  | X | X |  |  | Todas las medidas muestran 65536, por desajuste del trimmer de ganancia
LIMPIEZA TARJETA ELECTRONICA |  |  |  | X |  | X |  |  | LIMPIEZA CON VARSOL
CAJA NEGRA SIN ENTRADA DE LUZ |  |  | X |  |  | X |  |  | SE LIMPIO CON BROCHA SECA
REVISION BOTONES |  |  | X |  |  | X |  |  | SE PONE SILICONA PARA PROTEGER
REVISION LEDS OPTICA |  |  | X |  |  | X |  |  | TODOS ENCIENDEN
LIMPIEZA PLANO INCLINADO |  |  | x |  |  | X |  |  | limpieza
LIMPIAR CAUCHO TIPO PISO |  |  | X |  |  | X |  |  | LIMPIEZA
CAUCHO TIPO PISO PEGADO A EQUIPO |  |  | x |  |  | X |  |  | SE PEGO NUEVAMENTE
VENTILADOR FUNCIONA |  |  | x |  |  | X |  |  | Se cambio
ESTADO MANIJA |  |  | X |  |  | X |  |  | se limpia debido a excesiva suciedad
ESTADO CAJA |  |  |  | X |  |  | X |  | PRESENTA PELADURAS
ESTADO CIRCUITO CARGA |  |  | X |  |  | X |  |  | PRUEBA MUESTRA QUE EL EQUIPO CARGA
ESTADO CABLE CARGA |  |  | X |  |  | X |  |  | SE PROBO AL CARGAR EL EQUIPO
LIMPIEZA PATRON |  |  | x |  |  | x |  |  | SE LIMPIA CON VARSOL, TIENE PELADURAS EN ESQUINAS
MEDIDA FINAL | [5 empty] | X |  |  | ES REPETIBLE, CAMBIA MEDIDA DE PATRON
SLH-046
| Fecha ingreso: 14 de Diciembre de 2017 | [6 empty] | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | El equipo llega por garantia, puesto que su certificado no se ha vencido, y se ajustaron los valores de calibración
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  |  | Geometria de 15m
| Geometria de 15m | [7 empty] | Anterior | Nuevo | Unidades
| Patron | Blanco | 520 | 522 | 595 |  |  | Blanco | 520 | 595 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 388 | 450 |  |  | Geometria de 30m
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 153 | 167 |  |  | Blanco | 500 | 560 | mCd/l/m2
| QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Geometria de 30m
| Patron | Blanco | 500 | 501 | 560
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 375 | 422
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 141 | 150
| QSQ | Piso | 0 | 0 | 0
F. LISTA DE ELEMENTOS REVISADOS PARA SALIDA
TAREA |  |  | ESTADO INCIAL |  |  | ESTADO FINAL |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | BUENO | REGULAR | MALO | BUENO | REGULAR | MALO
MEDIDA INICAL |  |  |  | X |  |  |  |  | Medidas iniciales bajas, se procedió a la calibración.
LIMPIEZA TARJETA ELECTRONICA |  |  | X |  |  | X |  |  | LIMPIEZA CON VARSOL
CAJA NEGRA SIN ENTRADA DE LUZ |  |  | X |  |  | X |  |  | SE LIMPIO CON BROCHA SECA
REVISION BOTONES |  |  | X |  |  | X |  |  | OPERAN CORRECTAMENTE.
REVISION LEDS OPTICA |  |  | X |  |  | X |  |  | TODOS ENCIENDEN
LIMPIEZA PLANO INCLINADO |  |  | X |  |  | X |  |  | LIMPIEZA.
LIMPIAR CAUCHO TIPO PISO |  |  | X |  |  | X |  |  | LIMPIEZA.
CAUCHO TIPO PISO PEGADO A EQUIPO |  |  | X |  |  | X |  |  | LIMPIEZA.
VENTILADOR FUNCIONA |  |  | x |  |  | X |  |  | OPERA CORRECTAMENTE.
ESTADO MANIJA |  |  | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO.
ESTADO CAJA |  |  | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO.
ESTADO CIRCUITO CARGA |  |  | X |  |  | X |  |  | PRUEBA MUESTRA QUE EL EQUIPO CARGA
ESTADO CABLE CARGA |  |  | X |  |  | X |  |  | SE PROBO AL CARGAR EL EQUIPO
LIMPIEZA PATRON |  |  | X |  |  | X |  |  | SE LIMPIA CON VARSOL.
MEDIDA FINAL | [5 empty] | X |  |  | ES REPETIBLE, CAMBIA MEDIDA DE PATRON
EQUIPO: | SLV-007
Fecha Llegada: 13 de marzo de 2017
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 27 | 27 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 62 | 65 |  | MÁXIMO | 792 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 746.9 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 67 | 67 |  | MÍNIMO | 648 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 611.1 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 95 | 95 |  | PROMEDIO | 718 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 679 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 118 | 128 |  | MEDIDO | 680 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 664 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 204 | 240
P20 |  | 444.11 | 383 | 410
P17 |  | 579.56 | 555 | 582
P19 |  | 746.22 | 746 | 733
P15 |  | 869.5 | 850 | 872
P29 | Blanco I. | 88.4 | 80 | 85
P28 |  | 94.6 | 89 | 93
p36 | Blanco O. | 271.44 | 205 | 302
P4 |  | 550.222 | 520 | 485
p31 |  | 746.8 | 730 | 768
p3 |  | 768.3333 | 742 | 765
p5 |  | 609 | 580 | 606
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 15 | 21
P26 |  | 42 | 19 | 42
P24 |  | 42 | 16 | 38
P39 | Naranja O. | 204.5 | 201 | 201
P38 |  | 277.7 | 274 | 277
P38 | Rojo I. | 12 | 10 | 12
P6 |  | 14 | 10 | 13
P7 |  | 17.4333 | 17 | 17
P9 | Rojo O. | 117 | 96 | 109
P40 |  | 188 | 175 | 181
P8 |  | 218 | 209 | 215
P41 |  | 239 | 225 | 238
P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
P45 |  | 7.133 | 5 | 6
P21 |  | 10.72 | 10 | 10
P23 | Azul O. | 19 | 21 | 19
P23A |  | 20 | 21 | 19
P10 | Verde I. | 6 | 4 | 8
P11 |  | 16 | 12 | 17
ART |  | 17.26
P43 | Verde O. | 50.0833 | 53 | 47
P44 |  | 97.4333 | 111 | 92
P14 |  | 95.2867 | 54 | 91
P13 |  | 100.9167 | 112 | 100
P42 |  | 115.3667 | 111 | 104
EQUIPO: | SLV-007
Fecha Llegada: 26 de Junio de 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 27 | 26 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 65 | 59 |  | MÁXIMO | 746.9 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 759 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 67 | 65 |  | MÍNIMO | 611.1 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 621 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 95 | 96 |  | PROMEDIO | 679 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 690 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 128 | 127 |  | MEDIDO | 664 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 680 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 240 | 254 |  |  |  | Fecha Salida | 2018-07-11
P20 |  | 444.11 | 410 | 372
P17 |  | 579.56 | 582 | 597
P19 |  | 746.22 | 733 | 729
P15 |  | 869.5 | 872 | 849
P29 | Blanco I. | 88.4 | 85 | 86
P28 |  | 94.6 | 93 | 92
p36 | Blanco O. | 271.44 | 302 | 380
P4 |  | 550.222 | 485 | 445
p31 |  | 746.8 | 768 | 718
p3 |  | 768.3333 | 765 | 770
p5 |  | 609 | 606 | 683
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 21 | 25
P26 |  | 42 | 42 | 45
P24 |  | 42 | 38 | 40
P39 | Naranja O. | 204.5 | 201 | 204
P38 |  | 277.7 | 277 | 280
P38 | Rojo I. | 12 | 12 | 12
P6 |  | 14 | 13 | 14
P7 |  | 17.4333 | 17 | 17
P9 | Rojo O. | 117 | 109 | 128
P40 |  | 188 | 181 | 196
P8 |  | 218 | 215 | 218
P41 |  | 239 | 238 | 239
P48a | Azul I. | 2 | 2 | 1
P45 |  | 7.133 | 6 | 7
P21 |  | 10.72 | 10 | 9
P23 | Azul O. | 19 | 19 | 12
P23A |  | 20 | 19 | 15
P10 | Verde I. | 6 | 8 | 6
P11 |  | 16 | 17 | 18
P43 | Verde O. | 49.6667 | 47 | 47
P44 |  | 122 | 92 | 124
P14 |  | 130 | 91 | 134
P13 |  | 142 | 100 | 136
P42 |  | 146 | 104 | 142
SLH-046
| Fecha salida: 11 de junio 2018 | [6 empty] | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | El equipo llega por garantia, puesto que su certificado no se ha vencido, y se ajustaron los valores de calibración
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  |  | Geometria de 15m
| Geometria de 15m | [7 empty] | Anterior | Nuevo | Unidades
| Patron | Blanco |  | 580 | 510 |  |  | Blanco | 580 | 510 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 487 | 438 |  |  | Geometria de 30m
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 161 | 157 |  |  | Blanco | 560 | 480 | mCd/l/m2
| QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Geometria de 30m
| Patron | Blanco |  | 561 | 480
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 450 | 412
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 147 | 141
| QSQ | Piso | 0 | 0 | 0
SLH-046
| Fecha salida: 11 de junio 2018 | [6 empty] | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  |  | Geometria de 15m
| Geometria de 15m | [7 empty] | Anterior | Nuevo | Unidades
| Patron | Blanco |  | 580 | 527 |  |  | Blanco | 580 | 527 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 487 | 390 |  |  | Geometria de 30m
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 161 | 170 |  |  | Blanco | 560 |  | mCd/l/m2
| QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 |  |  | Negro | 0 |  | mCd/l/m2
Geometria de 30m
| Patron | Blanco |  | 558 | 0
| Patron | Negro | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 385
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 133
| QSQ | Piso | 0 | 0
EQUIPO: | SLV-007
Fecha Llegada: 12 de Septiembre de 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 15 | 30 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 34.5 | 69 |  | MÁXIMO | 759 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 825 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 39 | 78 |  | MÍNIMO | 621 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 675 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 49.5 | 99 |  | PROMEDIO | 690 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 750 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 64.5 | 129 |  | MEDIDO | 680 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 748 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 130 | 260 |  |  |  | Fecha Salida | 2018-09-12
P20 |  | 444.11 | 197 | 394
P17 |  | 579.56 | 307 | 614
P19 |  | 746.22 | 357 | 714
P15 |  | 869.5 | 419.5 | 839
P29 | Blanco I. | 88.4 | 48 | 96
P28 |  | 94.6 | 50 | 100
p36 | Blanco O. | 271.44 | 201.5 | 403
P4 |  | 550.222 | 240 | 480
p31 |  | 746.8 | 322.5 | 645
p3 |  | 768.3333 | 389 | 778
p5 |  | 609 | 310 | 620
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 15.5 | 31
P26 |  | 42 | 23.5 | 47
P24 |  | 42 | 19.5 | 39
0
P39 | Naranja O. | 204.5 | 106 | 212
P38 |  | 277.7 | 144 | 288
P38 | Rojo I. | 12 | 6.5 | 13
P6 |  | 14 | 7.5 | 15
P7 |  | 17.4333 | 9.5 | 19
P9 | Rojo O. | 117 | 69 | 138
P40 |  | 188 | 105 | 210
P8 |  | 218 | 110 | 220
P41 |  | 239 | 120.5 | 241
P48a | Azul I. | 2 | 0.5 | 1
P45 |  | 7.133 | 9.5 | 19
P21 |  | 10.72 | 8 | 16
P23 | Azul O. | 19 | 10 | 20
P23A |  | 20 | 12.5 | 25
P10 | Verde I. | 6 | 11.5 | 23
P11 |  | 16 | 61 | 122
P43 | Verde O. | 49.6667 | 43 | 86
P44 |  | 122 | 71.5 | 143
P14 |  | 130 | 69 | 138
P13 |  | 142 | 76.5 | 153
P42 |  | 146 | 83.5 | 167
EQUIPO: | SLV-007
Fecha Llegada: 13 de Enero de 2019
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 30 | 35 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 69 | 70 |  | MÁXIMO | 825 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 693 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 78 | 80 |  | MÍNIMO | 675 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 567 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 99 | 100 |  | PROMEDIO | 750 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 630 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 129 | 129 |  | MEDIDO | 748 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 617 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 260 | 247 |  |  |  | Fecha Salida | 29-1-19
P20 |  | 444.11 | 394 | 391
P17 |  | 579.56 | 614 | 622
P19 |  | 746.22 | 714 | 717
P15 |  | 869.5 | 839 | 829
P29 | Blanco I. | 88.4 | 96 | 97
P28 |  | 94.6 | 100 | 104
p36 | Blanco O. | 271.44 | 403 | 398
P4 |  | 550.222 | 480 | 426
p31 |  | 746.8 | 645 | 640
p3 |  | 768.3333 | 778 | 774
p5 |  | 609 | 620 | 623
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 31 | 34
P26 |  | 42 | 47 | 56
P24 |  | 42 | 39 | 35
P39 | Naranja O. | 204.5 | 212 | 209
P38 |  | 277.7 | 288 | 280
P38 | Rojo I. | 12 | 13 | 16
P6 |  | 14 | 15 | 16
P7 |  | 17.4333 | 19 | 19
P9 | Rojo O. | 117 | 138 | 135
P40 |  | 188 | 210 | 210
P8 |  | 218 | 220 | 220
P41 |  | 239 | 241 | 241
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 1
P45 |  | 7.133 | 19 | 18
P21 |  | 10.72 | 16 | 14
P23 | Azul O. | 19 | 20 | 31
P23A |  | 20 | 25 | 35
P10 | Verde I. | 6 | 23 | 50
P11 |  | 16 | 122 | 212
P43 | Verde O. | 49.6667 | 86 | 95
P44 |  | 122 | 143 | 140
P14 |  | 130 | 138 | 134
P13 |  | 142 | 153 | 150
P42 |  | 146 | 167 | 163
calibracion 24/02/2020
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA
P16 | Amarillo I. | 28.1
P33 |  | 63.911
p32 |  | 69.922
p34 |  | 96.744
P37 |  | 128.11
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 298
P20 |  | 444.11 | 397
P17 |  | 579.56 | 584
P19 |  | 746.22 | 703
P15 |  | 869.5 | 830
P29 | Blanco I. | 88.4
P28 |  | 94.6
p36 | Blanco O. | 271.44 | 381
P4 |  | 550.222 | 511
p31 |  | 746.8 | 668
p3 |  | 768.3333 | 765
p5 |  | 609 | 710
P27 | Naranja I. | 19.7417
P26 |  | 42
P24 |  | 42
P39 | Naranja O. | 204.5 | 203
P38 |  | 277.7 | 280
P38 | Rojo I. | 12
P6 |  | 14
P7 |  | 17.4333
P9 | Rojo O. | 117 | 132
P40 |  | 188 | 199
P8 |  | 218 | 218
P41 |  | 239 | 239
P48a | Azul I. | 2
P45 |  | 7.133
P21 |  | 10.72
P23 | Azul O. | 19 | 31
P23A |  | 20 | 32
P10 | Verde I. | 6
P11 |  | 16
P43 | Verde O. | 49.6667 | 83
P44 |  | 122 | 144
P14 |  | 130 | 125
P13 |  | 142 | 151
P42 |  | 146 | 164

## Yesid Ferreira
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15°
| Patron | Blanco | 500 | 498 | 501 |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 500 | 500 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 432 | 439 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 167 | 163
slh-004
| Fecha de llegada: 17 de Octubre de 2017 |  |  |  |  | Fecha de intervención: 24 de Octubre de 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | El equipo llega presentando el mensaje de: "medidas incorrectas" debido a factores que mantienen elevada la ganancia. El equipo llega con el certificado de calibración vencido. Se cambia leds de la óptica debido a que estos se encuentran averiados y no permiten el buen funcionamiento del equipo.
| Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15°
| Patron | Blanco | 580 | N/A | 584 |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | N/A | 0 | Blanco | 550 | 580 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | N/A | 440 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | N/A | 159
slh-004
| Fecha de llegada: 17 de Octubre de 2017 |  |  |  |  | Fecha de intervención: 29 MAYO 2018
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15°
| Patron | Blanco | 580 | 609 | 517 |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 580 | 517 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 541 | 440 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 220 | 166
slh-041
| Fecha de llegada: 29 mayo 2018 |  |  |  |  | Fecha de intervención: 29 MAYO 2018
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15°
| Patron | Blanco |  | 499 | 535 |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 500 | 535 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 412 | 535 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 152 | 167

## DEVISAB
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 750 | 749 | 799 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 750 | 800 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 420 | 452 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 150 | 165 | Geometria de 30°
Geometria de 30º |  |  |  |  | Blanco | 700 | 750 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 700 | 700 | 747 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 385 | 145
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 140 | 422
SLH-025
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 800 | null | 799 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 |  | 0 | Blanco | 800 | 800 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 |  | 452 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 |  | 165 | Geometria de 30°
Geometria de 30º |  |  |  |  | Blanco | 750 | 750 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 750 |  | 747 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 |  | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 |  | 440
QSQ | Blanco QSQ | 150 |  | 157
SLH-025
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 800 | 785 | 790 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 800 | 790 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 480 | 448 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 140 | 153 | Geometria de 30°
Geometria de 30º |  |  |  |  | Blanco | 750 | 740 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 750 | 760 | 740 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 448 | 435
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 160 | 140
SLH-025
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 790 | 785 | 750 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 790 | 750 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 480 | 449 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 | t | v | 1 | 2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 140 | 151 | Geometria de 30° |  |  |  | 10 | 5 | 1000000 | 1000000
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 | Blanco | 750 | 740 | mCd/l/m2
Geometria de 30º |  |  |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 750 | 760 | 710
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 448 | 428
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 160 | 144
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0

## CONSRCIO CCFC
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15°
| Patron | Blanco | 830 | 900 | 896 |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 830 | 900 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 408 | 443 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 146 | 167
SLH-04A
2017-12-13
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | El equipo llega por vencimiento del certificado, se encuentra un poco bajo los valores de la ganancia, adicional a ello cuando se somete a vibraciones el equipo se reinicia, esto se debe a un contacto entre el disipador del LM7805 u una pista de VCC, lo que generaba este problema, por ende se corrige dicho problema aislando este, por otra parte se calibra nuevamente el equipo por software, dando muy buenos resultados.
| Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15°
| Patron | Blanco | 830 | 900 | 914 |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 900 | 914 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 120 | 448 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 155 | 161
| QSQ | PISO | 0 | 0 | 0

## Arquitectura y Señalizaciòn
|  | TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
|  | Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
|  | Patron | Blanco | 550 | 550 | 0 |  |  | Nuevo
|  | Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 550 | mCd/l/m2
|  | QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 432 | 0.018519 |  | Negro | 0 | mCd/l/m2
|  | QSQ | Blanco QSQ | 160 | 162 | -0.012346
EQUIPO: | SLH-045
FECHA: | 2018-03-14
[11 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 537 | 519 | 537 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.223 | 2.536 | 11.3722
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 520 | 537 | mCd/l/m2 |  | 440 | 66.6 | 2.536 | 0 | 2.011 | 537.4814 | amarillo QSQ | 0.198 | 2.011 | 10.1566 | 79.3%
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 773 | 440 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.125 | 0.503 | 4.024 | 19.83%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 232 | 164 |  | Geometria de 30° |  |  |  |  | 160 | 2.536 | 0 | 537.4814 | 0.503 | 66.6045 | negro | 0.098 | 0 | 0
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco |  |  | mCd/l/m2 |  | corte | [5 empty] | VPISO | 0.104 | 0.122 | 1.1731 | 4.811%
Patron | Blanco |  |  |  |  | Negro |  |  | mCd/l/m2 |  | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | [9 empty] | 0.122 | 66.6045 | 2.536 | 0 | 537.4814 | 89.2571
QSQ | Amarillo QSQ | [9 empty] | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | [15 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[11 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.6 | 1.613 | 2.6883
[11 empty] | 420 | 20 | 1.613 | 0.081 | 1.273 | 534.094 | amarillo QSQ | 0.549 | 1.273 | 2.3188 | 77.81%
[11 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.443 | 0.545 | 1.2302 | 30.29%
[11 empty] | 140 | 1.613 | 0.081 | 534.094 | 0.545 | -31.2169 | negro | 0.38 | 0.081 | 0.21316
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.406 | 0.237 | 0.58374 | 10.18%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[11 empty] | 0.237 | -31.2169 | 1.613 | 0.081 | 534.094 | 26.3474

## CANO JIMENEZ ESTUDIOS
SVL-004
Fecha Llegada: 06 de Septiembre 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 26 | 27 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 82 | 82 |  | MÁXIMO | 685 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 672 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 81 | 82 |  | MÍNIMO | 619 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 608 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 98 | 98 |  | PROMEDIO | 650 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 640 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 129 |  |  | MEDIDO | 638 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 640 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 187 | 192
P20 |  | 444.11 | 221 | 221
P17 |  | 579.56 | 480 | 480
P19 |  | 746.22 | 640 | 645
P15 |  | 869.5 | 684 | 682
P29 | Blanco I. | 88.4 | 82 | 81
P28 |  | 94.6 | 86 | 84
p36 | Blanco O. | 271.444 | 169 | 160
P4 |  | 550.222 | 190 | 216
p31 |  | 609 | 646 | 640
p3 |  | 739.111 | 711 | 722
p5 |  | 746.889 | 592 | 597
P27 | Naranja I. | 19.36 | 18 | 18
P24 |  | 33.31 | 33 | 33
P26 |  | 41.74 | 20 | 20
P39 | Naranja O. | 204.5 | 208 | 211
P38 |  | 277.7 | 275 | 279
P38 | Rojo I. | 10.2833 | 7 | 7
P6 |  | 11.8833 | 8 | 9
P7 |  | 17.4333 | 17 | 17
P8 | Rojo O. | 117.467 | 186 | 187
P40 |  | 187.833 | 131 | 137
P41 |  | 218.333 | 244 | 249
P9 |  | 238.5 | 98 | 102
P48a | Azul I. | 2 | 6 | 7
P45 |  | 7.133 | 10 | 12
P47 |  | 10.72 | 9 | 10
P23 | Azul O. | 20.467 | 21 | 22
P23A |  | 20.367 | 21 | 22
P10 | Verde I. | 5.15 | 18 | 18
P11 |  | 16.2 | 18 | 18
ART |  | 17.26
P43 | Verde O. | 50.083 | 52 | 52
P44 |  | 93.993 | 113 | 113
P14 |  | 95.517 | 54 | 54
P13 |  | 100.92 | 114 | 115
P42 |  | 115.37 | 113 | 114
Fecha Llegada: 06 de Septiembre 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 750 | 749 | 840 | -0.1215 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 750 | 840 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 410 | 442 | -0.078049 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 130 | 159 | -0.22308 |  | Geometria de 30°
Geometria de 30º | [6 empty] | Blanco | 680 | 780 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 680 | 679 | 780 | -0.14875 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 405 | 425 | -0.049383
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 120 | 152 | -0.26667
Fecha Llegada: 17 de Agosto de 2017
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 840 | 841 | 861 | -0.023781 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 840 | 860 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 400 | 443 | -0.1075 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 163 | 157 | 0.03681 |  | Geometria de 30°
Geometria de 30º | [6 empty] | Blanco | 780 | 830 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 780 | 780 | 828 | -0.061538 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 378 | 424 | -0.12169
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 156 | 150 | 0.038462
SVL-004
Fecha Llegada: 06 de Septiembre 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 22 | 26 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 83 | 84 |  | MÁXIMO | 704 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 672 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 82 | 84 |  | MÍNIMO | 576 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 608 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 94 | 101 |  | PROMEDIO | 640 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 645 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 131 | 134 |  | MEDIDO | 638 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 642 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 190 | 292
P20 |  | 444.11 | 231 | 199
P17 |  | 579.56 | 475 | 244
P19 |  | 746.22 | 630 | 487
P15 |  | 869.5 | 672 | 686
P29 | Blanco I. | 88.4 | 83 | 87
P28 |  | 94.6 | 84 | 87
p36 | Blanco O. | 271.444 | 163 | 174
P4 |  | 550.222 | 175 | 192
p31 |  | 609 | 637 | 648
p3 |  | 739.111 | 708 | 714
p5 |  | 746.889 | 312 | 592
P27 | Naranja I. | 19.36 | 17 | 17
P24 |  | 33.31 | 33 | 33
P26 |  | 41.74 | 20 | 20
P39 | Naranja O. | 204.5 | 203 | 203
P38 |  | 277.7 | 261 | 261
P38 | Rojo I. | 10.2833 | 7 | 7
P6 |  | 11.8833 | 8 | 8
P7 |  | 17.4333 | 16 | 16
P8 | Rojo O. | 117.467 | 188 | 188
P40 |  | 187.833 | 127 | 127
P41 |  | 218.333 | 246 | 246
P9 |  | 238.5 | 99 | 99
P48a | Azul I. | 2 | 5 | 5
P45 |  | 7.133 | 11 | 11
P47 |  | 10.72 | 8 | 8
P23 | Azul O. | 20.467 | 21 | 21
P23A |  | 20.367 | 21 | 21
P10 | Verde I. | 5.15 | 17 | 17
P11 |  | 16.2 | 17 | 18
ART |  | 17.26 | 17.26 | 17.26
P43 | Verde O. | 50.083 | 51 | 52
P44 |  | 93.993 | 112 | 113
P14 |  | 95.517 | 52 | 54
P13 |  | 100.92 | 112 | 114
P42 |  | 115.37 | 111 | 113 |  | 630
EQUIPO: | SLH-020A
FECHA: | 2018-01-29
[11 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 860 | 860 |  |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.446 | 2.714 | 6.0852
Patron | Negro | 0 | 0 |  |  | Blanco | 860 |  | mCd/l/m2 |  | 440 | 20 | 2.714 | 0 | 2.175 | 544.0828 | amarillo QSQ | 0.667 | 2.175 | 3.2609 | 80.14%
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 428 |  |  | Negro | 0 |  | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.465 | 0.675 | 1.4516 | 24.87%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 156 |  |  | Geometria de 30° |  |  |  |  | 160 | 2.714 | 0 | 544.0828 | 0.675 | 32.8515 | negro | 0.222 | 0 | 0
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 830 |  | mCd/l/m2 |  | corte | [5 empty] | VPISO | 0.407 | 0.262 | 0.64373 | 9.654%
Patron | Blanco | 830 | 830 |  |  | Negro | 0 |  | mCd/l/m2 |  | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | 0 | 0 | [7 empty] | 0.262 | 32.8515 | 2.714 | 0 | 544.0828 | 82.2039
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 415 | [7 empty] | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 149 | [13 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[11 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.286 | 0.703 | 2.458
[11 empty] | 420 | 20 | 0.703 | 0.081 | 1.273 | 228.7248 | amarillo QSQ | 0.549 | 1.273 | 2.3188 | 191.6%
[11 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.443 | 0.545 | 1.2302 | 74.6%
[11 empty] | 140 | 0.703 | 0.081 | 228.7248 | 0.545 | -120.559 | negro | 0.286 | 0.081 | 0.28322
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.406 | 0.237 | 0.58374 | 25.08%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[11 empty] | 0.237 | -120.559 | 0.703 | 0.081 | 228.7248 | -32.9573
SVL-004
Fecha Llegada: 15 de Agosto 2016 | [7 empty] | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  |  |  | Llegada |  |  | Salida
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 26 | 27 |  |  |  | MÁXIMO | 672 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 720.5 | Cd/l/m2
P33 |  | 63.911 | 84 | 83 |  |  |  | MÍNIMO | 608 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 589.5 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 84 | 84 |  |  |  | PROMEDIO | 645 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 655 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 101 | 98 |  |  |  | MEDIDO | 642 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 655 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 134 | 130
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 292 | 189
P20 |  | 444.11 | 199 | 229
P17 |  | 579.56 | 244 | 464
P19 |  | 746.22 | 487 | 619
P15 |  | 869.5 | 686 | 675
P29 | Blanco I. | 88.4 | 87 | 82
P28 |  | 94.6 | 87 | 85
p36 | Blanco O. | 271.444 | 174 | 152
P4 |  | 550.222 | 192 | 189
p31 |  | 609 | 648 | 633
p3 |  | 739.111 | 714 | 709
p5 |  | 746.889 | 592
P27 | Naranja I. | 19.36 | 17 | 17
P24 |  | 33.31 | 33 | 32
P26 |  | 41.74 | 20 | 19
P39 | Naranja O. | 204.5 | 203 | 198
P38 |  | 277.7 | 261 | 257
P38 | Rojo I. | 10.2833 | 7 | 8
P6 |  | 11.8833 | 8 | 8
P7 |  | 17.4333 | 16 | 17
P8 | Rojo O. | 117.467 | 188 | 155
P40 |  | 187.833 | 127 | 106
P41 |  | 218.333 | 246 | 216
P9 |  | 238.5 | 99 | 76
P48a | Azul I. | 2 | 5 | 5
P45 |  | 7.133 | 11 | 11
P47 |  | 10.72 | 8 | 10
P23 | Azul O. | 20.467 | 21 | 22
P23A |  | 20.367 | 21 | 22
P10 | Verde I. | 5.15 | 17 | 17
P11 |  | 16.2 | 18 | 18
ART |  | 17.26 | 17.26
P43 | Verde O. | 50.083 | 52 | 52
P44 |  | 93.993 | 113 | 111
P14 |  | 95.517 | 54 | 53
P13 |  | 100.92 | 114 | 112
P42 |  | 115.37 | 113 | 113 |  | 630

## CSS CONSTRUCTORES
SLH-020
Fecha Llegada: 09 de Septiembre 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 720 | 715 | 720 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 720 | 720 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 715 | 451 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 519 | 162 |  | Geometria de 30m
Geometria de 30m | [5 empty] | Blanco | 670 | 690 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 670 | 670 | 690 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 670 | 430
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 512 | 151
SLH-020
Fecha Llegada: 04 de Septiembre 2016 | [5 empty] | Fecha de intervención: 17 octubre 2017 |  |  |  | El equipo llega con el certificado de calibración vencido. Se ajusta el back light de la LCD.
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 720 | 720 | 896 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 199 | 0 |  | Blanco | 720 | 895 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 720 | 442 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 720 | 165 |  | Geometria de 30m
Geometria de 30m | [5 empty] | Blanco | 670 | 865 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 670 | 690 | 866 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 111 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 690 | 423
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 690 | 151
SLH-020
Fecha Llegada: 23 de Noviembre 2017 | [5 empty] | Fecha de intervención: 28 noviembre 2017 |  |  |  | el lm358 muestra en el pin 3 11.11V, en ese pin debereiamos ver 4.0962 por lo que el integrado debe ser cambiado
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 895 | 65535 | 751 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 65535 | 0 |  | Blanco | 895 | 750 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 65535 | 438 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 65535 | 148 |  | Geometria de 30m
QSQ | Piso | 0 | 65535 | 0 |  | Blanco | 865 | 720 | mCd/l/m2
Geometria de 30m | [5 empty] | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 865 | 65535 | 722
Patron | Negro | 0 | 65535 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 65535 | 414
QSQ | Blanco QSQ | 140 | 65535 | 137
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0
F. LISTA DE ELEMENTOS REVISADOS PARA SALIDA
TAREA |  |  | ESTADO INCIAL |  |  | ESTADO FINAL |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | BUENO | REGULAR | MALO | BUENO | REGULAR | MALO
MEDIDA INICAL |  |  |  |  | X | X |  |  | CAMBIO LM358, ENTREGRABA OV AREF MICRO
LIMPIEZA TARJETA ELECTRONICA |  |  |  | X |  | X |  |  | LIMPIEZA CON VARSOL, SE RETIRO ARREGLO DE RESISTENCIAS PARA BRILLO LCD
CAJA NEGRA SIN ENTRADA DE LUZ |  |  | X |  |  | X |  |  | SE LIMPIO CON BROCHA SECA
REVISION BOTONES |  |  | X |  |  | X |  |  | SE PONE SILICONA PARA PROTEGER
REVISION LEDS OPTICA |  |  | X |  |  | X |  |  | TODOS ENCIENDEN, LA OPTICA DE 30 SOLO TIENE 1
LIMPIEZA PLANO INCLINADO |  |  |  | X |  | X |  |  | TENIA PINTURA DENTRO
LIMPIAR CAUCHO TIPO PISO |  |  |  |  | X |  | X |  | LIMPIEZA Y PULIDO EN ALGUNAS ZONAS
CAUCHO TIPO PISO PEGADO A EQUIPO |  |  |  | X |  | X |  |  | SE PEGO NUEVAMENTE
VENTILADOR FUNCIONA |  |  | X |  |  | X |  |  | LIMPIEZA PARTE
ESTADO MANIJA |  |  | X |  |  | X |  |  | PRESENTA PELADURAS, SE AGREGA SILICONA A TORNILLOS INTERNOS
ESTADO CAJA |  |  |  | X |  |  | X |  | PRESENTA PELADURAS
ESTADO CIRCUITO CARGA |  |  | X |  |  | X |  |  | PRUEBA MUESTRA QUE EL EQUIPO CARGA
ESTADO CABLE CARGA |  |  | X |  |  | X |  |  | SE PROBO AL CARGAR EL EQUIPO
LIMPIEZA PATRON |  |  |  | X |  |  | X |  | SE LIMPIA CON VARSOL, TIENE PELADURAS EN ESQUINAS
MEDIDA FINAL | [5 empty] | X |  |  | ES REPETIBLE, CAMBIA MEDIDA DE PATRON
SLH-020
Fecha Llegada: 5 junio 2018 | [5 empty] | Fecha de intervención: 13 junio 2018 |  |  |  | el lm358 muestra en 0 por lo que se cambia
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 895 | 65535 | 700 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 65535 | 0 |  | Blanco | 750 | 700 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 65535 | 442 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 65535 | 157 |  | Geometria de 30m
QSQ | Piso | 0 | 65535 | 0 |  | Blanco | 720 | 670 | mCd/l/m2
Geometria de 30m | [5 empty] | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 865 | 65535 | 670
Patron | Negro | 0 | 65535 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 65535 | 414
QSQ | Blanco QSQ | 140 | 65535 | 142
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0

## CONSORCIO INTERCONCESIONES
SLH-030
Fecha Llegada: 09 de Septiembre 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 740 | 742 | 785 | -0.057951 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | Blanco | 740 | 785 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 415 | 442 | -0.06506 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 135 | 162 | -0.2

## CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA
SLV-012
Fecha Llegada: 12 de Septiembre 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 24 | 36 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 41 | 52 |  | MÁXIMO | 676 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 663.6 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 44 | 54 |  | MÍNIMO | 612 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 600.4 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 66 | 101 |  | PROMEDIO | 645 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 632 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 128 | 135 |  | MEDIDO | 614 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 633 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 177 | 207
P20 |  | 444.11 | 417 | 448
P17 |  | 579.56 | 478 | 506
P19 |  | 746.22 | 621 | 657
P15 |  | 869.5 | 664 | 705
P29 | Blanco I. | 88.4 | 76 | 83
P28 |  | 94.6 | 77 | 84
p36 | Blanco O. | 271.444 | 247 | 271
P4 |  | 550.222 | 277 | 304
p31 |  | 609 | 644 | 661
p3 |  | 739.111 | 693 | 712
p5 |  | 746.889 | 369 | 609
P27 | Naranja I. | 19.36 | 16 | 18
P24 |  | 33.31 | 35 | 38
P26 |  | 41.74 | 19 | 21
P39 | Naranja O. | 204.5 | 195 | 210
P38 |  | 277.7 | 251 | 268
P38 | Rojo I. | 10.2833 | 7 | 9
P6 |  | 11.8833 | 6 | 10
P7 |  | 17.4333 | 10 | 18
P8 | Rojo O. | 117.467 | 164 | 175
P40 |  | 187.833 | 126 | 134
P41 |  | 218.333 | 215 | 228
P9 |  | 238.5 | 91 | 99
P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
P45 |  | 7.133 | 2 | 8
P47 |  | 10.72 | 2 | 2
P23 | Azul O. | 20.467 | 20 | 21
P23A |  | 20.367 | 20 | 21
P10 | Verde I. | 5.15 | 7 | 7
P11 |  | 16.2 | 6 | 7
ART |  | 17.26
P43 | Verde O. | 50.083 | 49 | 51
P44 |  | 93.993 | 56 | 114
P14 |  | 95.517 | 50 | 53
P13 |  | 100.92 | 113 | 116
P42 |  | 115.37 | 56 | 114
SLH-037
Fecha Llegada: 13 de Septiembre 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 620 | 620 | 710 | -0.14516 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 620 | 710 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 620 | 442 | 0.2871 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 325 | 175 | 0.46154

## PLUSVIAL
Fecha Llegada: 11 de Octubre 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 |  | 28 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 |  | 33 |  | MÁXIMO |  | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 819 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 |  | 34 |  | MÍNIMO |  | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 741 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 |  | 93 |  | PROMEDIO |  | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 780 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 |  |  |  | MEDIDO |  | Cd/l/m2 | MEDIDO | 782 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 207
P20 |  | 444.11 |  | 392
P17 |  | 579.56 |  | 551
P19 |  | 746.22 |  | 740
P15 |  | 869.5 |  | 750
P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 98
P28 |  | 94.6 |  | 96
p36 | Blanco O. | 271.444 |  | 228
P4 |  | 550.222 |  | 541
p31 |  | 609 |  | 637
p3 |  | 739.111 |  | 733
p5 |  | 746.889 |  | 583
P27 | Naranja I. | 19.36 |  | 18
P24 |  | 33.31 |  | 26
P26 |  | 41.74 |  | 14
P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 197
P38 |  | 277.7 |  | 261
P38 | Rojo I. | 10.2833 |  | 15
P6 |  | 11.8833 |  | 15
P7 |  | 17.4333 |  | 16
P8 | Rojo O. | 117.467 |  | 119
P40 |  | 187.833 |  | 137
P41 |  | 218.333 |  | 205
P9 |  | 238.5 |  | 58
P48a | Azul I. | 2 |  | 6
P45 |  | 7.133 |  | 6
P47 |  | 10.72 |  | 8
P23 | Azul O. | 20.467 |  | 19
P23A |  | 20.367 |  | 19
P10 | Verde I. | 5.15 |  | 16
P11 |  | 16.2 |  | 16
P43 | Verde O. | 50.083 |  | 103
P44 |  | 93.993 |  | 113
P14 |  | 95.517 |  | 108
P13 |  | 100.92 |  | 110
P42 |  | 115.37 |  | 110
SLH-040
Fecha Salida: 17 de Abril de 2017
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 520 | 520 | 520 |  |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  | Blanco | 520 | 520 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 446 | 445 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 168 | 165 |  |  | Geometria de 30m
Geometria de 30m | [6 empty] | Blanco | 470 | 470 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 470 | 470 | 470 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 421 | 432
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 161 | 155
EQUIPO: | SLH-004
FECHA: | 2018-03-05
[11 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 860 | 860 | 517 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.432 | 2.484 | 5.75
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 860 | 516 | mCd/l/m2 |  | 440 | 40 | 2.484 | 0 | 1.75 | 607.7714 | amarillo QSQ | 0.347 | 1.75 | 5.0432 | 70.45%
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 428 | 441 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.215 | 0.525 | 2.4419 | 21.14%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 156 | 157 |  | Geometria de 30° |  |  |  |  | 160 | 2.484 | 0 | 607.7714 | 0.525 | 40 | negro | 0.15 | 0 | 0
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 830 | 486 | mCd/l/m2 |  | corte | [5 empty] | VPISO | 0.174 | 0.15 | 0.86207 | 6.039%
Patron | Blanco | 830 | 830 | 491 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.15 | 40 | 2.484 | 0 | 607.7714 | 74.2857
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 415 | 418 | [6 empty] | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 149 | 140 | [12 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[11 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.707 | 2.551 | 3.6082
[11 empty] | 420 | 20 | 2.551 | 0.011 | 2.191 | 486.055 | amarillo QSQ | 0.689 | 2.191 | 3.18 | 85.83%
[11 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.628 | 0.503 | 0.80096 | 19.37%
[11 empty] | 140 | 2.551 | 0.011 | 486.055 | 0.503 | 56.8657 | negro | 0.6 | 0.011 | 0.018333
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.602 | 0.012 | 0.019934 | 0.03937%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[11 empty] | 0.012 | 56.8657 | 2.551 | 0.011 | 486.055 | 57.0347
FABRICACIÓN
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 |  | 26 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 |  | 48 |  | MÁXIMO |  | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 886.2 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 |  | 73 |  | MÍNIMO |  | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 801.8 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 |  | 95 |  | PROMEDIO |  | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 844 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 |  | 127 |  | MEDIDO |  | Cd/l/m2 | MEDIDO | 835 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 266
P20 |  | 444.11 |  | 439
P17 |  | 579.56 |  | 645
P19 |  | 746.22 |  | 820
P15 |  | 869.5 |  | 955
P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 64
P28 |  | 94.6 |  | 63
p36 | Blanco O. | 271.444 |  | 232
P4 |  | 550.222 |  | 320
p31 |  | 609 |  | 701
p3 |  | 739.111 |  | 738
p5 |  | 746.889 |  | 578
P27 | Naranja I. | 19.36 |  | 18
P24 |  | 37 |  | 36
P26 |  | 41.74 |  | 42
P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 182
P38 |  | 277.7 |  | 256
P38 | Rojo I. | 10.2833 |  | 11
P6 |  | 11.8833 |  | 13
P7 |  | 17.4333 |  | 17
P8 | Rojo O. | 117.467 |  | 115
P40 |  | 187.833 |  | 182
P41 |  | 218.333 |  | 214
P9 |  | 238.5 |  | 238
P48a | Azul I. | 2 |  | 1
P45 |  | 10 |  | 10
P47 |  | 2 |  | 2
P23 | Azul O. | 19 |  | 18
P23A |  | 20.367 |  | 19
P10 | Verde I. | 5.15 |  | 7
P11 |  | 16.2 |  | 27
P43 | Verde O. | 50.083 |  | 93
P44 |  | 93.993 |  | 133
P14 |  | 95.517 |  | 132
P13 |  | 100.92 |  | 139
P42 |  | 115.37 |  | 147

## SABANAS DE OCCIDENTE
SLH-013
Fecha Llegada: 07 de Octubre 2016
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 720 | 716 | 930 |  |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  | Blanco | 720 | 930 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 355 | 446 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 114 | 162 |  |  | Geometria de 30m
| Geometria de 30m | [6 empty] | Blanco | 650 | 900 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 650 | 648 | 900 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 320 | 430
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 84 | 154
SLV-006
Fecha Llegada: 07 de Octubre 2016
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 34 | 28 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 70 | 32 |  | MÁXIMO | 688 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 745.5 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 86 | 34 |  | MÍNIMO | 622 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 674.5 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 104 | 95 |  | PROMEDIO | 655 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 710 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 102 | 129 |  | MEDIDO | 704 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 712 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 374 | 202
| P20 |  | 444.11 | 430 | 404
| P17 |  | 579.56 | 497 | 462
| P19 |  | 746.22 | 702 | 647
| P15 |  | 869.5 | 741 | 748
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 95 | 79
| P28 |  | 94.6 | 99 | 80
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 536 | 263
| P4 |  | 550.222 | 561 | 560
| p31 |  | 609 | 696 | 660
| p3 |  | 739.111 | 794 | 752
| p5 |  | 746.889 | 634 | 597
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 19 | 14
| P24 |  | 33.31 | 37 | 32
| P26 |  | 41.74 | 20 | 17
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 233 | 201
| P38 |  | 277.7 | 325 | 288
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 8 | 17
| P6 |  | 11.8833 | 19 | 18
| P7 |  | 17.4333 | 25 | 23
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 211 | 212
| P40 |  | 187.833 | 147 | 150
| P41 |  | 218.333 | 288 | 291
| P9 |  | 238.5 | 110 | 115
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
| P45 |  | 7.133 | 8 | 9
| P47 |  | 10.72 | 6 | 6
| P23 | Azul O. | 20.467 | 22 | 22
| P23A |  | 20.367 | 22 | 22
| P10 | Verde I. | 5.15 | 20 | 20
| P11 |  | 16.2 | 19 | 19
| P43 | Verde O. | 50.083 | 96 | 95
| P44 |  | 93.993 | 105 | 106
| P14 |  | 95.517 | 97 | 98
| P13 |  | 100.92 | 108 | 108
| P42 |  | 115.37 | 106 | 109
SLH-013
| Fecha Llegada: 26 de Octubre 2017 | [6 empty] | Fecha de intervención: 27 de Octubre del 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 930 | 938 | 933 |  |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  | Blanco | 930 | 930 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 450 | 437 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 175 | 159 |  |  | Geometria de 30m
| Geometria de 30m | [6 empty] | Blanco | 900 | 900 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 900 | 901 | 901 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 410 | 425
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 140 | 150
SLV-006
Fecha Llegada: 27 de Octubre 2016
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 28 | 30 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 32 | 39 |  | MÁXIMO | 745.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 724.5 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 34 | 39 |  | MÍNIMO | 674.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 655.5 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 95 | 102 |  | PROMEDIO | 710 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 690 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 129 | 97 |  | MEDIDO | 712 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 697 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 202 | 358
| P20 |  | 444.11 | 404 | 408
| P17 |  | 579.56 | 462 | 483
| P19 |  | 746.22 | 647 | 693
| P15 |  | 869.5 | 748 | 695
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 79 | 90
| P28 |  | 94.6 | 80 | 95
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 263 | 523
| P4 |  | 550.222 | 560 | 534
| p31 |  | 609 | 660 | 695
| p3 |  | 739.111 | 752 | 778
| p5 |  | 746.889 | 597 | 623
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 14 | 18
| P24 |  | 33.31 | 32 | 36
| P26 |  | 41.74 | 17 | 20
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 201 | 225
| P38 |  | 277.7 | 288 | 318
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 17 | 7
| P6 |  | 11.8833 | 18 | 17
| P7 |  | 17.4333 | 23 | 22
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 212 | 188
| P40 |  | 187.833 | 150 | 136
| P41 |  | 218.333 | 291 | 279
| P9 |  | 238.5 | 115 | 99
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
| P45 |  | 7.133 | 9 | 7
| P47 |  | 10.72 | 6 | 2
| P23 | Azul O. | 20.467 | 22 | 21
| P23A |  | 20.367 | 22 | 21
| P10 | Verde I. | 5.15 | 20 | 18
| P11 |  | 16.2 | 19 | 18
| P43 | Verde O. | 50.083 | 96 | 96
| P44 |  | 93.993 | 105 | 104
| P14 |  | 95.517 | 97 | 95
| P13 |  | 100.92 | 108 | 104
| P42 |  | 115.37 | 106 | 105
EQUIPO: | SLH-013
FECHA: | 2018-04-10
[11 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco |  | 929 | 890 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.321 | 2.6185 | 8.1573
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 930 | 890 | mCd/l/m2 |  | 440 | 20 | 2.6185 | 0 | 2.178 | 524.9449 | amarillo QSQ |  | 2.178 | #DIV/0! | 83.18%
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 246 | 446 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ |  | 1.021 | #DIV/0! | 38.99%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 0 | 153 |  | Geometria de 30° |  |  |  |  | 160 | 2.6185 | 0 | 524.9449 | 1.021 | -73.2449 | negro | 0.144 | 0 | 0
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 900 | 860 | mCd/l/m2 |  | corte | [5 empty] | VPISO |  | 0.43 | #DIV/0! | 16.42%
Patron | Blanco |  | 899 | 860 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.43 | -73.2449 | 2.6185 | 0 | 524.9449 | 24.9875
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 237 | 428 | [6 empty] | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | 130 | 0 | 133 | [12 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[11 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.314 | 0.133 | 0.42357
[11 empty] | 420 | -22.5 | 0.133 | 0 | 1.474 | 17.4271 | amarillo QSQ |  | 1.474 | #DIV/0! | 1108%
[11 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ |  | 0.538 | #DIV/0! | 404.5%
[11 empty] | 140 | 0.133 | 0 | 17.4271 | 0.538 | -22.8253 | negro | 0.302 | 0 | 0
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO |  | 0.155 | #DIV/0! | 116.5%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[11 empty] | 0.155 | -22.8253 | 0.133 | 0 | 17.4271 | 24.0854
c | SLV-006
Fecha Llegada: 1 / 12 /2018
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 30+EE187:F238 | 30 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 39 | 37 |  | MÁXIMO | 724.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 708.75 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 39 | 38 |  | MÍNIMO | 655.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 641.25 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 102 | 100 |  | PROMEDIO | 690 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 675 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 97 | 94 |  | MEDIDO | 680 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 673 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 358 | 358
| P20 |  | 444.11 | 408 | 387
| P17 |  | 579.56 | 483 | 464
| P19 |  | 746.22 | 693 | 650
| P15 |  | 869.5 | 695 | 719
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 90 | 87
| P28 |  | 94.6 | 95 | 93
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 523 | 520
| P4 |  | 550.222 | 534 | 536
| p31 |  | 609 | 601 | 674
| p3 |  | 739.111 | 778 | 774
| p5 |  | 746.889 | 623 | 614
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 18 | 15
| P24 |  | 33.31 | 36 | 32
| P26 |  | 41.74 | 20 | 17
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 225 | 214
| P38 |  | 277.7 | 318 | 299
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 7 | 3
| P6 |  | 11.8833 | 17 | 8
| P7 |  | 17.4333 | 22 | 22
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 188 | 184
| P40 |  | 187.833 | 136 | 136
| P41 |  | 218.333 | 279 | 276
| P9 |  | 238.5 | 99 | 93
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 1
| P45 |  | 7.133 | 7 | 6
| P47 |  | 10.72 | 2 | 2
| P23 | Azul O. | 20.467 | 21 | 20
| P23A |  | 20.367 | 21 | 20
| P10 | Verde I. | 5.15 | 18 | 18
| P11 |  | 16.2 | 18 | 18
| P43 | Verde O. | 50.083 | 96 | 52
| P44 |  | 93.993 | 104 | 98
| P14 |  | 95.517 | 95 | 93
| P13 |  | 100.92 | 104 | 100
| P42 |  | 115.37 | 105 | 103
c | SLV-006
Fecha de calibracion 28/02/2020 pendiente
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 28 | 30 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 34 | 39 |  | MÁXIMO | 703.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 706.65 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 35 | 85 |  | MÍNIMO | 636.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 639.35 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 97 | 105 |  | PROMEDIO | 670 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 673 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 89 | 101 |  | MEDIDO | 680 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 673 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 202
| P20 |  | 444.11 | 392
| P17 |  | 579.56 | 458
| P19 |  | 746.22 | 670
| P15 |  | 869.5 | 717
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 84 | 95
| P28 |  | 94.6 | 86 | 101
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 271
| P4 |  | 550.222 | 558
| p31 |  | 609 | 664
| p3 |  | 739.111 | 769
| p5 |  | 746.889 | 608
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 12 | 16
| P24 |  | 37 | 32 | 35
| P26 |  | 41.74 | 18 | 21
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 211
| P38 |  | 277.7 | 297
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 2 | 7
| P6 |  | 11.8833 | 6 | 18
| P7 |  | 17.4333 | 21 | 24
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 95
| P40 |  | 187.833 | 128
| P41 |  | 218.333 | 261
| P9 |  | 238.5 | 182
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
| P45 |  | 7.133 | 2 | 7
| P47 |  | 10.72 | 2 | 7
| P23 | Azul O. | 20.467 | 20
| P23A |  | 20.367 | 20
| P10 | Verde I. | 5.15 | 18 | 18
| P11 |  | 16.2 | 18 | 19
| P43 | Verde O. | 50.083 | 51
| P44 |  | 93.993 | 98
| P14 |  | 95.517 | 94
| P13 |  | 100.92 | 101
| P42 |  | 115.37 | 102
EQUIPO: | SLH-013
FECHA DE CALIBRACION | 2020-02-28
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco |  | 480 | 480 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 480 | 480 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 446 | 414 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 153 | 155 |  | Geometria de 30°
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 465 | 465 | mCd/l/m2
Patron | Blanco |  | 465 | 473 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 348 | 408
QSQ | Blanco QSQ | 130 | 130 | 145

## VIAS Y SEÑALES
SLH-029
Fecha Llegada: 11 de Octubre 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 760 | 762 | 780 | -0.023622 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 760 | 780 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 456 | 448 | 0.017544 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 162 | 161 | 0.0061728
SLH-029
| Fecha Llegada: 09 de Octubre 2016 | [6 empty] | Fecha de intervención: 31 de octubre del 2017 |  |  |  | Según el cliente el equipo llega por calibración, problemas en la duración de la batería, porque no tiene patrón y porque hay un desajuste en la chapa de la caja del equipo. El equipo dura alrededor de 25 minutos prendido, luego de este tiempo el voltaje de la batería baja. La carga que se le dio al equipo fue de una noche entera, aparte de esto se conecta al cargador de baterías y la batería no exige corriente de carga, por lo que se deduce que la carga de la batería es fantasma. Se requiere cambio de batería. Los valores del equipo son de caracter ascendente, se cambia el INA122P, trimers 50k y 100k y con esto lograr una mayor estabilidad. Se logra calibrar el equipo correctamente.
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 540 | 812 | 545 | 0.32882 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 760 | 540 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 706 | 439 | 0.37819 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 261 | 155 | 0.40613
| Hora |  | Voltaje (V)
| 11:10 |  | 11.69
| 11:15 |  | 11.12
| 11:20 |  | 10.74
| 11:25 |  | 10.37

## Señales LTDA
SLH-026
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | El equipo llega con lecturas oscilantes de carácter ascendente, no se mantiene en un valor fijo (equipo no repetible). El equipo no carga debido a una falla en el cargador, requiere cambio. Se realiza cambio de trimmers (50 y 100k), INA 122 y LM358 para corregir el error de estabilidad del equipo.
Geometria de 15m |  |  |  |  | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 740 | 801 | 740 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 740 | 740 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 509 | 437 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 175 | 163
SLH-026
Fecha de llegada:
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m |  |  |  |  | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 740 | 740 | 745 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 740 | 745 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 509 | 457 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 175 | 163 | Fecha de Salida |  | 2019-05-05
PISO | PISO | 0 | 0 | 0

## Autopistas Uraba SAS
SLH-047
Fecha Salida: 11 de Noviembre de 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m |  |  |  |  | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 470 |  | 470 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 |  | 0 | Blanco |  | 470 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 |  | 440 | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 |  | 157 | Geometria de 30m
Geometria de 30m |  |  |  |  | Blanco |  | 455 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 460 |  | 455 | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 |  | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 |  | 432
QSQ | Blanco QSQ | 150 |  | 152
SLH-047
Fecha Salida: 19 de Septiembre de 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m |  |  |  |  | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 470 | 469 | 546 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 470 | 545 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 374 | 438 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 129 | 168 | Geometria de 30m
Geometria de 30m |  |  |  |  | Blanco | 455 | 525 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 460 | 455 | 525 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 362 | 421
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 125 | 152
SLV-022
Fecha Llegada: 20 de Octubre 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 31.5 | 45 | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 10.8 | 36 | MÁXIMO | 674.1 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 672 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 22.8 | 38 | MÍNIMO | 609.9 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 608 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 9.6 | 96 | PROMEDIO | 642 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 640 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 77 | 110 | MEDIDO | 660 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 641 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 22.8 | 228
P20 |  | 444.11 | 38.7 | 387
P17 |  | 579.56 | 95.2 | 476
P19 |  | 746.22 | 401.4 | 669
P15 |  | 869.5 | 231.3 | 771
P29 | Blanco I. | 88.4 | 24.9 | 83
P28 |  | 94.6 | 16.6 | 83
p36 | Blanco O. | 271.444 | 129 | 258
P4 |  | 550.222 | 94.4 | 236
p31 |  | 609 | 254 | 635
p3 |  | 739.111 | 75.2 | 752
p5 |  | 746.889 | 332.4 | 554
P27 | Naranja I. | 21 | 2.1 | 21
P24 |  | 33.31 | 30.1 | 43
P26 |  | 41.74 | 6.3 | 21
P39 | Naranja O. | 204.5 | 157.5 | 225
P38 |  | 277.7 | 57.2 | 286
P38 | Rojo I. | 10.2833 | 2.7 | 9
P6 |  | 11.8833 | 5 | 10
P7 |  | 17.4333 | 5.6 | 14
P8 | Rojo O. | 117.467 | 125.3 | 179
P40 |  | 187.833 | 44 | 110
P41 |  | 218.333 | 40.6 | 203
P9 |  | 238.5 | 44 | 220
P48a | Azul I. | 2 | 1.4 | 2
P45 |  | 7.133 | 3.6 | 12
P47 |  | 10.72 | 4 | 8
P23 | Azul O. | 20.467 | 7.2 | 24
P23A |  | 20.367 | 7.5 | 25
P10 | Verde I. | 5.15 | 1.9 | 19
P11 |  | 16.2 | 3.8 | 19
P43 | Verde O. | 50.083 | 5.3 | 53
P44 |  | 93.993 | 54.5 | 109
P14 |  | 95.517 | 21.2 | 53
P13 |  | 100.92 | 45.2 | 113
P42 |  | 115.37 | 23 | 115
SLH-047
Fecha Salida: 19 de Septiembre de 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m |  |  |  |  | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 470 | 545 | 530 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 545 | 530 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 410 | 444 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 120 | 160 | Geometria de 30m
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 | Blanco | 525 | 500 | mCd/l/m2
Geometria de 30m |  |  |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 460 | 525 | 500
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 450 | 422
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 150 | 155
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0
SLV-022
Fecha Salida: 17 de Octubre 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 45 | 32 | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 36 | 35 | MÁXIMO | 673.05 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 696.15 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 38 | 41 | MÍNIMO | 608.95 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 629.85 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 96 | 97 | PROMEDIO | 641 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 663 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 110 | 110 | MEDIDO | 650 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 662 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 228 | 231
P20 |  | 444.11 | 387 | 382
P17 |  | 579.56 | 476 | 477
P19 |  | 746.22 | 669 | 689
P15 |  | 869.5 | 771 | 740
P29 | Blanco I. | 88.4 | 83 | 80
P28 |  | 94.6 | 83 | 90
p36 | Blanco O. | 271.444 | 258 | 230
P4 |  | 550.222 | 236 | 220
p31 |  | 609 | 635 | 610
p3 |  | 739.111 | 752 | 720
p5 |  | 746.889 | 554 | 560
P27 | Naranja I. | 21 | 21 | 14
P24 |  | 33.31 | 43 | 43
P26 |  | 41.74 | 21 | 18
P39 | Naranja O. | 204.5 | 225 | 230
P38 |  | 277.7 | 286 | 290
P38 | Rojo I. | 10.2833 | 9 | 9
P6 |  | 11.8833 | 10 | 11
P7 |  | 17.4333 | 14 | 16
P8 | Rojo O. | 117.467 | 179 | 166
P40 |  | 187.833 | 110 | 123
P41 |  | 218.333 | 203 | 209
P9 |  | 238.5 | 220 | 220
P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
P45 |  | 7.133 | 12 | 11
P47 |  | 10.72 | 8 | 11
P23 | Azul O. | 20.467 | 24 | 24
P23A |  | 20.367 | 25 | 24
P10 | Verde I. | 5.15 | 19 | 17
P11 |  | 16.2 | 19 | 18
P43 | Verde O. | 50.083 | 53 | 99
P44 |  | 93.993 | 109 | 104
P14 |  | 95.517 | 53 | 51
P13 |  | 100.92 | 113 | 110
P42 |  | 115.37 | 115 | 118

## GMP S.A.
SLH-035
Fecha Salida: 11 de Noviembre de 2016
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 800 | 805 | 830 | -0.031056 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 800 | 830 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 437 | 437 | 0 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 185 | 160 | 0.13514 |  | Geometria de 30m
| Geometria de 30m | [6 empty] | Blanco | 750 | 795 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 750 | 751 | 795 | -0.058589 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 412 | 425 | -0.031553
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 160 | 155 | 0.03125
,
Fecha Salida:
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 830 | 877 | 855 | 0.025086 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 830 | 855 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 500 | 445 | 0.11 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 203 | 164 | 0.19212 |  | Geometria de 30m
| Geometria de 30m | [6 empty] | Blanco | 795 | 830 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 795 | 816 | 830 | -0.017157 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 457 | 428 | 0.063457
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 184 | 153 | 0.16848
SLH-054
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | El equipo llega por garantia y calibración. Al equipo no le funciona el boton de enter; el problema es por falta de contacto en uno de los cables con la main board
| Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
| Patron | Blanco | 520 |  | 520 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco |  | 520 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 |  | 451 |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 |  | 169 |  | Geometria de 30°
| Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco |  | 500 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco |  |  | 500 |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 |  | 427
| QSQ | Blanco QSQ | 150 |  | 156
SLH-035
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | El equipo llega con problemas de carga, se destapa y se revisa sicho problema, y se resuelve ajustando susu conectores. El patron llega bastante maltratado y muy contaminado
| Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
| Patron | Blanco | 855 | 855 | 920 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 855 | 920 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 652 | 435 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 256 | 157 |  | Geometria de 30°
| QSQ | SUELO | 0 | 115 | 0 |  | Blanco | 830 | 880 | mCd/l/m2
| Geometria de 30º | [5 empty] | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 830 | 830 | 880
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 634 | 410
| QSQ | Blanco QSQ | 140 | 237 | 149
| QSQ | SUELO | 0 | 93 | 0
F. LISTA DE ELEMENTOS REVISADOS PARA SALIDA
TAREA |  |  | ESTADO INCIAL |  |  | ESTADO FINAL |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | BUENO | REGULAR | MALO | BUENO | REGULAR | MALO
MEDIDA INICAL |  |  |  |  | X | X |  |  | Se presenta unas medidas incrementales al transcurrien el tiempo
LIMPIEZA TARJETA ELECTRONICA |  |  |  | X |  | X |  |  | LIMPIEZA CON VARSOL
CAJA NEGRA SIN ENTRADA DE LUZ |  |  | X |  |  | X |  |  | SE LIMPIO CON BROCHA SECA
REVISION BOTONES |  |  | X |  |  | X |  |  | SE PONE SILICONA PARA PROTEGER
REVISION LEDS OPTICA |  |  | X |  |  | X |  |  | TODOS ENCIENDEN
LIMPIEZA PLANO INCLINADO |  |  |  | X |  | X |  |  | TENIA PINTURA DENTRO
LIMPIAR CAUCHO TIPO PISO |  |  | X |  |  | X |  |  | LIMPIEZA
CAUCHO TIPO PISO PEGADO A EQUIPO |  |  |  |  | X | X |  |  | SE PEGO NUEVAMENTE
VENTILADOR FUNCIONA |  |  |  | X |  | X |  |  | Se cambio
ESTADO MANIJA |  |  | X |  |  | X |  |  | PRESENTA PELADURAS, SE AGREGA SILICONA A TORNILLOS INTERNOS
ESTADO CAJA |  |  |  | X |  |  | X |  | PRESENTA PELADURAS
ESTADO CIRCUITO CARGA |  |  | X |  |  | X |  |  | PRUEBA MUESTRA QUE EL EQUIPO CARGA
ESTADO CABLE CARGA |  |  | X |  |  | X |  |  | SE PROBO AL CARGAR EL EQUIPO
LIMPIEZA PATRON |  |  |  | X |  |  | X |  | SE LIMPIA CON VARSOL, TIENE PELADURAS EN ESQUINAS
MEDIDA FINAL | [5 empty] | X |  |  | ES REPETIBLE, CAMBIA MEDIDA DE PATRON
SLH-054
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | El equipo llega por garantia y calibración. Al equipo no le funciona el boton de enter; el problema es por falta de contacto en uno de los cables con la main board
| Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
| Patron | Blanco |  | 461 | 500 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco |  | 500 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 407 | 448 |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 161 | 165 |  | Geometria de 30°
| Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco |  | 470 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco |  | 440 | 470 |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 380 | 425
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 126 | 147
SLH-035
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | El equipo llega con problemas de carga, se destapa y se revisa sicho problema, y se resuelve ajustando susu conectores. El patron llega bastante maltratado y muy contaminado
| Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
| Patron | Blanco |  | 625 | 720 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 625 | 720 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 380 | 433 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 140 | 177 |  | Geometria de 30°
| QSQ | SUELO | 0 | 0 | 54 |  | Blanco | 595 | 690 | mCd/l/m2
| Geometria de 30º | [5 empty] | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco |  | 595 | 600
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 350 | 419
| QSQ | Blanco QSQ | 140 | 120 | 159
| QSQ | SUELO | 0 | 0 | 44
SLH-035
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
| Patron | Blanco | 710 | 700 | 900 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 710 | 900 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 380 | 443 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 140 | 177 |  | Geometria de 30°
| QSQ | SUELO | 0 | 0 | 54 |  | Blanco | 680 | 810 | mCd/l/m2
| Geometria de 30º | [5 empty] | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco |  | 595 | 810
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 350 | 410
| QSQ | Blanco QSQ | 140 | 120 | 159
| QSQ | SUELO | 0 | 0 | 44

## VALORCON S.A.
SLV-015
RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
Llegada |  |  | Salida
MÁXIMO | 679 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 689.85 | Cd/l/m2
MÍNIMO | 615 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 624.15 | Cd/l/m2
PROMEDIO | 647 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 657 | Cd/l/m2
MEDIDO | 730 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 660 | Cd/l/m2
SLH-036
Fecha Entrada: 17 de Noviembre de 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 780 | 788 | 783 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 780 | 780 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 456 | 452 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 168 | 163 |  | Geometria de 30m
Geometria de 30m | [5 empty] | Blanco | 730 | 730 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 730 | 737 | 735 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 421 | 420
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 160 | 155
,

## ZAÑARTU MAB VELNEC
SLV-029
Fecha Llegada: 07 de Octubre 2016
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 21 | 29 | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 25 | 64 | MÁXIMO | 684 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 683.55 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 27 | 65 | MÍNIMO | 618 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 618.45 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 86 | 76 | PROMEDIO | 651 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 651 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 106 | 102 | MEDIDO | 617 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 652 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 174 | 198
| P20 |  | 444.11 | 204 | 230
| P17 |  | 579.56 | 250 | 564
| P19 |  | 746.22 | 628 | 686
| P15 |  | 869.5 | 670 | 726
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 85 | 85
| P28 |  | 94.6 | 87 | 85
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 261 | 263
| P4 |  | 550.222 | 268 | 284
| p31 |  | 609 | 682 | 660
| p3 |  | 739.111 | 712 | 697
| p5 |  | 746.889 | 648 | 619
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 15 | 17
| P24 |  | 33.31 | 21 | 32
| P26 |  | 41.74 | 18 | 20
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 199 | 164
| P38 |  | 277.7 | 233 | 211
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 5 | 15
| P6 |  | 11.8833 | 5 | 15
| P7 |  | 17.4333 | 9 | 19
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 146 | 153
| P40 |  | 187.833 | 116 | 114
| P41 |  | 218.333 | 178 | 193
| P9 |  | 238.5 | 91 | 87
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
| P45 |  | 7.133 | 2 | 7
| P47 |  | 10.72 | 2 | 4
| P23 | Azul O. | 20.467 | 21 | 20
| P23A |  | 20.367 | 21 | 20
| P10 | Verde I. | 5.15 | 15 | 15
| P11 |  | 16.2 | 15 | 15
| P43 | Verde O. | 50.083 | 42 | 50
| P44 |  | 93.993 | 55 | 110
| P14 |  | 95.517 | 43 | 54
| P13 |  | 100.92 | 58 | 112
| P42 |  | 115.37 | 54 | 109
c
SLV-029
Fecha Llegada: 13 de Septiembre 2018
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 29 | 61 | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 64 | 62 | MÁXIMO | 921.9 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 945 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 65 | 68 | MÍNIMO | 834.1 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 855 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 76 | 93 | PROMEDIO | 878 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 900 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 102 | 137 | MEDIDO | 617 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 894 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 198 | 317
| P20 |  | 444.11 | 230 | 389
| P17 |  | 579.56 | 564 | 504
| P19 |  | 746.22 | 686 | 794
| P15 |  | 869.5 | 726 | 840
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 85 | 98
| P28 |  | 94.6 | 85 | 119
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 263 | 417
| P4 |  | 550.222 | 284 | 579
| p31 |  | 609 | 660 | 601
| p3 |  | 739.111 | 697 | 774
| p5 |  | 746.889 | 619 | 622
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 17 | 21
| P24 |  | 33.31 | 32 | 29
| P26 |  | 41.74 | 20 | 41
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 164 | 208
| P38 |  | 277.7 | 211 | 281
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 15 | 16
| P6 |  | 11.8833 | 15 | 15
| P7 |  | 17.4333 | 19 | 19
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 153 | 215
| P40 |  | 187.833 | 114 | 202
| P41 |  | 218.333 | 193 | 244
| P9 |  | 238.5 | 87 | 118
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
| P45 |  | 7.133 | 7 | 7
| P47 |  | 10.72 | 4 | 8
| P23 | Azul O. | 20.467 | 20 | 24
| P23A |  | 20.367 | 20 | 25
| P10 | Verde I. | 5.15 | 15 | 9
| P11 |  | 16.2 | 15 | 15
| P43 | Verde O. | 50.083 | 50 | 98
| P44 |  | 93.993 | 110 | 103
| P14 |  | 95.517 | 54 | 103
| P13 |  | 100.92 | 112 | 105
| P42 |  | 115.37 | 109 | 109
c
SLV-010
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 61 | 29 | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 62 | 65 | MÁXIMO | 657.3 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 645.75 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 68 | 66 | MÍNIMO | 594.7 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 584.25 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 93 | 75 | PROMEDIO | 626 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 615 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 137 | 95 | MEDIDO | 600 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 614 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 317 | 183
| P20 |  | 444.11 | 389 | 213
| P17 |  | 579.56 | 504 | 538
| P19 |  | 746.22 | 794 | 651
| P15 |  | 869.5 | 840 | 700
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 98 | 82
| P28 |  | 94.6 | 119 | 85
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 417 | 247
| P4 |  | 550.222 | 579 | 520
| p31 |  | 609 | 601 | 637
| p3 |  | 739.111 | 774 | 681
| p5 |  | 746.889 | 622 | 602
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 21 | 17
| P24 |  | 33.31 | 29 | 32
| P26 |  | 41.74 | 41 | 31
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 208 | 154
| P38 |  | 277.7 | 281 | 197
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 16 | 17
| P6 |  | 11.8833 | 15 | 16
| P7 |  | 17.4333 | 19 | 20
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 215 | 146
| P40 |  | 187.833 | 202 | 230
| P41 |  | 218.333 | 244 | 187
| P9 |  | 238.5 | 118 | 87
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
| P45 |  | 7.133 | 7 | 8
| P47 |  | 10.72 | 8 | 10
| P23 | Azul O. | 20.467 | 24 | 21
| P23A |  | 20.367 | 25 | 21
| P10 | Verde I. | 5.15 | 9 | 15
| P11 |  | 16.2 | 15 | 16
| P43 | Verde O. | 50.083 | 98 | 55
| P44 |  | 93.993 | 103 | 109
| P14 |  | 95.517 | 103 | 59
| P13 |  | 100.92 | 105 | 111
| P42 |  | 115.37 | 109 | 111
c
SLV-029
Fecha Llegada: 13 de Septiembre 2018
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 61 | 60 | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 62 | 65 | MÁXIMO | 938.7 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 929.25 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 68 | 67 | MÍNIMO | 849.3 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 840.75 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 93 | 92 | PROMEDIO | 894 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 885 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 137 | 132 | MEDIDO | 880 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 885 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 317 | 264
| P20 |  | 444.11 | 389 | 376
| P17 |  | 579.56 | 504 | 478
| P19 |  | 746.22 | 794 | 765
| P15 |  | 869.5 | 840 | 853
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 98 | 98
| P28 |  | 94.6 | 119 | 133
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 417 | 258
| P4 |  | 550.222 | 579 | 575
| p31 |  | 609 | 601 | 618
| p3 |  | 739.111 | 774 | 768
| p5 |  | 746.889 | 622 | 620
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 21 | 21
| P24 |  | 33.31 | 29 | 29
| P26 |  | 41.74 | 41 | 41
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 208 | 208
| P38 |  | 277.7 | 281 | 281
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 16 | 16
| P6 |  | 11.8833 | 15 | 15
| P7 |  | 17.4333 | 19 | 19
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 215 | 215
| P40 |  | 187.833 | 202 | 202
| P41 |  | 218.333 | 244 | 244
| P9 |  | 238.5 | 118 | 118
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
| P45 |  | 7.133 | 7 | 7
| P47 |  | 10.72 | 8 | 8
| P23 | Azul O. | 20.467 | 24 | 24
| P23A |  | 20.367 | 25 | 25
| P10 | Verde I. | 5.15 | 9 | 9
| P11 |  | 16.2 | 15 | 15
| P43 | Verde O. | 50.083 | 98 | 98
| P44 |  | 93.993 | 103 | 103
| P14 |  | 95.517 | 103 | 103
| P13 |  | 100.92 | 105 | 105
| P42 |  | 115.37 | 109 | 109

## INGEANDINA
SLH-
Fecha Salida: 11 de Febrero de 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 530 |  | 530 |  |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 |  | 0 |  |  | Blanco |  | 530 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 |  | 437 |  |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 |  | 160 |  |  | Geometria de 30m
| Geometria de 30m | [6 empty] | Blanco |  | 510 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 510 |  | 510 |  |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 |  | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 |  | 425
| QSQ | Blanco QSQ | 150 |  | 155
,
Fecha Llegada: 11 de Octubre 2016
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 |  | 35 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 |  | 49 |  | MÁXIMO |  | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 682.5 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 |  | 50 |  | MÍNIMO |  | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 617.5 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 |  | 75 |  | PROMEDIO |  | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 650 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 |  | 110 |  | MEDIDO |  | Cd/l/m2 | MEDIDO | 653 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 388
| P20 |  | 444.11 |  | 455
| P17 |  | 579.56 |  | 535
| P19 |  | 746.22 |  | 702
| P15 |  | 869.5 |  | 802
| P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 68
| P28 |  | 94.6 |  | 70
| p36 | Blanco O. | 271.444 |  | 515
| P4 |  | 550.222 |  | 535
| p31 |  | 609 |  | 634
| p3 |  | 739.111 |  | 692
| p5 |  | 746.889 |  | 605
| P27 | Naranja I. | 19.36 |  | 18
| P24 |  | 33.31 |  | 18
| P26 |  | 41.74 |  | 21
| P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 195
| P38 |  | 277.7 |  | 223
| P38 | Rojo I. | 10.2833 |  | 4
| P6 |  | 11.8833 |  | 5
| P7 |  | 17.4333 |  | 6
| P8 | Rojo O. | 117.467 |  | 123
| P40 |  | 187.833 |  | 111
| P41 |  | 218.333 |  | 176
| P9 |  | 238.5 |  | 108
| P48a | Azul I. | 2 |  | 5
| P45 |  | 7.133 |  | 4
| P47 |  | 10.72 |  | 5
| P23 | Azul O. | 20.467 |  | 19
| P23A |  | 20.367 |  | 19
| P10 | Verde I. | 5.15 |  | 13
| P11 |  | 16.2 |  | 13
| P43 | Verde O. | 50.083 |  | 48
| P44 |  | 93.993 |  | 57
| P14 |  | 95.517 |  | 47
| P13 |  | 100.92 |  | 70
| P42 |  | 115.37 |  | 79
EQUIPO: | SLH-048
FECHA: | 2018-03-15
[11 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 487 | 531 | 487 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.148 | 2.501 | 16.8986
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 530 | 487 | mCd/l/m2 |  | 440 | 20 | 2.501 | 0 | 2.248 | 487.2687 | amarillo QSQ | 0.139 | 2.248 | 16.1727 | 89.88%
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 414 | 447 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.109 | 0.381 | 3.4954 | 15.23%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 164 | 161 |  | Geometria de 30° |  |  |  |  | 160 | 2.501 | 0 | 487.2687 | 0.381 | 101.1843 | negro | 0.096 | 0 | 0
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 510 | 457 | mCd/l/m2 |  | corte | [5 empty] | VPISO | 0.1 | 0 | 0 | 0%
Patron | Blanco | 457 | 510 | 456 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 101.1843 | 2.501 | 0 | 487.2687 | 101.1843
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 398 | 415 | [6 empty] | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | 130 | 115 | 136 | [12 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[11 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.138 | 1.877 | 13.6014
[11 empty] | 420 | -22.5 | 1.877 | 0 | 1.474 | 540.982 | amarillo QSQ | 0.125 | 1.474 | 11.792 | 78.53%
[11 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.112 | 0.538 | 4.8036 | 28.66%
[11 empty] | 140 | 1.877 | 0 | 540.982 | 0.538 | -21.1115 | negro | 0.103 | 0 | 0
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.105 | 0.155 | 1.4762 | 8.258%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[11 empty] | 0.155 | -21.1115 | 1.877 | 0 | 540.982 | 25.3054
EQUIPO: | SLV-023
FECHA: | 2018-03-15
Fecha Llegada: 15 de marzo de 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 144 | 29 | 21 | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 147 | 62 | 60 | MÁXIMO | 715 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 770 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 146 | 69 | 79 | MÍNIMO | 585 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 630 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 161 | 96 | 97 | PROMEDIO | 650 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 700 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 183 | 133 | 125 | MEDIDO | 686 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 702 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 565 | 248 | 203
P20 |  | 444.11 | 585 | 403 | 373
P17 |  | 579.56 | 615 | 602 | 575
P19 |  | 746.22 | 700 | 761 | 699
P15 |  | 869.5 | 737 | 887 | 863
P29 | Blanco I. | 88.4 | 126 | 87
P28 |  | 94.6 | 127 | 96
P36 | Blanco O. | 271.44 | 662 | 287
P4 |  | 550.222 | 690 | 555
P5 |  | 746 | 716 | 776
P3 |  | 768.3333 | 811 | 778
P31 |  | 609 | 751 | 614
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 65 | 21
P26 |  | 42 | 65 | 42
P24 |  | 42 | 67 | 43
P39 | Naranja O. | 204.5 | 291 | 207
P38 |  | 277.7 | 321 | 278
P38 | Rojo I. | 12 | 54 | 12
P6 |  | 14 | 55 | 13
P7 |  | 17.4333 | 56 | 16
P9 | Rojo O. | 117 | 241 | 118
P40 |  | 188 | 256 | 185
P8 |  | 218 | 271 | 215
P41 |  | 239 | 290 | 242
P48a | Azul I. | 2 | 64 | 2
P45 |  | 10 | 71 | 10
P21 |  | 3 | 70 | 4
P23 | Azul O. | 19 | 56 | 19
P23A |  | 20 | 56 | 20
P10 | Verde I. | 6 | 48 | 6
P11 |  | 17 | 49 | 17
ART
P43 | Verde O. | 49.6667 | 180 | 55
P14 |  | 124.3333 | 182 | 128
P44 |  | 127 | 184 | 129
P13 |  | 134.6667 | 186 | 137
P42 |  | 152 | 190 | 152
EQUIPO: | SLV-023
FECHA: | 2018-01-29
Fecha Llegada: 29 de Enero de 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 29 | 29 | 21 | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 62 | 62 | 60 | MÁXIMO | 770 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 770 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 69 | 69 | 79 | MÍNIMO | 630 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 630 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 96 | 96 | 97 | PROMEDIO | 700 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 700 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 133 | 133 | 125 | MEDIDO | 702 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 702 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 248 | 248 | 203
P20 |  | 444.11 | 403 | 403 | 373
P17 |  | 579.56 | 602 | 602 | 575
P19 |  | 746.22 | 761 | 761 | 699
P15 |  | 869.5 | 887 | 887 | 863
P29 | Blanco I. | 88.4 | 87 | 87
P28 |  | 94.6 | 96 | 96
P36 | Blanco O. | 271.44 | 287 | 287
P4 |  | 550.222 | 555 | 555
P5 |  | 746 | 776 | 776
P3 |  | 768.3333 | 778 | 778
P31 |  | 609 | 614 | 614
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 21 | 21
P26 |  | 42 | 42 | 42
P24 |  | 42 | 43 | 43
P39 | Naranja O. | 204.5 | 207 | 207
P38 |  | 277.7 | 278 | 278
P38 | Rojo I. | 12 | 12 | 12
P6 |  | 14 | 13 | 13
P7 |  | 17.4333 | 16 | 16
P9 | Rojo O. | 117 | 118 | 118
P40 |  | 188 | 185 | 185
P8 |  | 218 | 215 | 215
P41 |  | 239 | 242 | 242
P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
P45 |  | 10 | 10 | 10
P21 |  | 3 | 4 | 4
P23 | Azul O. | 19 | 19 | 19
P23A |  | 20 | 20 | 20
P10 | Verde I. | 6 | 6 | 6
P11 |  | 17 | 17 | 17
ART
P43 | Verde O. | 49.6667 | 55 | 55
P14 |  | 124.3333 | 128 | 128
P44 |  | 127 | 129 | 129
P13 |  | 134.6667 | 137 | 137
P42 |  | 152 | 152 | 152
EQUIPO: | SLV-023
FECHA: | NA
Fecha Llegada:
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 29 | 43 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 62 | 65 |  | MÁXIMO | 770 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 753.5 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 69 | 89 |  | MÍNIMO | 630 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 616.5 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 96 | 96 |  | PROMEDIO | 700 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 685 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 133 | 124 |  | MEDIDO | 702 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 680 | Cd/l/m2
[6 empty] | Fecha de Salida |  |  | 2019-05-05
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 248 | 244
P20 |  | 444.11 | 403 | 362
P17 |  | 579.56 | 602 | 549
P19 |  | 746.22 | 761 | 673
P15 |  | 869.5 | 887 | 824
P29 | Blanco I. | 88.4 | 87 | 89
P28 |  | 94.6 | 96 | 86
P36 | Blanco O. | 271.44 | 287 | 201
P4 |  | 550.222 | 555 | 406
P5 |  | 746 | 776 | 744
P3 |  | 768.3333 | 778 | 753
P31 |  | 609 | 614 | 708
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 21 | 18
P26 |  | 42 | 42 | 40
P24 |  | 42 | 43 | 42
P39 | Naranja O. | 204.5 | 207 | 210
P38 |  | 277.7 | 278 | 250
P38 | Rojo I. | 12 | 12 | 11
P6 |  | 14 | 13 | 12
P7 |  | 17.4333 | 16 | 17
P9 | Rojo O. | 117 | 118 | 114
P40 |  | 188 | 185 | 172
P8 |  | 218 | 215 | 211
P41 |  | 239 | 242 | 229
P48a | Azul I. | 2 | 2 | 1
P45 |  | 10 | 10 | 14
P21 |  | 3 | 4 | 9
P23 | Azul O. | 19 | 19 | 15
P23A |  | 20 | 20 | 18
P10 | Verde I. | 6 | 6 | 8
P11 |  | 17 | 17 | 18
ART
P43 | Verde O. | 49.6667 | 55 | 58
P14 |  | 124.3333 | 128 | 124
P44 |  | 127 | 129 | 133
P13 |  | 134.6667 | 137 | 136
P42 |  | 152 | 152 | 158
EQUIPO: | SLH-048
FECHA:
[11 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 487 |  | 486 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.148 | 2.501 | 16.8986
Patron | Negro | 0 |  | 0 |  | Blanco | 487 |  | mCd/l/m2 |  | 440 | 20 | 2.501 | 0 | 2.248 | 487.2687 | amarillo QSQ | 0.139 | 2.248 | 16.1727 | 89.88%
QSQ | Amarillo QSQ | 440 |  | 435 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.109 | 0.381 | 3.4954 | 15.23%
QSQ | Blanco QSQ | 160 |  | 182 |  | Geometria de 30° |  |  |  |  | 160 | 2.501 | 0 | 487.2687 | 0.381 | 101.1843 | negro | 0.096 | 0 | 0
PISO | PISO | 0 |  | 0 |  | Blanco | 457 |  | mCd/l/m2 |  | corte | [5 empty] | VPISO | 0.1 | 0 | 0 | 0%
Geometria de 30º | [5 empty] | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Blanco | 457 |  | 456 | [6 empty] | 0 | 101.1843 | 2.501 | 0 | 487.2687 | 101.1843
Patron | Negro | 0 |  | 0 |  | Fecha de Salida |  | 2019-05-05 |  |  | Geometria 30
QSQ | Amarillo QSQ | 420 |  | 403 | [12 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
QSQ | Blanco QSQ | 130 |  | 155 | [6 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.138 | 1.877 | 13.6014
PISO | PISO | 0 |  | 0 | [6 empty] | 420 | -22.5 | 1.877 | 0 | 1.474 | 540.982 | amarillo QSQ | 0.125 | 1.474 | 11.792 | 78.53%
[11 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.112 | 0.538 | 4.8036 | 28.66%
[11 empty] | 140 | 1.877 | 0 | 540.982 | 0.538 | -21.1115 | negro | 0.103 | 0 | 0
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.105 | 0.155 | 1.4762 | 8.258%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[11 empty] | 0.155 | -21.1115 | 1.877 | 0 | 540.982 | 25.3054

## COLORQUIMICA
SLH-012
Fecha Salida: 16 de Febrero de 2017
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 600 | 600 | 730 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 600 | 730 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 399 | 437 |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 |  |  |  | Geometria de 30m
Geometria de 30m | [5 empty] | Blanco | 580 | 710 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 580 | 580 | 710 |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 350 | 430
QSQ | Blanco QSQ | 150 |  | 155
,
SLH-012
Fecha Salida: 22 de Marzo de 2017
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 730 | 730 | 580 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 730 | 580 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | ∞ | 437 |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | ∞ | 159 |  | Geometria de 30m
Geometria de 30m | [5 empty] | Blanco | 710 | 550 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 710 | 710 | 550 |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | ∞ | 427
QSQ | Blanco QSQ | 150 | ∞ | 148
,
SLH-012
Fecha Salida: 15 de junio de 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco |  | 580 | 625 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 580 | 625 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 394 | 437 |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 133 | 159 |  | Geometria de 30m
Geometria de 30m | [5 empty] | Blanco | 550 | 590 | mCd/l/m2
Patron | Blanco |  | 550 | 590 |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 373 | 415
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 117 | 143
,

## J&C ING VIAL
SLH-002
Fecha Llegada: 24 de Febrero 2017
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 754 | 756 | 740 | 0.021164 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | Blanco | 754 | 740 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 484 | 450 | 0.070248 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 175 | 165 | 0.057143

## CONSORCIO ERU
Fecha Llegada: 15 de Marzo de 2017
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 15 | 35 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 27 | 51 |  | MÁXIMO | 680 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 644.7 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 28 | 51 |  | MÍNIMO | 616 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 583.3 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 55 | 96 |  | PROMEDIO | 648 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 614 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 112 | 128 |  | MEDIDO | 572 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 627 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 160 | 210
P20 |  | 444.11 | 190 | 250 | 214
P17 |  | 579.56 | 267 | 518
P19 |  | 746.22 | 594 | 660 | 618
P15 |  | 869.5 | 645 | 710 | 671
P29 | Blanco I. | 88.4 | 77 | 97
P28 |  | 94.6 | 78 | 98
p36 | Blanco O. | 271.444 | 210 | 271
P4 |  | 550.222 | 230 | 288
p31 |  | 609 | 635 | 680
p3 |  | 739.111 | 676 | 729
p5 |  | 746.889 | 326 | 633
P27 | Naranja I. | 19.36 | 14 | 19
P24 |  | 33.31 | 20 | 37
P26 |  | 41.74 | 17 | 33
P39 | Naranja O. | 204.5 | 188 | 222
P38 |  | 277.7 | 230 | 275
P38 | Rojo I. | 10.2833 | 2 | 9
P6 |  | 11.8833 | 4 | 10
P7 |  | 17.4333 | 7 | 11
P8 | Rojo O. | 117.467 | 151 | 185
P40 |  | 187.833 | 114 | 142
P41 |  | 218.333 | 200 | 232
P9 |  | 238.5 | 86 | 108
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 2
P45 |  | 7.133 | 2 | 2
P47 |  | 10.72 | 1 | 2
P23 | Azul O. | 20.467 | 18 | 21
P23A |  | 20.367 | 18 | 21
P10 | Verde I. | 5.15 | 16 | 18
P11 |  | 16.2 | 16 | 18
P43 | Verde O. | 50.083 | 44 | 60
P44 |  | 93.993 | 60 | 118
P14 |  | 95.517 | 44 | 61
P13 |  | 100.92 | 62 | 118
P42 |  | 115.37 | 58 | 117

## CON STA MTA RCH PARAGUACHON
SLH-016
Fecha Entrada: 1 de Abril de 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 750 | 747 | 750 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 750 | 750 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 437 | 444 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 165 | 160 |  | Geometria de 30m
| Geometria de 30m | [5 empty] | Blanco | 700 | 700 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 700 | 698 | 698 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 425 | 420
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 160 | 155
,
SLV-005
Fecha Llegada: 28 de Julio de 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 17 | 77 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 24 | 86 |  | MÁXIMO | 681.45 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 705 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 24 | 87 |  | MÍNIMO | 616.55 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 0 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 81 | 99 |  | PROMEDIO | 649 | Cd/l/m2 | PROMEDIO |  | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 108 | 131 |  | MEDIDO | 618 | Cd/l/m2 | MEDIDO |  | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 180 | 232
| P20 |  | 444.11 | 200 | 263 |  |  |  | el patron es 705, no se de donde saca lo otros
| P17 |  | 579.56 | 270 | 533
| P19 |  | 746.22 | 608 | 703
| P15 |  | 869.5 | 643 | 747
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 75 | 97
| P28 |  | 94.6 | 74 | 97
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 243 | 507
| P4 |  | 550.222 | 249 | 518
| p31 |  | 609 | 621 | 726
| p3 |  | 739.111 | 713 | 819
| p5 |  | 746.889 | 538 | 638
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 15 | 32
| P24 |  | 33.31 | 21 | 41
| P26 |  | 41.74 | 18 | 36
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 191 | 241
| P38 |  | 277.7 | 234 | 296
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 5 | 18
| P6 |  | 11.8833 | 5 | 19
| P7 |  | 17.4333 | 9 | 20
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 142 | 193
| P40 |  | 187.833 | 121 | 138
| P41 |  | 218.333 | 187 | 246
| P9 |  | 238.5 | 91 | 128
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
| P45 |  | 7.133 | 2 | 20
| P47 |  | 10.72 | 2 | 18
| P23 | Azul O. | 20.467 | 20 | 24
| P23A |  | 20.367 | 20 | 24
| P10 | Verde I. | 5.15 | 16 | 18
| P11 |  | 16.2 | 16 | 18
| P43 | Verde O. | 50.083 | 46 | 115
| P44 |  | 93.993 | 112 | 123
| P14 |  | 95.517 | 48 | 115
| P13 |  | 100.92 | 111 | 124
| P42 |  | 115.37 | 112 | 122
EQUIPO: | SLH-016
FECHA: | 2018-04-12
[11 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 680 | 744 | 680 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.348 | 3.88 | 11.1494
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 750 | 680 | mCd/l/m2 |  | 440 | -34 | 3.88 | 0.126 |  | #VALUE! | amarillo QSQ | 0.339 |  | #VALUE! | #VALUE!
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 543 | 439 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.265 | 0.95 | 3.5849 | 21.95%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 175 | 151 |  | Geometria de 30° |  |  |  |  | 160 | 3.88 | 0.126 | #VALUE! | 0.95 | #VALUE! | negro | 0.206 | 0.126 | 0.61165
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 700 | 650 | mCd/l/m2 |  | corte | [5 empty] | VPISO | 0.1 | 0.46 | 4.6 | 8.897%
Patron | Blanco | 472 | 699 | 650 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.46 | #VALUE! | 3.88 | 0.126 | #VALUE! | #VALUE!
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 490 | 419 | [6 empty] | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | 130 | 167 | 127 | [12 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[11 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.325 | 2.121 | 6.5262
[11 empty] | 410 | 82 | 2.121 | 0.125 | 1.6 | 525.8563 | amarillo QSQ | 0.3 | 1.6 | 5.3333 | 73.9%
[11 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.222 | 0.186 | 0.83784 | 3.056%
[11 empty] | 120 | 2.121 | 0.125 | 525.8563 | 0.186 | 107.2056 | negro | 0.158 | 0.125 | 0.79114
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.105 | 0.155 | 1.4762 | 1.503%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[11 empty] | 0.155 | 107.2056 | 2.121 | 0.125 | 525.8563 | 113.4979
EQUIPO: | SLH-016
FECHA: | 2018-05-24
[11 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 690 | 680 | 720 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.348 | 3.88 | 11.1494
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 690 | 720 | mCd/l/m2 |  | 440 | -34 | 3.88 | 0.126 |  | #VALUE! | amarillo QSQ | 0.339 |  | #VALUE! | #VALUE!
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 439 | 189 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.265 | 0.95 | 3.5849 | 21.95%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 151 | 481 |  | Geometria de 30° |  |  |  |  | 160 | 3.88 | 0.126 | #VALUE! | 0.95 | #VALUE! | negro | 0.206 | 0.126 | 0.61165
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 650 | 690 | mCd/l/m2 |  | corte | [5 empty] | VPISO | 0.1 | 0.46 | 4.6 | 8.897%
Patron | Blanco | 650 | 650 | 690 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.46 | #VALUE! | 3.88 | 0.126 | #VALUE! | #VALUE!
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 419 | 453 | [6 empty] | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | 140 | 127 | 164 | [12 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[11 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.325 | 2.121 | 6.5262
[11 empty] | 410 | 82 | 2.121 | 0.125 | 1.6 | 525.8563 | amarillo QSQ | 0.3 | 1.6 | 5.3333 | 73.9%
[11 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.222 | 0.186 | 0.83784 | 3.056%
[11 empty] | 120 | 2.121 | 0.125 | 525.8563 | 0.186 | 107.2056 | negro | 0.158 | 0.125 | 0.79114
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.105 | 0.155 | 1.4762 | 1.503%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[11 empty] | 0.155 | 107.2056 | 2.121 | 0.125 | 525.8563 | 113.4979
SLV-005
| Fecha Llegada: | 2019-05-04
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 |  | 91 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 |  | 100 |  | MÁXIMO | 739.2 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 819 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 |  | 101 |  | MÍNIMO | 668.8 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 741 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 |  | 114 |  | PROMEDIO | 704 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 780 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 |  | 150 |  | MEDIDO | 690 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 782 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 261
| P20 |  | 444.11 |  | 504 |  |  |  | el patron es 705, no se de donde saca lo otros
| P17 |  | 579.56 |  | 599
| P19 |  | 746.22 |  | 775
| P15 |  | 869.5 |  | 844
| P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 107
| P28 |  | 94.6 |  | 109
| p36 | Blanco O. | 271.444 |  | 577
| P4 |  | 550.222 |  | 596
| p31 |  | 609 |  | 626
| p3 |  | 739.111 |  | 943
| p5 |  | 746.889 |  | 733
| P27 | Naranja I. | 19.36 |  | 36
| P24 |  | 33.31 |  | 47
| P26 |  | 41.74 |  | 42
| P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 273
| P38 |  | 277.7 |  | 338
| P38 | Rojo I. | 10.2833 |  | 26
| P6 |  | 11.8833 |  | 22
| P7 |  | 17.4333 |  | 34
| P8 | Rojo O. | 117.467 |  | 224
| P40 |  | 187.833 |  | 166
| P41 |  | 218.333 |  | 292
| P9 |  | 238.5 |  | 151
| P48a | Azul I. | 2 |  | 2
| P45 |  | 7.133 |  | 24
| P47 |  | 10.72 |  | 21
| P23 | Azul O. | 20.467 |  | 26
| P23A |  | 20.367 |  | 26
| P10 | Verde I. | 5.15 |  | 19
| P11 |  | 16.2 |  | 19
| P43 | Verde O. | 50.083 |  | 120
| P44 |  | 93.993 |  | 125
| P14 |  | 95.517 |  | 120
| P13 |  | 100.92 |  | 126
| P42 |  | 115.37 |  | 129
SLV-005
| Fecha Llegada: | 2019-05-04
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 |  | 91 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 |  | 100 |  | MÁXIMO | 739.2 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 819 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 |  | 101 |  | MÍNIMO | 668.8 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 741 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 |  | 114 |  | PROMEDIO | 704 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 780 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 |  | 150 |  | MEDIDO | 690 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 782 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 261
| P20 |  | 444.11 |  | 504
| P17 |  | 579.56 |  | 599
| P19 |  | 746.22 |  | 775
| P15 |  | 869.5 |  | 844
| P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 107
| P28 |  | 94.6 |  | 109
| p36 | Blanco O. | 271.444 |  | 577
| P4 |  | 550.222 |  | 596
| p31 |  | 609 |  | 626
| p3 |  | 739.111 |  | 943
| p5 |  | 746.889 |  | 733
| P27 | Naranja I. | 19.36 |  | 36
| P24 |  | 33.31 |  | 47
| P26 |  | 41.74 |  | 42
| P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 273
| P38 |  | 277.7 |  | 338
| P38 | Rojo I. | 10.2833 |  | 26
| P6 |  | 11.8833 |  | 22
| P7 |  | 17.4333 |  | 34
| P8 | Rojo O. | 117.467 |  | 224
| P40 |  | 187.833 |  | 166
| P41 |  | 218.333 |  | 292
| P9 |  | 238.5 |  | 151
| P48a | Azul I. | 2 |  | 2
| P45 |  | 7.133 |  | 24
| P47 |  | 10.72 |  | 21
| P23 | Azul O. | 20.467 |  | 26
| P23A |  | 20.367 |  | 26
| P10 | Verde I. | 5.15 |  | 19
| P11 |  | 16.2 |  | 19
| P43 | Verde O. | 50.083 |  | 120
| P44 |  | 93.993 |  | 125
| P14 |  | 95.517 |  | 120
| P13 |  | 100.92 |  | 126
| P42 |  | 115.37 |  | 129
SLV-005
| Fecha Llegada: | 2019-05-04
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 90 | 30 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 99 | 81 |  | MÁXIMO | 739.2 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 706.65 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 100 | 83 |  | MÍNIMO | 668.8 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 639.35 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 115 | 95 |  | PROMEDIO | 704 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 673 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 149 | 127 |  | MEDIDO | 690 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 675 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 246 | 204
| P20 |  | 444.11 | 501 | 234
| P17 |  | 579.56 | 581 | 499
| P19 |  | 746.22 | 764 | 647
| P15 |  | 869.5 | 845 | 715
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 107 | 91
| P28 |  | 94.6 | 110 | 93
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 562 | 280
| P4 |  | 550.222 | 613 | 505
| p31 |  | 609 | 749 | 644
| p3 |  | 739.111 | 922 | 778
| p5 |  | 746.889 | 705 | 583
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 38 | 19
| P24 |  | 33.31 | 49 | 38
| P26 |  | 41.74 | 42 | 33
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 273 | 216
| P38 |  | 277.7 | 335 | 272
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 27 | 14
| P6 |  | 11.8833 | 31 | 17
| P7 |  | 17.4333 | 34 | 21
| p9 | Rojo O. | 117.467 | 152 | 110
| P40 |  | 187.833 | 165 | 145
| P41 |  | 218.333 | 291 | 224
| p8 |  | 238.5 | 223 | 176
| P48a | Azul I. | 2 | 3 | 2
| P45 |  | 7.133 | 25 | 3
| P47 |  | 10.72 | 23 | 3
| P23 | Azul O. | 20.467 | 26 | 22
| P23A |  | 20.367 | 26 | 22
| P10 | Verde I. | 5.15 | 19 | 17
| P11 |  | 16.2 | 20 | 17
| P43 | Verde O. | 50.083 | 119 | 56
| P44 |  | 93.993 | 124 | 113
| P14 |  | 95.517 | 121 | 111
| P13 |  | 100.92 | 127 | 115
| P42 |  | 115.37 | 130 | 117

## ACI Proyectos SAS
SLV-025
Fecha Salida: 3 de Abril de 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 |  | 40 | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 |  | 75 | MÁXIMO |  | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 689.85 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 |  | 85 | MÍNIMO |  | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 624.15 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 |  | 120 | PROMEDIO |  | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 657 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 |  | 144 | MEDIDO |  | Cd/l/m2 | MEDIDO | 655 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 238
| P20 |  | 444.11 |  | 530
| P17 |  | 579.56 |  | 571
| P19 |  | 746.22 |  | 665
| P15 |  | 869.5 |  | 716
| P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 110
| P28 |  | 94.6 |  | 112
| p36 | Blanco O. | 271.444 |  | 310
| P4 |  | 550.222 |  | 630
| p31 |  | 609 |  | 740
| p3 |  | 739.111 |  | 780
| p5 |  | 746.889 |  | 712
| P27 | Naranja I. | 19.36 |  | 25
| P24 |  | 33.31 |  | 45
| P26 |  | 41.74 |  | 47
| P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 226
| P38 |  | 277.7 |  | 257
| P38 | Rojo I. | 10.2833 |  | 15
| P6 |  | 11.8833 |  | 17
| P7 |  | 17.4333 |  | 25
| P8 | Rojo O. | 117.467 |  | 213
| P40 |  | 187.833 |  | 190
| P41 |  | 218.333 |  | 223
| P9 |  | 238.5 |  | 178
| P48a | Azul I. | 2 |  | 10
| P45 |  | 7.133 |  | 15
| P47 |  | 10.72 |  | 15
| P23 | Azul O. | 20.467 |  | 35
| P23A |  | 20.367 |  | 35
| P10 | Verde I. | 5.15 |  | 25
| P11 |  | 16.2 |  | 25
| P43 | Verde O. | 50.083 |  | 75
| P44 |  | 93.993 |  | 144
| P14 |  | 95.517 |  | 137
| P13 |  | 100.92 |  | 163
| P42 |  | 115.37 |  | 165
SLH-051
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 470 | 0 | 472 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 0 | 470 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 0 | 447 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 0 | 156
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 30m | [5 empty] | Geometria de 30m
| Patron | Blanco | 440 | 0 | 438 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 0 | 440 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 0 | 429 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 0 | 152
SLV-025
Fecha Salida: 22 de Agosto de 2018
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 40 | 101 | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 75 | 106 | MÁXIMO | 689.85 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 719.25 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 85 | 108 | MÍNIMO | 624.15 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 650.75 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 120 | 121 | PROMEDIO | 657 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 685 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 144 | 146 | MEDIDO | 655 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 683 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 238 | 238
| P20 |  | 444.11 | 530 | 534
| P17 |  | 579.56 | 571 | 571
| P19 |  | 746.22 | 665 | 655
| P15 |  | 869.5 | 716 | 705
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 110 | 118
| P28 |  | 94.6 | 112 | 119
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 310 | 364
| P4 |  | 550.222 | 630 | 663
| p31 |  | 609 | 740 | 681
| p3 |  | 739.111 | 780 | 808
| p5 |  | 746.889 | 712 | 709
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 25 | 51
| P24 |  | 33.31 | 45 | 54
| P26 |  | 41.74 | 47 | 53
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 226 | 247
| P38 |  | 277.7 | 257 | 280
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 15 | 37
| P6 |  | 11.8833 | 17 | 39
| P7 |  | 17.4333 | 25 | 40
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 213 | 228
| P40 |  | 187.833 | 190 | 208
| P41 |  | 218.333 | 223 | 249
| P9 |  | 238.5 | 178 | 197
| P48a | Azul I. | 2 | 10 | 48
| P45 |  | 7.133 | 15 | 55
| P47 |  | 10.72 | 15 | 53
| P23 | Azul O. | 20.467 | 35 | 50
| P23A |  | 20.367 | 35 | 50
| P10 | Verde I. | 5.15 | 25 | 40
| P11 |  | 16.2 | 25 | 41
| P43 | Verde O. | 50.083 | 75 | 161
| P44 |  | 93.993 | 144 | 164
| P14 |  | 95.517 | 137 | 167
| P13 |  | 100.92 | 163 | 168
| P42 |  | 115.37 | 165 | 172
| SLH-051 | [10 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [6 empty] | VALORES DE VOLTAJE
[12 empty] | Geometria 15 | [6 empty] | Geometria 15
| Fecha Salida: 22 de Agosto de 2018 | [17 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON |  | patron | 0.19 | 2.254 | 11.8632
| Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m |  |  |  |  | 440 | 20 | 2.254 | 0 | 2.065 | 478.4407 |  | amarillo QSQ | 0.184 | 2.065 | 11.2228 | 91.61%
| Patron | Blanco | 470 | 470 | 475 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET |  | blanco QSQ | 0.132 | 0.527 | 3.9924 | 23.38%
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 470 |  | mCd/l/m2 |  | 160 | 2.254 | 0 | 478.4407 | 0.527 | 62.8267 |  | negro | 0.112 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 0 | 435 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | corte | [6 empty] | VPISO | 0.118 | 0.056 | 0.47458 | 2.484%
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 0 | 159 | [6 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC (Corte) |  | Geometria 30
| Piso | Piso | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.056 | 62.8267 | 2.254 | 0 | 478.4407 | 73.1525 | 80
Geometria 30
[19 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON |  | patron
| Geometria de 30m | [5 empty] | Geometria de 30m |  |  |  |  | 420 | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | amarillo QSQ
| Patron | Blanco | 440 | 0 | 445 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET |  | blanco QSQ
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 440 |  | mCd/l/m2 |  | 140 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | negro
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 0 | 420 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | corte | [6 empty] | VPISO
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 0 | 149 | [6 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
| Piso | Piso | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
SLV-025
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 101 | 104 | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 106 | 105 | MÁXIMO | 719.25 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 727.65 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 108 | 108 | MÍNIMO | 650.75 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 658.35 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 121 | 123 | PROMEDIO | 685 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 693 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 146 | 146 | MEDIDO | 687 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 695 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 238 | 202
| P20 |  | 444.11 | 534 | 531
| P17 |  | 579.56 | 571 | 567
| P19 |  | 746.22 | 655 | 651
| P15 |  | 869.5 | 705 | 698
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 118 | 118
| P28 |  | 94.6 | 119 | 119
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 364 | 365
| P4 |  | 550.222 | 663 | 656
| p31 |  | 609 | 681 | 716
| p3 |  | 739.111 | 808 | 835
| p5 |  | 746.889 | 709 | 712
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 51 | 46
| P24 |  | 33.31 | 54 | 49
| P26 |  | 41.74 | 53 | 48
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 247 | 242
| P38 |  | 277.7 | 280 | 275
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 37 | 32
| P6 |  | 11.8833 | 39 | 34
| P7 |  | 17.4333 | 40 | 35
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 228 | 223
| P40 |  | 187.833 | 208 | 203
| P41 |  | 218.333 | 249 | 244
| P9 |  | 238.5 | 197 | 192
| P48a | Azul I. | 2 | 48 | 43
| P45 |  | 7.133 | 55 | 50
| P47 |  | 10.72 | 53 | 48
| P23 | Azul O. | 20.467 | 50 | 45
| P23A |  | 20.367 | 50 | 45
| P10 | Verde I. | 5.15 | 40 | 35
| P11 |  | 16.2 | 41 | 36
| P43 | Verde O. | 50.083 | 161 | 156
| P44 |  | 93.993 | 164 | 159
| P14 |  | 95.517 | 167 | 162
| P13 |  | 100.92 | 168 | 163
| P42 |  | 115.37 | 172 | 167

## CONS COSTERA CARTAG BARRANQUILL
SLV-020
Fecha Llegada: 5 de Abril de 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 65 | 60 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 59 | 63 |  | MÁXIMO | 689.85 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 684.6 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 65 | 65 |  | MÍNIMO | 624.15 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 619.4 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 115 | 110 |  | PROMEDIO | 657 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 652 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 145 | 137 |  | MEDIDO | 634 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 652 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 214 | 212
| P20 |  | 444.11 | 230 | 308
| P17 |  | 579.56 | 450 | 475
| P19 |  | 746.22 | 625 | 657
| P15 |  | 869.5 | 704 | 732
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 80 | 85
| P28 |  | 94.6 | 75 | 80
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 270 | 275
| P4 |  | 550.222 | 280 | 292
| p31 |  | 609 | 560 | 578
| p3 |  | 739.111 | 688 | 703
| p5 |  | 746.889 | 495 | 510
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 17 | 17
| P24 |  | 33.31 | 22 | 23
| P26 |  | 41.74 | 17 | 20
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 206 | 207
| P38 |  | 277.7 | 270 | 277
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 10 | 15
| P6 |  | 11.8833 | 10 | 15
| P7 |  | 17.4333 | 2 | 3
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 180 | 185
| P40 |  | 187.833 | 119 | 143
| P41 |  | 218.333 | 224 | 237
| P9 |  | 238.5 | 100 | 145
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 3
| P45 |  | 7.133 | 11 | 15
| P47 |  | 10.72 | 8 | 13
| P23 | Azul O. | 20.467 | 21 | 23
| P23A |  | 20.367 | 21 | 23
| P10 | Verde I. | 5.15 | 17 | 19
| P11 |  | 16.2 | 16 | 17
| P43 | Verde O. | 50.083 | 50 | 53
| P44 |  | 93.993 | 105 | 108
| P14 |  | 95.517 | 55 | 75
| P13 |  | 100.92 | 109 | 116
| P42 |  | 115.37 | 115 | 117
SLH-043
Fecha Llegada: 28 de junio de 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 520 | 530 | 488 | 42 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 7 | 0 | 7 |  | Blanco | 550 | 490 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 477 | 445 | 32 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 174 | 160 | 14
SLV-020
Fecha Llegada: 28 de junio de 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 64 | 67 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 60 | 64 |  | MÁXIMO | 689.85 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 684.6 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 62 | 62 |  | MÍNIMO | 624.15 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 619.4 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 103 | 108 |  | PROMEDIO | 657 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 652 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 143 | 150 |  | MEDIDO | 672 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 652 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 192 | 184
| P20 |  | 444.11 | 236 | 237
| P17 |  | 579.56 | 452 | 456
| P19 |  | 746.22 | 663 | 675
| P15 |  | 869.5 | 720 | 707
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 93 | 100
| P28 |  | 94.6 | 87 | 92
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 265 | 260
| P4 |  | 550.222 | 281 | 263
| p31 |  | 609 | 577 | 585
| p3 |  | 739.111 | 686 | 692
| p5 |  | 746.889 | 513 | 525
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 19 | 20
| P24 |  | 33.31 | 33 | 29
| P26 |  | 41.74 | 19 | 21
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 215 | 220
| P38 |  | 277.7 | 275 | 278
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 7 | 5
| P6 |  | 11.8833 | 4 | 6
| P7 |  | 17.4333 | 5 | 8
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 177 | 184
| P40 |  | 187.833 | 125 | 126
| P41 |  | 218.333 | 232 | 238
| P9 |  | 238.5 | 108 | 106
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
| P45 |  | 7.133 | 13 | 13
| P47 |  | 10.72 | 6 | 7
| P23 | Azul O. | 20.467 | 22 | 22
| P23A |  | 20.367 | 23 | 22
| P10 | Verde I. | 5.15 | 18 | 18
| P11 |  | 16.2 | 19 | 19
| P43 | Verde O. | 50.083 | 53 | 53
| P44 |  | 93.993 | 107 | 107
| P14 |  | 95.517 | 53 | 54
| P13 |  | 100.92 | 109 | 110
| P42 |  | 115.37 | 111 | 114
SLH-043
Fecha Llegada: 11 de diciembre de 2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | 24 | El equipo llega por garantia, ya que el cliente expresa que las medidas son diferentes, y adicional a ello tienden a 600, se encuentra que el equipo sufre es de filtraciones de luz por la parte delantera y lateral, se reajusto el valor de la calibracion para que no genere medidas en concreto.
| Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 490 | 490 | 594 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 7 | 0 |  | Blanco | 490 | 595 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 400 | 449 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 134 | 157
| QSQ | Piso | 0 | 66 | 0
F. LISTA DE ELEMENTOS REVISADOS PARA SALIDA
TAREA |  |  | ESTADO INCIAL |  |  | ESTADO FINAL |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | BUENO | REGULAR | MALO | BUENO | REGULAR | MALO
MEDIDA INICAL |  |  |  |  | X | X |  |  | valor de medida amarillo y blanco bajo. Entrada de luz en caja del modelo geometrico
LIMPIEZA TARJETA ELECTRONICA |  |  | x |  |  | X |  |  | sin novedad
CAJA NEGRA SIN ENTRADA DE LUZ |  |  |  | x |  | X |  |  | se aplica silicona negra para cerrar
REVISION BOTONES |  |  | X |  |  | X |  |  | SE PONE SILICONA PARA PROTEGER
REVISION LEDS OPTICA |  |  | X |  |  | X |  |  | TODOS ENCIENDEN
LIMPIEZA PLANO INCLINADO |  |  | x |  |  | X |  |  | sin novedad
LIMPIAR CAUCHO TIPO PISO |  |  | X |  |  | X |  |  | LIMPIEZA
CAUCHO TIPO PISO PEGADO A EQUIPO |  |  | x |  |  | X |  |  | sin novedad
VENTILADOR FUNCIONA |  |  | x |  |  | X |  |  | sin novedad
ESTADO MANIJA |  |  | X |  |  | X |  |  | se limpia con varsol
ESTADO CAJA |  |  | x |  |  | x |  |  | peladura laterial
ESTADO CIRCUITO CARGA |  |  | X |  |  | X |  |  | PRUEBA MUESTRA QUE EL EQUIPO CARGA
ESTADO CABLE CARGA |  |  | X |  |  | X |  |  | SE PROBO AL CARGAR EL EQUIPO
LIMPIEZA PATRON |  |  | x |  |  | x |  |  | SE LIMPIA CON VARSOL
MEDIDA FINAL | [5 empty] | X |  |  | ES REPETIBLE, CAMBIA MEDIDA DE PATRON
SLH-043
[14 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [6 empty] | VALORES DE VOLTAJE
| Fecha Llegada: 13 de Agosto de 2018 | [12 empty] | Geometria 15 | [6 empty] | Geometria 15
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL | [13 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
| Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m | [6 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON |  | patron | 0.19 | 2.254 | 11.8632
| Patron | Blanco |  | 595 | 478 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  |  |  | 440 | 20 | 2.254 | 0 | 2.065 | 478.4407 |  | amarillo QSQ | 0.184 | 2.065 | 11.2228 | 91.61%
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 595 | 478 | mCd/l/m2 |  |  |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET |  | blanco QSQ | 0.132 | 0.527 | 3.9924 | 23.38%
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 478 | 420 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  |  |  | 160 | 2.254 | 0 | 478.4407 | 0.527 | 62.8267 |  | negro | 0.112 | 0 | 0
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 177 | 151 | [8 empty] | corte | [6 empty] | VPISO | 0.118 | 0.056 | 0.47458 | 2.484%
| QSQ | Piso | 0 | 80 | 0 | [8 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC (Corte) |  | Geometria 30
[14 empty] | 0.056 | 62.8267 | 2.254 | 0 | 478.4407 | 73.1525 | 80
Geometria 30
[21 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[14 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON |  | patron
[14 empty] | 420 | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | amarillo QSQ
[14 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET |  | blanco QSQ
[14 empty] | 140 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | negro
[14 empty] | corte | [6 empty] | VPISO
[14 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
SLV-020
calibrado 25/02/2020
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 67 | 67 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 64 | 74 |  | MÁXIMO | 684.6 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 703.5 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 62 | 77 |  | MÍNIMO | 619.4 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 636.5 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 108 | 118 |  | PROMEDIO | 652 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 670 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 150 | 166 |  | MEDIDO | 652 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 670 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 184 | 211
| P20 |  | 444.11 | 237 | 254
| P17 |  | 579.56 | 456 | 466
| P19 |  | 746.22 | 675 | 663
| P15 |  | 869.5 | 707 | 711
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 100 | 84
| P28 |  | 94.6 | 92 | 92
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 260 | 286
| P4 |  | 550.222 | 263 | 333
| p31 |  | 609 | 585 | 513
| p3 |  | 739.111 | 692 | 715
| p5 |  | 746.889 | 525 | 525
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 20 | 18
| P24 |  | 33.31 | 29 | 21
| P26 |  | 41.74 | 21 | 39
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 220 | 224
| P38 |  | 277.7 | 278 | 280
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 5 | 10
| P6 |  | 11.8833 | 6 | 7
| P7 |  | 17.4333 | 8 | 9
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 184 | 185
| P40 |  | 187.833 | 126 | 139
| P41 |  | 218.333 | 238 | 244
| P9 |  | 238.5 | 106 | 115
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
| P45 |  | 7.133 | 13 | 11
| P47 |  | 10.72 | 7 | 11
| P23 | Azul O. | 20.467 | 22 | 23
| P23A |  | 20.367 | 22 | 23
| P10 | Verde I. | 5.15 | 18 | 19
| P11 |  | 16.2 | 19 | 20
| P43 | Verde O. | 50.083 | 53 | 56
| P44 |  | 93.993 | 107 | 101
| P14 |  | 95.517 | 54 | 106
| P13 |  | 100.92 | 110 | 106
| P42 |  | 115.37 | 114 | 121

## AUTOPISTA LLANOS S.A.
SLV-003
Fecha Salida: 3 de Abril de 2017
| TESB6:F58TIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 31 | 40 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 81 | 75 |  | MÁXIMO | 689 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 900.9 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 81 | 85 |  | MÍNIMO | 623 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 815.1 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 97 | 120 |  | PROMEDIO | 656 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 858 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 128 | 144 |  | MEDIDO | 660 | Cd/l/m2 | MEDIDO |  | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 264 | 238
| P20 |  | 444.11 | 452 | 530
| P17 |  | 579.56 | 568 | 571
| P19 |  | 746.22 | 775 | 665
| P15 |  | 869.5 | 854 | 716
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 100 | 110
| P28 |  | 94.6 | 98 | 112
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 312 | 310
| P4 |  | 550.222 | 510 | 630
| p31 |  | 609 | 580 | 740
| p3 |  | 739.111 | 777 | 780
| p5 |  | 746.889 | 768 | 712
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 18 | 25
| P24 |  | 33.31 | 36 | 45
| P26 |  | 41.74 | 20 | 47
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 211 | 226
| P38 |  | 277.7 | 284 | 257
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 8 | 15
| P6 |  | 11.8833 | 9 | 17
| P7 |  | 17.4333 | 25 | 25
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 176 | 213
| P40 |  | 187.833 | 131 | 190
| P41 |  | 218.333 | 233 | 223
| P9 |  | 238.5 | 103 | 178
| P48a | Azul I. | 2 | 1 | 10
| P45 |  | 7.133 | 5 | 15
| P47 |  | 10.72 | 5 | 15
| P23 | Azul O. | 20.467 | 22 | 35
| P23A |  | 20.367 | 22 | 35
| P10 | Verde I. | 5.15 | 19 | 25
| P11 |  | 16.2 | 19 | 25
| P43 | Verde O. | 50.083 | 54 | 75
| P44 |  | 93.993 | 116 | 144
| P14 |  | 95.517 | 91 | 137
| P13 |  | 100.92 | 121 | 163
| P42 |  | 115.37 | 118 | 165
Fecha calibracion 18/03/2020
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 31 | 40 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 70 | 75 |  | MÁXIMO | 689 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 711.9 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 76 | 85 |  | MÍNIMO | 623 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 644.1 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 98 | 120 |  | PROMEDIO | 656 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 678 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 126 | 144 |  | MEDIDO | 660 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 668 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 277 | 238
| P20 |  | 444.11 | 424 | 530
| P17 |  | 579.56 | 563 | 571
| P19 |  | 746.22 | 758 | 665
| P15 |  | 869.5 | 847 | 716
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 96 | 110
| P28 |  | 94.6 | 99 | 112
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 337 | 310
| P4 |  | 550.222 | 466 | 630
| p31 |  | 609 | 600 | 740
| p3 |  | 739.111 | 726 | 780
| p5 |  | 746.889 | 730 | 712
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 25 | 25
| P24 |  | 33.31 | 40 | 45
| P26 |  | 41.74 | 46 | 47
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 205 | 226
| P38 |  | 277.7 | 283 | 257
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 13 | 15
| P6 |  | 11.8833 | 15 | 17
| P7 |  | 17.4333 | 18 | 25
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 123 | 213
| P40 |  | 187.833 | 180 | 190
| P41 |  | 218.333 | 236 | 223
| P9 |  | 238.5 | 217 | 178
| P48a | Azul I. | 2 | 1 | 10
| P45 |  | 7.133 | 23 | 15
| P47 |  | 10.72 | 13 | 15
| P23 | Azul O. | 20.467 | 19 | 35
| P23A |  | 20.367 | 21 | 35
| P10 | Verde I. | 5.15 | 24 | 25
| P11 |  | 16.2 | 35 | 25
| P43 | Verde O. | 50.083 | 60 | 75
| P44 |  | 93.993 | 96 | 144
| P14 |  | 95.517 | 92 | 137
| P13 |  | 100.92 | 108 | 163
| P42 |  | 115.37 | 112 | 165
P44 |  | 93.9933 | 121 | 93
P14 |  | 95.5167 | 93 | 97
P13 |  | 100.9167 | 126 | 103
P42 |  | 115.3667 | 124 | 116
EQUIPO: | SLV-003
FECHA: | 2018-02-14
Fecha Llegada: 14 de marzo de 2017
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 25 | 25 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 60 | 65 |  | MÁXIMO | 800 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 801.9 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 68 | 68 |  | MÍNIMO | 724 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 656.1 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 96 | 96 |  | PROMEDIO | 672 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 729 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 126 | 126 |  | MEDIDO | 764 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 743 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 201 | 205
P20 |  | 444.11 | 428 | 432
P17 |  | 579.56 | 566 | 577
P19 |  | 746.22 | 782 | 793
P15 |  | 869.5 | 832 | 840
P29 | Blanco I. | 88.4 | 86 | 90
P28 |  | 94.6 | 94 | 97
p36 | Blanco O. | 271.44 | 315 | 331
P4 |  | 550.222 | 434 | 435
p31 |  | 609 | 612 | 612
p3 |  | 768.3333 | 763 | 751
p5 |  | 746 | 750 | 748
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 17 | 21
P26 |  | 42 | 38 | 41
P24 |  | 42 | 47 | 42
P39 | Naranja O. | 204.5 | 203 | 200
P38 |  | 277.7 | 277 | 280
P38 | Rojo I. | 12 | 12 | 12
P6 |  | 14 | 14 | 13
P7 |  | 17.4333 | 17 | 17
P9 | Rojo O. | 117 | 117 | 110
P40 |  | 188 | 185 | 189
P8 |  | 218 | 216 | 216
P41 |  | 239 | 238 | 239
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 1
P45 |  | 6 | 1 | 4
P21 |  | 3 | 1 | 1
P23 | Azul O. | 19 | 19 | 19
P23A |  | 20 | 19 | 19
P10 | Verde I. | 6 | 14 | 9
P11 |  | 17 | 15 | 16
ART
P43 | Verde O. | 49.6667 | 55 | 53
P44 |  | 122 | 108 | 200
P14 |  | 142.3333 | 188 | 131
P13 |  | 100 | 115 | 102
P42 |  | 115 | 115 | 117

## CR CONCESIONES
SLH-044
Fecha Llegada:
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 550 | 550 | 500 |  |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  | Blanco | 550 | 500 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 484 | 455 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 175 | 170
|  | TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
|  | Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
|  | Patron | Blanco | 550 | 550 | 0 |  |  | Nuevo
|  | Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 550 | mCd/l/m2
|  | QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 449 | -0.020045 |  | Negro | 0 | mCd/l/m2
|  | QSQ | Blanco QSQ | 160 | 157 | 0.019108
SLV-021
Fecha Salida:
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 31 |  |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 81 |  |  | MÁXIMO | 677 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 0 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 81 |  |  | MÍNIMO | 612 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 0 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 97 |  |  | PROMEDIO | 645 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 0 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 128 |  |  | MEDIDO | 587 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 0 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 200
| P20 |  | 444.11 | 265
| P17 |  | 579.56 | 475
| P19 |  | 746.22 | 670
| P15 |  | 869.5 | 720
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 100
| P28 |  | 94.6 | 98
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 192
| P4 |  | 550.222 | 230
| p31 |  | 609 | 660
| p3 |  | 739.111 | 730
| p5 |  | 746.889 | 585
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 18
| P24 |  | 33.31 | 36
| P26 |  | 41.74 | 20
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 220
| P38 |  | 277.7 | 265
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 8
| P6 |  | 11.8833 | 9
| P7 |  | 17.4333 | 25
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 176
| P40 |  | 187.833 | 131
| P41 |  | 218.333 | 233
| P9 |  | 238.5 | 103
| P48a | Azul I. | 2 | 1
| P45 |  | 7.133 | 5
| P47 |  | 10.72 | 5
| P23 | Azul O. | 20.467 | 22
| P23A |  | 20.367 | 22
| P10 | Verde I. | 5.15 | 19
| P11 |  | 16.2 | 19
| P43 | Verde O. | 50.083 | 54
| P44 |  | 93.993 | 116
| P14 |  | 95.517 | 91
| P13 |  | 100.92 | 121
| P42 |  | 115.37 | 118
EQUIPO: | SLH-044
FECHA: | 2018-02-14
[11 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 520 | 499 | 531 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.52 | 2.487 | 4.7827
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 500 | 531 | mCd/l/m2 |  | 440 | 73 | 2.487 | 0 | 2.043 | 519.7592 | amarillo QSQ | 0.46 | 2.043 | 4.4413 | 82.15%
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 535 | 443 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.241 | 0.481 | 1.9959 | 19.34%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 152 | 160 | [6 empty] | 160 | 2.487 | 0 | 519.7592 | 0.481 | 73.7367 | negro | 0.168 | 0 | 0
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.192 | 0.127 | 0.66146 | 5.107%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
[11 empty] | 0.127 | 73.7367 | 2.487 | 0 | 519.7592 | 96.5131
Geometria 30
[17 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[11 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.6 | 1.613 | 2.6883
[11 empty] | 420 | 20 | 1.613 | 0.081 | 1.273 | 534.094 | amarillo QSQ | 0.549 | 1.273 | 2.3188 | 77.81%
[11 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.443 | 0.545 | 1.2302 | 30.29%
[11 empty] | 140 | 1.613 | 0.081 | 534.094 | 0.545 | -31.2169 | negro | 0.38 | 0.081 | 0.21316
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.406 | 0.237 | 0.58374 | 10.18%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[11 empty] | 0.237 | -31.2169 | 1.613 | 0.081 | 534.094 | 26.3474
EQUIPO: | SLH-044
FECHA: | 2018-05-16
[11 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 520 | 519 | 500 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.52 | 2.487 | 4.7827
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 520 | 500 | mCd/l/m2 |  | 440 | 73 | 2.487 | 0 | 2.043 | 519.7592 | amarillo QSQ | 0.46 | 2.043 | 4.4413 | 82.15%
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 470 | 448 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.241 | 0.481 | 1.9959 | 19.34%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 152 | 161 | [6 empty] | 160 | 2.487 | 0 | 519.7592 | 0.481 | 73.7367 | negro | 0.168 | 0 | 0
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.192 | 0.127 | 0.66146 | 5.107%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
[11 empty] | 0.127 | 73.7367 | 2.487 | 0 | 519.7592 | 96.5131
Geometria 30
[17 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[11 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.6 | 1.613 | 2.6883
[11 empty] | 420 | 20 | 1.613 | 0.081 | 1.273 | 534.094 | amarillo QSQ | 0.549 | 1.273 | 2.3188 | 77.81%
[11 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.443 | 0.545 | 1.2302 | 30.29%
[11 empty] | 140 | 1.613 | 0.081 | 534.094 | 0.545 | -31.2169 | negro | 0.38 | 0.081 | 0.21316
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.406 | 0.237 | 0.58374 | 10.18%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[11 empty] | 0.237 | -31.2169 | 1.613 | 0.081 | 534.094 | 26.3474
SLV-021
| Fecha Salida: 20 de Diciembre de 2018 | [5 empty] | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | Llegada |  |  | Salida
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 50 |  |  | MÁXIMO | 766.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 0 | Cd/l/m2
| P33 |  | 63.911 | 63 |  |  | MÍNIMO | 693.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 0 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 65 |  |  | PROMEDIO | 730 | Cd/l/m2 | PROMEDIO |  | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 82 | 142 |  | MEDIDO | 735 | Cd/l/m2 | MEDIDO |  | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 130 | 268
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 286 | 203
| P20 |  | 444.11 | 347 | 457
| P17 |  | 579.56 | 466 | 533
| P19 |  | 746.22 | 782 | 729
| P15 |  | 869.5 | 817 | 784
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 91 | 103
| P28 |  | 94.6 | 95 | 99
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 404 | 300
| P4 |  | 550.222 | 448 | 573
| p31 |  | 609 | 645 | 604
| p3 |  | 739.111 | 552 | 763
| p5 |  | 746.889 | 809 | 633
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 22
| P24 |  | 33.31 | 37
| P26 |  | 41.74 | 40
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 226
| P38 |  | 277.7 | 290
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 9
| P6 |  | 11.8833 | 12
| P7 |  | 17.4333 | 16
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 140
| P40 |  | 187.833 | 162
| P41 |  | 218.333 | 194
| P9 |  | 238.5 | 248
| P48a | Azul I. | 2 | 4 | 2
| P45 |  | 7.133 | 11 | 7
| P47 |  | 10.72 | 10 | 5
| P23 | Azul O. | 20.467 | 21 | 10
| P23A |  | 20.367 | 21 | 12
| P10 | Verde I. | 5.15 | 8
| P11 |  | 16.2 | 12
| P43 | Verde O. | 50.083 | 55
| P44 |  | 93.993 | 91
| P14 |  | 95.517 | 101
| P13 |  | 100.92 | 102
| P42 |  | 115.37 | 106
SLH-044
Fecha Llegada:
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [6 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 500 | 499 |  |  |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 |  |  |  | Blanco | 550 | 510 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 447 |  |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 16 |  |  |  | 2019-05-26
| QSQ | PISO | 0 | 0

## Concesión Ruta al Mar S.A.S
SLV-028
Fecha Salida:
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 |  | 26 | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 |  | 72 | MÁXIMO |  | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 861 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 |  | 75 | MÍNIMO |  | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 779 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 |  | 91 | PROMEDIO |  | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 820 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 |  | 131 | MEDIDO |  | Cd/l/m2 | MEDIDO | 817 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 231
P20 |  | 444.11 |  | 489
P17 |  | 579.56 |  | 556
P19 |  | 746.22 |  | 768
P15 |  | 869.5 |  | 781
P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 93
P28 |  | 94.6 |  | 94
p36 | Blanco O. | 271.444 |  | 281
P4 |  | 550.222 |  | 536
p31 |  | 609 |  | 671
p3 |  | 739.111 |  | 618
p5 |  | 746.889 |  | 781
P27 | Naranja I. | 19.3556 |  | 21
P24 |  | 38 |  | 40
P26 |  | 33 |  | 27
P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 201
P38 |  | 277.7 |  | 278
P38 | Rojo I. | 10.2833 |  | 12
P6 |  | 11.8833 |  | 12
P7 |  | 17.4333 |  | 17
P8 | Rojo O. | 117.467 |  | 144
P40 |  | 187.833 |  | 163
P41 |  | 218.333 |  | 206
P9 |  | 238.5 |  | 253
P48a | Azul I. | 1.8 |  | 1
P45 |  | 7.6444 |  | 8
P47 |  | 11.1556 |  | 7
P23 | Azul O. | 20.467 |  | 14
P23A |  | 20.367 |  | 23
P10 | Verde I. | 16 |  | 15
P11 |  | 6 |  | 14
P43 | Verde O. | 50.083 |  | 64
P44 |  | 96 |  | 111
P14 |  | 94 |  | 85
P13 |  | 100.92 |  | 109
P42 |  | 115.37 |  | 122
EQUIPO: | SLV-028
Fecha Llegada: 13 - Julio - 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 26 | 80 | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 65 | 97 | MÁXIMO | 877.8 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 882 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 80 | 107 | MÍNIMO | 794.2 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 798 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 100 | 132 | PROMEDIO | 836 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 840 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 135 | 173 | MEDIDO | 810 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 843 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 184 | 210 |  |  | Fecha Salida | 2018-07-23
P20 |  | 444.11 | 496 | 492
P17 |  | 579.56 | 454 | 572
P19 |  | 746.22 | 866 | 795
P15 |  | 869.5 | 904 | 838
P29 | Blanco I. | 88.4 | 97 | 178
P28 |  | 94.6 | 115 | 182
p36 | Blanco O. | 271.44 | 277 | 252
P4 |  | 550.222 | 624 | 595
p31 |  | 746.8 | 885 | 653
p3 |  | 768.3333 | 787 | 782
p5 |  | 609 | 680 | 642
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 15 | 35
P26 |  | 42 | 39 | 52
P24 |  | 42 | 39 | 54
P39 | Naranja O. | 204.5 | 245 | 222
P38 |  | 277.7 | 298 | 303
P38 | Rojo I. | 12 | 11 | 19
P6 |  | 14 | 15 | 23
P7 |  | 17.4333 | 16 | 28
P9 | Rojo O. | 117 | 96 | 158
P40 |  | 188 | 179 | 174
P8 |  | 218 | 177 | 211
P41 |  | 239 | 206 | 263
P48a | Azul I. | 2 | 2 | 20
P45 |  | 7.133 | 7 | 28
P21 |  | 10.72 | 12 | 30
0
P23 | Azul O. | 19 | 20 | 30
P23A |  | 20 | 19 | 31
P10 | Verde I. | 6 | 7 | 50
P11 |  | 16 | 18 | 67
P43 | Verde O. | 49.6667 | 45 | 118
P44 |  | 122 | 131 | 131
P14 |  | 130 | 119 | 139
P13 |  | 142 | 132 | 141
P42 |  | 146 | 163 | 163
EQUIPO: | SLV-028
Fecha Llegada: 13 - Julio - 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 80 | 96 | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 97 | 100 | MÁXIMO | 864.15 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 918.5 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 107 | 102 | MÍNIMO | 781.85 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 751.5 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 132 | 122 | PROMEDIO | 823 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 835 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 173 | 161 | MEDIDO | 922 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 832 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 210 | 234 |  |  | Fecha Salida | 2019-07-11
P20 |  | 444.11 | 492 | 466
P17 |  | 579.56 | 572 | 546
P19 |  | 746.22 | 795 | 779
P15 |  | 869.5 | 838 | 814
P29 | Blanco I. | 88.4 | 178 | 117
P28 |  | 94.6 | 182 | 137
p36 | Blanco O. | 271.44 | 250 | 251
P4 |  | 550.222 | 595 | 575
p31 |  | 746.8 | 653 | 639
p3 |  | 768.3333 | 782 | 760
p5 |  | 609 | 642 | 627
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 35 | 32
P26 |  | 42 | 52 | 47
P24 |  | 42 | 54 | 50
P39 | Naranja O. | 204.5 | 222 | 207
P38 |  | 277.7 | 303 | 288
P38 | Rojo I. | 12 | 19 | 14
P6 |  | 14 | 23 | 14
P7 |  | 17.4333 | 28 | 21
P9 | Rojo O. | 117 | 158 | 148
P40 |  | 188 | 174 | 166
P8 |  | 218 | 211 | 201
P41 |  | 239 | 263 | 254
P48a | Azul I. | 2 | 20 | 4
P45 |  | 7.133 | 28 | 9
P21 |  | 10.72 | 30 | 14
P23 | Azul O. | 19 | 30 | 21
P23A |  | 20 | 31 | 21
P10 | Verde I. | 6 | 50 | 16
P11 |  | 16 | 67 | 18
P43 | Verde O. | 49.6667 | 118 | 72
P44 |  | 122 | 131 | 95
P14 |  | 130 | 139 | 80
P13 |  | 142 | 141 | 96
P42 |  | 146 | 163 | 119

## Consorcio Interventor PEB-ET
SLV-019
Fecha Salida:
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 31 |  |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 81 |  |  | MÁXIMO | 687.75 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 682.5 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 81 |  |  | MÍNIMO | 622.25 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 617.5 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 97 |  |  | PROMEDIO | 655 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 650 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 128 |  |  | MEDIDO | 643 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 650 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 200
| P20 |  | 444.11 | 265
| P17 |  | 579.56 | 475
| P19 |  | 746.22 | 670
| P15 |  | 869.5 | 769
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 94
| P28 |  | 94.6 | 98
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 190
| P4 |  | 550.222 | 230
| p31 |  | 609 | 660
| p3 |  | 739.111 | 730
| p5 |  | 746.889 | 558
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 18
| P24 |  | 33.31 | 36
| P26 |  | 41.74 | 20
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 220
| P38 |  | 277.7 | 265
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 8
| P6 |  | 11.8833 | 9
| P7 |  | 17.4333 | 21
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 219
| P40 |  | 187.833 | 155
| P41 |  | 218.333 | 233
| P9 |  | 238.5 | 121
| P48a | Azul I. | 2 | 1
| P45 |  | 7.133 | 5
| P47 |  | 10.72 | 5
| P23 | Azul O. | 20.467 | 22
| P23A |  | 20.367 | 22
| P10 | Verde I. | 5.15 | 19
| P11 |  | 16.2 | 19
| P43 | Verde O. | 50.083 | 54
| P44 |  | 93.993 | 116
| P14 |  | 95.517 | 91
| P13 |  | 100.92 | 121
| P42 |  | 115.37 | 118
SLH-042
| Fecha Llegada: 27 de Octubre 2017 | [5 empty] | Fecha de intervención: 01 de Noviembre de 2017 |  |  |  |  | El equipo llega por garantia, presenta lecturas diferentes de cero al medir el suelo. El equipo se encuentra en buenas condiciones, pero para corregir el error es necesario modificar las variables de ganancia y offset por lo que se modifica el valor del patrón. Al culminar la calibración se obtiene un equipo en óptimas condiciones.
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 500 | 522 | 565 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 500 | 565 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 417 | 437 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 151 | 163
SLH-042
| Fecha Llegada: 21 de Noviembre de 2017 | [5 empty] | Fecha de intervención: 21 de Noviembre de 2017 |  |  |  |  | EL equipo llego sin cargar, el cargador estaba roto, producto de un posibleimpacto, se cambio el cargadors, y se puso apruebas arrojando un correcto funcionamiento.
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 500 | 565 | 565 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 565 | 565 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 437 | 437 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 163 | 163
2018-05-17
SLH-042
| Fecha Llegada: 15 de mayo de 2018 | [5 empty] | Fecha de intervención: 17 de mayo de 2018
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 565 | 565 | 525 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 565 | 525 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 452 | 439 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 174 | 160
SLV-019
| Fecha Salida: | [6 empty] | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  |  | Llegada |  |  | Salida
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 31 | 28 | -0.35587 | 0 | MÁXIMO | 687.75 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 888.65 | Cd/l/m2
| P33 |  | 63.911 | 81 | 63 | -1.4254 | 0 | MÍNIMO | 622.25 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 804.0167 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 81 | 68 | -2.7488 | 0 | PROMEDIO | 655 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 846.3333 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 97 | 97 | 0.26462 | 0 | MEDIDO | 643 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 826 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 128 | 129 | 0.69472 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | det promedio
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 200 | 204 | -1.8192 | 0 | 277 | -0.33314 | -33.3141 |  | 849
| P20 |  | 444.11 | 265 | 412 | -7.2302 | 0 | 445 | -0.002004 | -0.2004 |  | 869
| P17 |  | 579.56 | 475 | 603 | 4.0444 | 0 | 590 | -0.018014 | -1.8014 |  | 821
| P19 |  | 746.22 | 670 | 763 | 2.2487 | 0 | 746 | 0.00029482 | 0.029482
| P15 |  | 869.5 | 769 | 889 | 2.2427 | 0 | 860 | 0.010926 | 1.0926
0
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 94 | 95 | 7.4661 | 0
| P28 |  | 94.6 | 98 | 105 | 10.9937 | 1
0
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 190 | 170 | -37.372 | 1
| P4 |  | 550.222 | 230 | 532 | -3.3118 | 0
| p31 |  | 609 | 660 | 621 | 1.9704 | 0
| p3 |  | 739.111 | 730 | 780 | 5.5322 | 0
| p5 |  | 746.889 | 558 | 810 | 8.4498 | 0
0
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 18 | 20 | 3.3058 | 0
| P24 |  | 33.31 | 36 | 33 | -0.93065 | 0
| P26 |  | 41.74 | 20 | 39 | -6.5644 | 0
0
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 220 | 207 | 1.2225 | 0
| P38 |  | 277.7 | 265 | 276 | -0.61217 | 0
0
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 8 | 14 | 36.1431 | 1
| P6 |  | 11.8833 | 9 | 15 | 26.2276 | 1
| P7 |  | 17.4333 | 21 | 18 | 3.2507 | 0
0
| p9 | Rojo O. | 117.467 | 219 | 117 | -0.39756 | 0
| P40 |  | 187.833 | 155 | 195 | 3.8156 | 0
| P41 |  | 239 | 233 | 239 | 0 | 0
| p8 |  | 218 | 121 | 218 | 0 | 0
0
| P48a | Azul I. | 2 | 10 | 1 | -50 | 1
| P45 |  | 7.133 | 16 | 11 | 54.2128 | 1
| P47 |  | 10.72 | 14 | 10 | -6.7164 | 0
0
| P23 | Azul O. | 20.467 | 22 | 22 | 7.4901 | 0
| P23A |  | 20.367 | 22 | 20 | -1.8019 | 0
0
| P10 | Verde I. | 5.15 | 19 | 10 | 94.1748 | 1
| P11 |  | 16.2 | 19 | 12 | -25.9259 | 1
0
| P43 | Verde O. | 50.083 | 51 | 57 | 13.8111 | 1
| P44 |  | 130 | 110 | 128 | -1.5385 | 0
| P14 |  | 122 | 99 | 143 | 17.2131 | 1
| P13 |  | 142 | 117 | 136 | -4.2254 | 0
| P42 |  | 146 | 118 | 146 | 0 | 0
10
2018-06-15
SLH-042
| Fecha Llegada: 15 de junio de 2018 | [5 empty] | Fecha de intervención: 15 de junio de 2018
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco |  | 525 | 535 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | el sensor se salio de su posicion
| Patron | Negro | 0 |  | 0 |  | Blanco | 525 | 535 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 |  | 164 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 |  | 443
EQUIPO: | SLV-019
Fecha Llegada:
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 28 | 92 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 63 | 88 |  | MÁXIMO | 888.3 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 882 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 68 | 122 |  | MÍNIMO | 803.7 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 798 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 97 | 105 |  | PROMEDIO | 846 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 840 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 129 | 131 |  | MEDIDO | 963 | Cd/l/m2 | MEDIDO |  | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 204 | 284 |  |  |  | Fecha Salida
P20 |  | 444.11 | 412 | 402
P17 |  | 579.56 | 603 | 633
P19 |  | 746.22 | 763 | 793
P15 |  | 869.5 | 889 | 888
P29 | Blanco I. | 88.4 | 95 | 122
P28 |  | 94.6 | 105 | 129
p36 | Blanco O. | 271.44 | 170 | 180
P4 |  | 550.222 | 532 | 475
p31 |  | 746.8 | 621 | 613
p3 |  | 768.3333 | 780 | 788
p5 |  | 609 | 810 | 845
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 20 | 31
P26 |  | 42 | 33 | 40
P24 |  | 42 | 39 | 35
P39 | Naranja O. | 204.5 | 207 | 204
P38 |  | 277.7 | 276 | 283
P38 | Rojo I. | 12 | 14 | 16
P6 |  | 14 | 15 | 16
P7 |  | 17.4333 | 18 | 20
P9 | Rojo O. | 117 | 117 | 129
P40 |  | 188 | 195 | 189
P8 |  | 218 | 239 | 216
P41 |  | 239 | 218 | 237
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 1
P45 |  | 7.133 | 11 | 12
P21 |  | 10.72 | 10 | 11
P23 | Azul O. | 19 | 22 | 25 | 18
P23A |  | 20 | 20 | 28 | 23
P10 | Verde I. | 6 | 10 | 11
P11 |  | 16 | 12 | 15
P43 | Verde O. | 49.6667 | 57 | 56
P44 |  | 122 | 128 | 132
P14 |  | 130 | 143 | 185
P13 |  | 142 | 136 | 150
P42 |  | 146 | 146 | 144
SLH-042
Fecha Llegada:
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco |  | 535 | 520 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 535 | 520 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 499 | 441 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 180 | 169
| QSQ | Piso | 0 | 0 | 0
EQUIPO: | SLV-019
Fecha Llegada: |  | MAYO-26-2020
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
PAPEL AMARILLO | [5 empty] | Llegada |  |  | Salida
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 103 | 92
P33 |  | 63.911 | 103 | 88 |  | MÁXIMO | 886.2 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 93.45 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 115 | 122 |  | MÍNIMO | 801.8 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 84.55 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 280 | 105 |  | PROMEDIO | 844 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 89 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 403 | 131 |  | MEDIDO | 963 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 89 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 10 | 284 |  |  |  | Fecha Salida
P20 |  | 444.11 | 10 | 402
P17 |  | 579.56 | 543 | 633
P19 |  | 746.22 | 657 | 793
P15 |  | 869.5 | 950 | 888
PAPEL BLANCO
P29 | Blanco I. | 88.4 | 104 | 122
P28 |  | 94.6 | 101 | 129
p36 | Blanco O. | 271.44 | 334 | 180
P4 |  | 550.222 | 442 | 475
p31 |  | 746.8 | 580 | 613
p3 |  | 768.3333 | 722 | 788
p5 |  | 609 | 699 | 845
PAPEL NARANJA
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 20 | 31
P26 |  | 42 | 33 | 40
P24 |  | 42 | 39 | 35
P39 | Naranja O. | 204.5 | 207 | 204
P38 |  | 277.7 | 276 | 283
PAPEL ROJO
P38 | Rojo I. | 12 | 14 | 16
P6 |  | 14 | 15 | 16
P7 |  | 17.4333 | 18 | 20
P9 | Rojo O. | 117 | 117 | 129
P40 |  | 188 | 195 | 189
P8 |  | 218 | 239 | 216
P41 |  | 239 | 218 | 237
PAPEL AZUL
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 1
P45 |  | 7.133 | 11 | 12
P21 |  | 10.72 | 10 | 11
P23 | Azul O. | 19 | 22 | 25 | 18
P23A |  | 20 | 20 | 28 | 23
PAPEL VERDE
P10 | Verde I. | 6 | 10 | 11
P11 |  | 16 | 12 | 15
P43 | Verde O. | 49.6667 | 57 | 56
P44 |  | 122 | 128 | 132
P14 |  | 130 | 143 | 185
P13 |  | 142 | 136 | 150
P42 |  | 146 | 146 | 144

## Semavial SAS
SLH-025
Fecha Llegada:
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m |  |  |  |  | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 860 | 860 | 780 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 860 | 780 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 780 | 445 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 271 | 153
Fecha Llegada: 6 de Septiembre 2017
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | Calibrado por Diego Rubiano
Geometria de 15m |  |  |  |  | Geometria de 15m |  |  |  | El equipo es sensible a cambios de temperatura. Se le realizarón pruebas al equipo en un rango de temperatura comprendido entre 20 y 26,5 grados, dando como cambio en la medición una diferencia de 40 unidades aproximadamente.
Patron | Blanco | 780 | 807 | 880 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 780 | 880 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 401 | 437 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 167 | 161

## CONSORCIO EL SOL
SLH-032
Fecha Llegada:
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [7 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 530 | 534 | 520 |  |  |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Blanco | 530 | 520 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 417 | 441 |  |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 153 | 160
SLV-009
Fecha Salida:
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 14 |  |  | Llegada |  |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 25 |  |  | MÁXIMO |  | 682.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 651 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 28 |  |  | MÍNIMO |  | 617.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 589 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 62 |  |  | PROMEDIO |  | 650 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 620 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 118 |  |  | MEDIDO |  | 643 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 620 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 166
| P20 |  | 444.11 | 220
| P17 |  | 579.56 | 474
| P19 |  | 746.22 | 636
| P15 |  | 869.5 | 714
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 94
| P28 |  | 94.6 | 98
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 190
| P4 |  | 550.222 | 292
| p31 |  | 609 | 663
| p3 |  | 739.111 | 730
| p5 |  | 746.889 | 608
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 14
| P24 |  | 33.31 | 21
| P26 |  | 41.74 | 16
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 205
| P38 |  | 277.7 | 253
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 8
| P6 |  | 11.8833 | 3
| P7 |  | 17.4333 | 6
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 165
| P40 |  | 187.833 | 122
| P41 |  | 218.333 | 200
| P9 |  | 238.5 | 102
| P48a | Azul I. | 2 | 1
| P45 |  | 7.133 | 9
| P47 |  | 10.72 | 2
| P23 | Azul O. | 20.467 | 22
| P23A |  | 20.367 | 21
| P10 | Verde I. | 5.15 | 7
| P11 |  | 16.2 | 7
| P43 | Verde O. | 50.083 | 50
| P44 |  | 93.993 | 116
| P14 |  | 95.517 | 91
| P13 |  | 100.92 | 105
| P42 |  | 115.37 | 107
SLV-009
Fecha Salida:
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  |  |  |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 15 | 27 | 46.6192 | 1 | 3.9146 | 0 | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 28 | 63 | 56.1891 | 1 | 1.4254 | 0 | MÁXIMO | 682.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 785.05 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 30 | 72 | 57.095 | 1 | 2.9719 | 0 | MÍNIMO | 617.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 710.2833 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 57 | 96 | 41.0816 | 1 | 0.76904 | 0 | PROMEDIO | 650 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 747.6667 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 116 | 124 | 9.4528 | 0 | 3.2082 | 0 | MEDIDO | 643 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 745 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 170 | 205 | 18.1827 | 1 | 1.338 | 0
| P20 |  | 444.11 | 207 | 427 | 53.3899 | 1 | 3.8526 | 0
| P17 |  | 579.56 | 470 | 580 | 18.904 | 1 | 0.07592 | 0 |  |  |  | 747
| P19 |  | 746.22 | 528 | 756 | 29.2434 | 1 | 1.3106 | 0 |  |  |  | 758
| P15 |  | 869.5 | 651 | 867 | 25.1294 | 1 | 0.28752 | 0 |  |  |  | 738
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 71 | 87 | 19.6833 | 1 | 1.5837 | 0
| P28 |  | 94.6 | 77 | 95 | 18.6047 | 1 | 0.42283 | 0
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 266 | 379 | 2.0056 | 0 | 39.6236 | 1
| P4 |  | 550.222 | 600 | 526 | 9.0469 | 0 | 4.4022 | 0
| p31 |  | 609 | 568 | 596 | 6.7323 | 0 | 2.1346 | 0
| p3 |  | 739.111 | 733 | 744 | 0.8268 | 0 | 0.66147 | 0
| p5 |  | 746.889 | 589 | 785 | 21.1396 | 1 | 5.1026 | 0
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 14 | 19 | 27.686 | 1 | 1.8595 | 0
| P24 |  | 33.31 | 17 | 30 | 48.9643 | 1 | 9.937 | 0
| P26 |  | 41.74 | 22 | 41 | 47.2928 | 1 | 1.7729 | 0
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 200 | 206 | 2.2005 | 0 | 0.7335 | 0
| P38 |  | 277.7 | 251 | 269 | 9.6147 | 0 | 3.1329 | 0
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 7 | 10 | 31.9285 | 1 | 2.755 | 0
| P6 |  | 11.8833 | 4 | 12 | 66.3393 | 1 | 0.98205 | 0
| P7 |  | 17.4333 | 7 | 17 | 59.847 | 1 | 2.4855 | 0
| p9 | Rojo O. | 117.467 | 96 | 114 | 18.2749 | 1 | 2.9515 | 0
| P40 |  | 187.833 | 121 | 190 | 35.5811 | 1 | 1.1537 | 0
| p8 |  | 218.333 | 154 | 218 | 29.4655 | 1 | 0.15252 | 0
| p41 |  | 238.5 | 201 | 238 | 15.7233 | 1 | 0.20964 | 0
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| P45 |  | 7.133 | 7 | 9 | 1.8646 | 0 | 26.1741 | 1
| P47 |  | 10.72 | 2 | 9 | 81.3433 | 1 | 16.0448 | 1
| P23 | Azul O. | 20.467 | 10 | 20 | 51.1409 | 1 | 2.2817 | 0
| P23A |  | 20.367 | 11 | 20 | 45.9911 | 1 | 1.8019 | 0
#DIV/0!
| P10 | Verde I. | 5.15 | 6 | 5 | 16.5049 | 1 | 2.9126 | 0
| P11 |  | 16.2 | 7 | 16 | 56.7901 | 1 | 1.2346 | 0
#DIV/0!
| P43 | Verde O. | 50.083 | 48 | 60 | 4.1591 | 0 | 19.8011 | 1
122 | P44 |  | 93.993 | 56 | 131 | 40.4211 | 1 | 39.3721 | 1
130 | P14 |  | 95.517 | 51 | 130 | 46.6064 | 1 | 36.1014 | 1
142 | P13 |  | 100.92 | 58 | 138 | 42.5287 | 1 | 36.742 | 1
146 | P42 |  | 115.37 | 107 | 143 | 7.2549 | 0 | 23.949 | 1
[7 empty] | 30 |  | 8
[7 empty] | 71.4286 | malas medidas
SLH-032
Fecha Llegada:
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [7 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco |  | 520 | 550 |  |  |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Blanco | 520 | 550 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 417 | 442 |  |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 153 | 172
SLV-009
Fecha Salida:
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  |  |  |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 27 | 49 | 3.9146 | 0 | 74.3772 | 1 | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 63 | 88 | 1.4254 | 0 | 37.6915 | 1 | MÁXIMO | 782.25 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 803.25 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 72 | 94 | 2.9719 | 0 | 34.4355 | 1 | MÍNIMO | 707.75 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 726.75 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 96 | 100 | 0.76904 | 0 | 3.3656 | 0 | PROMEDIO | 745 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 765 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 124 | 131 | 3.2082 | 0 | 2.2559 | 0 | MEDIDO | 745 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 760 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 205 | 280 | 1.338 | 0 | 34.7579 | 1
| P20 |  | 444.11 | 427 | 400 | 3.8526 | 0 | 9.9322 | 0
| P17 |  | 579.56 | 580 | 598 | 0.07592 | 0 | 3.1817 | 0 |  |  |  | 747
| P19 |  | 746.22 | 756 | 743 | 1.3106 | 0 | 0.43151 | 0 |  |  |  | 758
| P15 |  | 869.5 | 867 | 824 | 0.28752 | 0 | 5.2329 | 0 |  |  |  | 738
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 87 | 90 | 1.5837 | 0 | 1.81 | 0
| P28 |  | 94.6 | 95 | 103 | 0.42283 | 0 | 8.8795 | 0
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 379 | 439 | 39.6236 | 1 | 61.7276 | 1
| P4 |  | 550.222 | 526 | 476 | 4.4022 | 0 | 13.4895 | 1
| p31 |  | 609 | 596 | 622 | 2.1346 | 0 | 2.1346 | 0
| p3 |  | 739.111 | 744 | 772 | 0.66147 | 0 | 4.4498 | 0
| p5 |  | 746.889 | 785 | 746 | 5.1026 | 0 | 0.11903 | 0
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 19 | 21 | 1.8595 | 0 | 8.4711 | 0
| P24 |  | 33.31 | 30 | 28 | 9.937 | 0 | 15.9412 | 1
| P26 |  | 41.74 | 41 | 39 | 1.7729 | 0 | 6.5644 | 0
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 206 | 200 | 0.7335 | 0 | 2.2005 | 0
| P38 |  | 277.7 | 269 | 275 | 3.1329 | 0 | 0.97227 | 0
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 10 | 13 | 2.755 | 0 | 26.4186 | 1
| P6 |  | 11.8833 | 12 | 15 | 0.98205 | 0 | 26.2276 | 1
| P7 |  | 17.4333 | 17 | 18 | 2.4855 | 0 | 3.2507 | 0
| p9 | Rojo O. | 117.467 | 114 | 136 | 2.9515 | 0 | 15.7772 | 1
| P40 |  | 187.833 | 190 | 200 | 1.1537 | 0 | 6.4776 | 0
| p8 |  | 218.333 | 218 | 219 | 0.15252 | 0 | 0.3055 | 0
| p41 |  | 238.5 | 238 | 239 | 0.20964 | 0 | 0.20964 | 0
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1
| P45 |  | 7.133 | 9 | 13 | 26.1741 | 1 | 82.2515 | 1
| P47 |  | 10.72 | 9 | 9 | 16.0448 | 1 | 16.0448 | 1
| P23 | Azul O. | 20.467 | 20 | 21 | 2.2817 | 0 | 2.6042 | 0
| P23A |  | 20.367 | 20 | 21 | 1.8019 | 0 | 3.108 | 0
#DIV/0!
| P10 | Verde I. | 5.15 | 5 | 14 | 2.9126 | 0 | 171.8447 | 1
| P11 |  | 16.2 | 16 | 24 | 1.2346 | 0 | 48.1481 | 1
#DIV/0!
| P43 | Verde O. | 50.083 | 60 | 77 | 19.8011 | 1 | 53.7448 | 1
122 | P44 |  | 93.993 | 131 | 137 | 39.3721 | 1 | 45.7555 | 1
130 | P14 |  | 95.517 | 130 | 126 | 36.1014 | 1 | 31.9137 | 1
142 | P13 |  | 100.92 | 138 | 142 | 36.742 | 1 | 40.7055 | 1
146 | P42 |  | 115.37 | 143 | 152 | 23.949 | 1 | 31.75 | 1
[7 empty] | 8 |  | 19
[7 empty] | 19.0476 | malas medidas
SLH-032
Fecha Llegada:
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [7 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco |  | 550 | 560 | 560 |  |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Blanco | 550 | 560 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 417 | 444 | 444 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 153 | 173 | 173
| QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 | 0

## VIA PACIFICO SAS
SLV-026
Fecha Salida:
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 |  | 68 | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 |  | 73 | MÁXIMO |  | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 766.5 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 |  | 71 | MÍNIMO |  | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 693.5 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 |  | 94 | PROMEDIO |  | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 730 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 |  | 126 | MEDIDO |  | Cd/l/m2 | MEDIDO | 731 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 255
| P20 |  | 444.11 |  | 550
| P17 |  | 579.56 |  | 599
| P19 |  | 746.22 |  | 699
| P15 |  | 869.5 |  | 750
| P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 74
| P28 |  | 94.6 |  | 78
| p36 | Blanco O. | 271.444 |  | 292
| P4 |  | 550.222 |  | 556
| p31 |  | 609 |  | 658
| p3 |  | 739.111 |  | 612
| p5 |  | 746.889 |  | 745
| P27 | Naranja I. | 19.36 |  | 26
| P24 |  | 33.31 |  | 38
| P26 |  | 41.74 |  | 38
| P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 208
| P38 |  | 277.7 |  | 281
| P38 | Rojo I. | 10.2833 |  | 14
| P6 |  | 11.8833 |  | 14
| P7 |  | 17.4333 |  | 28
| P8 | Rojo O. | 117.467 |  | 148
| P40 |  | 187.833 |  | 198
| P41 |  | 218.333 |  | 217
| P9 |  | 238.5 |  | 256
| P48a | Azul I. | 2 |  | 1
| P45 |  | 7.133 |  | 5
| P47 |  | 10.72 |  | 8
| P23 | Azul O. | 20.467 |  | 19
| P23A |  | 20.367 |  | 20
| P10 | Verde I. | 5.15 |  | 5
| P11 |  | 16.2 |  | 11
| P43 | Verde O. | 50.083 |  | 65
| P44 |  | 93.993 |  | 97
| P14 |  | 95.517 |  | 79
| P13 |  | 100.92 |  | 99
| P42 |  | 115.37 |  | 115
SLV-026
Fecha Salida: 13-12-2017
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 68 | 69 | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 73 | 71 | MÁXIMO | 766.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 766.5 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 71 | 69 | MÍNIMO | 693.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 693.5 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 94 | 94 | PROMEDIO | 730 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 730 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 126 | 133 | MEDIDO | 731 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 731 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 255 | 255
| P20 |  | 444.11 | 550 | 557
| P17 |  | 579.56 | 599 | 600 | El equipo ingresa por garantía puesto que se reinicia, adicional a ello se encontró un desajuste en la pantalla, esto se corrige destapando el equipo y colocando la PCB en su lugar, y ajustando la tornillería de la tarjeta electronica, se verificaron las medidas, y se encuentran adecuadas.
| P19 |  | 746.22 | 699 | 717
| P15 |  | 869.5 | 750 | 770
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 74 | 72
| P28 |  | 94.6 | 78 | 80
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 292 | 299
| P4 |  | 550.222 | 556 | 580
| p31 |  | 609 | 658 | 673
| p3 |  | 739.111 | 612 | 740
| p5 |  | 746.889 | 745 | 763
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 26 | 27
| P24 |  | 33.31 | 38 | 37
| P26 |  | 41.74 | 38 | 40 | TAREA |  |  | ESTADO INCIAL |  |  | ESTADO FINAL |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | BUENO | REGULAR | MALO | BUENO | REGULAR | MALO
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 208 | 200 | MEDIDA INICAL |  |  |  |  | X |  |  |  | Medidas iniciales bajas, se procedió a la calibración.
| P38 |  | 277.7 | 281 | 275 | REVISION BOTONES |  |  | X |  |  | X |  |  | OPERAN CORRECTAMENTE.
[6 empty] | ESTADO CAJA |  |  | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO.
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 14 | 11 | ESTADO CARGADOR |  |  | X |  |  | X |  |  | PRUEBA MUESTRA QUE EL CARGADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE.
| P6 |  | 11.8833 | 14 | 11 | ESTADO BATERIA |  |  | X |  |  | X |  |  | PRUEBA MUESTRA QUE LA BATERIA FUNCIONA CORRECTAMENTE.
| P7 |  | 17.4333 | 28 | 22 | ESTADO CONECTOR USB |  |  | X |  |  | X |  |  | SE LE AGREGA SILICONA PARA EVITAR ENTRADA DE LUZ AL EQUIPO.
[6 empty] | ESTADO LCD |  |  | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO.
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 148 | 201 | LIMPIEZA PATRON |  |  | X |  |  | X |  |  | EN BUEN ESTADO, NO ES NECESARIA LIMPIEZA.
| P40 |  | 187.833 | 198 | 166 | MEDIDA FINAL | [5 empty] | X |  |  | ES REPETIBLE, CAMBIA MEDIDA DE PATRON
| P41 |  | 218.333 | 217 | 268
| P9 |  | 238.5 | 256 | 250
| P48a | Azul I. | 2 | 1 | 2
| P45 |  | 7.133 | 5 | 5
| P47 |  | 10.72 | 8 | 12
| P23 | Azul O. | 20.467 | 19 | 20
| P23A |  | 20.367 | 20 | 20
| P10 | Verde I. | 5.15 | 5 | 5
| P11 |  | 16.2 | 11 | 11
| P43 | Verde O. | 50.083 | 65 | 61
| P44 |  | 93.993 | 97 | 97
| P14 |  | 95.517 | 79 | 73
| P13 |  | 100.92 | 99 | 103
| P42 |  | 115.37 | 115 | 120
SLV-026
| Fecha Salida: |  | 2018-09-24
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 69 | 79 | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 71 | 87 | MÁXIMO | 766.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 777 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 69 | 87 | MÍNIMO | 693.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 703 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 94 | 108 | PROMEDIO | 730 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 740 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 133 | 145 | MEDIDO | 731 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 732 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 255 | 535
| P20 |  | 444.11 | 557 | 571
| P17 |  | 579.56 | 600 | 611 | El equipo ingresa por garantía puesto que se reinicia, adicional a ello se encontró un desajuste en la pantalla, esto se corrige destapando el equipo y colocando la PCB en su lugar, y ajustando la tornillería de la tarjeta electronica, se verificaron las medidas, y se encuentran adecuadas.
| P19 |  | 746.22 | 717 | 725
| P15 |  | 869.5 | 770 | 775
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 72 | 116
| P28 |  | 94.6 | 80 | 136
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 299 | 300
| P4 |  | 550.222 | 580 | 572
| p31 |  | 609 | 673 | 618
| p3 |  | 739.111 | 740 | 782
| p5 |  | 746.889 | 763 | 632
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 27 | 34
| P24 |  | 33.31 | 37 | 49
| P26 |  | 41.74 | 40 | 36
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 200 | 241
| P38 |  | 277.7 | 275 | 321
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 11 | 22
| P6 |  | 11.8833 | 11 | 32
| P7 |  | 17.4333 | 22 | 42
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 201 | 163
| P40 |  | 187.833 | 166 | 189
| P41 |  | 218.333 | 268 | 286
| P9 |  | 238.5 | 250 | 231
| P48a | Azul I. | 2 | 2 | 2
| P45 |  | 7.133 | 5 | 9
| P47 |  | 10.72 | 12 | 8
| P23 | Azul O. | 20.467 | 20 | 22
| P23A |  | 20.367 | 20 | 22
| P10 | Verde I. | 5.15 | 5 | 14
| P11 |  | 16.2 | 11 | 20
| P43 | Verde O. | 50.083 | 61 | 75
| P44 |  | 93.993 | 97 | 92
| P14 |  | 95.517 | 73 | 104
| P13 |  | 100.92 | 103 | 97
| P42 |  | 115.37 | 120 | 134

## El Condor SAS
SLH-030
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
| Patron | Blanco | 800 | 800 | 860 | -0.075 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 800 | 860 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 532 | 439 | 0.17481 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 204 | 155 | 0.2402 |  | Geometria de 30°
| Geometria de 30º | [6 empty] | Blanco | 780 | 810 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 800 | 780 | 810 | -0.038462 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 405 | 499 | 406 | 0.18637
| QSQ | Blanco QSQ | 120 | 197 | 126 | 0.36041
SLV-017
Fecha Salida:
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 38 | 41 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 32 | 60 |  | MÁXIMO | 687.75 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 693 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 23 | 50 |  | MÍNIMO | 622.25 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 627 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 83 | 92 |  | PROMEDIO | 655 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 660 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 124 | 124 |  | MEDIDO | 630 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 660 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 207 | 192
| P20 |  | 444.11 | 203 | 417
| P17 |  | 579.56 | 475 | 550
| P19 |  | 746.22 | 682 | 700
| P15 |  | 869.5 | 694 | 790
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 110 | 98
| P28 |  | 94.6 | 108 | 112
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 302 | 309
| P4 |  | 550.222 | 264 | 247
| p31 |  | 609 | 621 | 652
| p3 |  | 739.111 | 728 | 731
| p5 |  | 746.889 | 337 | 614
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 17 | 19
| P24 |  | 33.31 | 21 | 29
| P26 |  | 41.74 | 13 | 38
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 217 | 230
| P38 |  | 277.7 | 274 | 295
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 16 | 16
| P6 |  | 11.8833 | 17 | 19
| P7 |  | 17.4333 | 20 | 23
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 137 | 205
| P40 |  | 187.833 | 140 | 126
| P41 |  | 218.333 | 179 | 252
| P9 |  | 238.5 | 118 | 100
| P48a | Azul I. | 2 | 7 | 7
| P45 |  | 7.133 | 11 | 15
| P47 |  | 10.72 | 6 | 7
| P23 | Azul O. | 20.467 | 23 | 24
| P23A |  | 20.367 | 22 | 23
| P10 | Verde I. | 5.15 | 17 | 18
| P11 |  | 16.2 | 16 | 17
| P43 | Verde O. | 50.083 | 54 | 55
| P44 |  | 93.993 | 55 | 49
| P14 |  | 95.517 | 48 | 51
| P13 |  | 100.92 | 55 | 117
| P42 |  | 115.37 | 114 | 116
SLH-030
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | El equipo entra a garantia debido a que el patron vence el dia 24 de junio de 2018. Llega con el boton de enter sin funcionamiento. El error es debido a que se solto un cable. Se inspecciona el equipo y no se encuentran anomalias. El boton enter del equipo presenta desgaste severo, funciona pero al presionarlo duro.
| Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
| Patron | Blanco | 860 | 850 | 911 | -0.071765 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 800 | 910 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 533 | 435 | 0.18386 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 186 | 163 | 0.12366 |  | Geometria de 30°
| Geometria de 30º | [6 empty] | Blanco | 780 | 880 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 810 | 800 | 878 | -0.0975 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 491 | 416 | 0.15275
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 156 | 151 | 0.032051
SLH-030a
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Se cambia boton que estaba fallando
| Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
| Patron | Blanco |  | 910 | 600 |  |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  | Blanco | 800 | 600 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 568 | 467 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 222 | 161 |  |  | Geometria de 30°
| Geometria de 30º | [6 empty] | Blanco | 780 | 570 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 810 | 878 | 570 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 538 | 413
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 200 | 143
EQUIPO: | SLV-017
Fecha Llegada: 13 - Julio - 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 27 | 70 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 63 | 77 |  | MÁXIMO | 813.75 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 780.15 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 68 | 79 |  | MÍNIMO | 736.25 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 705.85 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 93 | 108 |  | PROMEDIO | 775 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 743 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 120 | 124 |  | MEDIDO | 774 | Cd/l/m2 | MEDIDO |  | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 223 | 285 |  |  |  | Fecha Salida | 2018-07-23
P20 |  | 444.11 | 415 | 433
P17 |  | 579.56 | 505 | 511
P19 |  | 746.22 | 644 | 783
P15 |  | 869.5 | 1039 | 820
P29 | Blanco I. | 88.4 | 76 | 100
P28 |  | 94.6 | 90 | 115
p36 | Blanco O. | 271.44 | 275 | 247
P4 |  | 550.222 | 624 | 330
p31 |  | 746.8 | 776 | 729
p3 |  | 768.3333 | 734 | 750
p5 |  | 609 | 613 | 600
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 23 | 28
P26 |  | 42 | 43 | 30
P24 |  | 42 | 50 | 54
P39 | Naranja O. | 204.5 | 186 | 219
P38 |  | 277.7 | 236 | 293
P38 | Rojo I. | 12 | 13 | 17
P6 |  | 14 | 13 | 22
P7 |  | 17.4333 | 16 | 26
P9 | Rojo O. | 117 | 136 | 111
P40 |  | 188 | 211 | 194
P8 |  | 218 | 189 | 224
P41 |  | 239 | 274 | 251
P48a | Azul I. | 2 | 2 | 6
P45 |  | 7.133 | 7 | 10
P21 |  | 10.72 | 10 | 16
0
P23 | Azul O. | 19 | 19 | 22
P23A |  | 20 | 23 | 35
P10 | Verde I. | 6 | 5 | 19
P11 |  | 16 | 13 | 27
P43 | Verde O. | 49.6667 | 47 | 60
P44 |  | 122 | 125 | 104
P14 |  | 130 | 150 | 110
P13 |  | 142 | 122 | 120
P42 |  | 146 | 166 | 130
EQUIPO: | SLV-017
Fecha de llegada :
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 70 | 71 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 77 | 68 |  | MÁXIMO | 780.15 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 745.5 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 79 | 71 |  | MÍNIMO | 705.85 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 674.5 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 108 | 104 |  | PROMEDIO | 743 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 710 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 124 | 126 |  | MEDIDO | 774 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 711 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 285 | 347 |  |  |  | Fecha Salida | 2019-05-05
P20 |  | 444.11 | 433 | 396
P17 |  | 579.56 | 511 | 510
P19 |  | 746.22 | 783 | 715
P15 |  | 869.5 | 820 | 778
P29 | Blanco I. | 88.4 | 100 | 99
P28 |  | 94.6 | 115 | 125
p36 | Blanco O. | 271.44 | 247 | 275
P4 |  | 550.222 | 330 | 257
p31 |  | 746.8 | 729 | 413
p3 |  | 768.3333 | 750 | 665
p5 |  | 609 | 600 | 323
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 28
P26 |  | 42 | 30
P24 |  | 42 | 54
P39 | Naranja O. | 204.5 | 219
P38 |  | 277.7 | 293
P38 | Rojo I. | 12 | 17
P6 |  | 14 | 22
P7 |  | 17.4333 | 26
P9 | Rojo O. | 117 | 111
P40 |  | 188 | 194
P8 |  | 218 | 224
P41 |  | 239 | 251
P48a | Azul I. | 2 | 6
P45 |  | 7.133 | 10
P21 |  | 10.72 | 16
P23 | Azul O. | 19 | 22
P23A |  | 20 | 35
P10 | Verde I. | 6 | 19
P11 |  | 16 | 27
P43 | Verde O. | 49.6667 | 60
P44 |  | 122 | 104
P14 |  | 130 | 110
P13 |  | 142 | 120
P42 |  | 146 | 130
SLH-030a
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Se cambia boton que estaba fallando
| Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
| Patron | Blanco |  | 600 | 800 |  |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  | Blanco | 600 | 800 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 374 | 437 |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 120 | 167 |  |  | Geometria de 30°
| QSQ | Piso | 0 | 0 | 67 |  |  | Blanco | 570 | 780 | mCd/l/m2
| Geometria de 30º | [6 empty] | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco |  | 570 | 780
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 318 | 420
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 120 | 153
| QSQ | Piso | 0 | 67 | 0
EQUIPO: | SLV-017
Fecha de llegada :
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 70 | 71 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 77 | 68 |  | MÁXIMO | 780.15 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 756 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 79 | 71 |  | MÍNIMO | 705.85 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 684 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 108 | 104 |  | PROMEDIO | 743 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 720 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 124 | 126 |  | MEDIDO | 774 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 721 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 285 | 322 |  |  |  | Fecha Salida | 2019-07-14
P20 |  | 444.11 | 433 | 396
P17 |  | 579.56 | 511 | 500
P19 |  | 746.22 | 783 | 737
P15 |  | 869.5 | 820 | 756
P29 | Blanco I. | 88.4 | 100 | 100
P28 |  | 94.6 | 115 | 123
p36 | Blanco O. | 271.44 | 247 | 286
P4 |  | 550.222 | 330 | 238
p31 |  | 746.8 | 729 | 436
p3 |  | 768.3333 | 750 | 714
p5 |  | 609 | 600 | 323
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 28 | 20
P26 |  | 42 | 30 | 20
P24 |  | 42 | 54 | 38
P39 | Naranja O. | 204.5 | 219 | 204
P38 |  | 277.7 | 293 | 271
P38 | Rojo I. | 12 | 17 | 15
P6 |  | 14 | 22 | 11
P7 |  | 17.4333 | 26 | 17
P9 | Rojo O. | 117 | 111 | 111
P40 |  | 188 | 194 | 182
P8 |  | 218 | 224 | 215
P41 |  | 239 | 251 | 245
P48a | Azul I. | 2 | 6 | 3
P45 |  | 7.133 | 10 | 3
P21 |  | 10.72 | 16 | 9
P23 | Azul O. | 19 | 22 | 23
P23A |  | 20 | 35 | 23
P10 | Verde I. | 6 | 19 | 10
P11 |  | 16 | 27 | 28
P43 | Verde O. | 49.6667 | 60 | 42
P44 |  | 122 | 104 | 122
P14 |  | 130 | 110 | 108
P13 |  | 142 | 120 | 104
P42 |  | 146 | 130 | 108

## AUTO VIA BUCARAMANGA PAMPLONA
SLH-052
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15m | [5 empty] | Geometria de 15m
| Patron | Blanco | 405 | 0 | 405 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 0 | 405 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 0 | 438 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 0 | 157
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 30m | [5 empty] | Geometria de 30m
| Patron | Blanco | 385 | 0 | 385 |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 0 | 385 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 0 | 411 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 140 | 0 | 144
SLV-027
Fecha Salida:
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 |  | 32 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 |  | 55 |  | MÁXIMO |  | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 866.25 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 |  | 67 |  | MÍNIMO |  | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 783.75 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 |  | 90 |  | PROMEDIO |  | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 825 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 |  | 128 |  | MEDIDO |  | Cd/l/m2 | MEDIDO | 824 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 234
P20 |  | 444.11 |  | 487
P17 |  | 579.56 |  | 555
P19 |  | 746.22 |  | 758
P15 |  | 869.5 |  | 781
P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 89
P28 |  | 94.6 |  | 89
p36 | Blanco O. | 271.444 |  | 287
P4 |  | 550.222 |  | 497
p31 |  | 609 |  | 592
p3 |  | 739.111 |  | 742
p5 |  | 746.889 |  | 785
P27 | Naranja I. | 19.36 |  | 25
P24 |  | 33.31 |  | 36
P26 |  | 41.74 |  | 28
P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 205
P38 |  | 277.7 |  | 282
P38 | Rojo I. | 10.2833 |  | 11
P6 |  | 11.8833 |  | 12
P7 |  | 17.4333 |  | 16
P8 | Rojo O. | 117.467 |  | 112
P40 |  | 187.833 |  | 178
P41 |  | 218.333 |  | 216
P9 |  | 238.5 |  | 247
P48a | Azul I. | 2 |  | 1
P45 |  | 7.133 |  | 3
P47 |  | 10.72 |  | 2
P23 | Azul O. | 20.467 |  | 19
P23A |  | 20.367 |  | 19
P10 | Verde I. | 5.15 |  | 7
P11 |  | 16.2 |  | 16
P43 | Verde O. | 50.083 |  | 55
P44 |  | 93.993 |  | 88
P14 |  | 95.517 |  | 66
P13 |  | 100.92 |  | 94
P42 |  | 115.37 |  | 97
SLH-052
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 405 | 405 | 470 | -0.16049 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 405 | 470 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 405 | 435 | -0.074074 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 405 | 156 | 0.61481 |  | Geometria de 30°
Geometria de 30º | [6 empty] | Blanco | 385 | 450 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 385 | 385 | 452 | -0.17403 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 385 | 422 | -0.096104
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 385 | 147 | 0.61818
2017-11-23
SLH-052
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 405 | 470 | 470 | 0 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 470 | 470 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 470 | 435 | 0.074468 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 257 | 156 | 0.393 |  | Geometria de 30°
Geometria de 30º | [6 empty] | Blanco | 450 | 450 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 385 | 470 | 452 | 0.038298 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 470 | 422 | 0.10213
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 470 | 147 | 0.68723
2017-12-14
SLH-052
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco | 470 | 473 | 512 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 470 | 515 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 402 | 436 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 138 | 168 |  | Geometria de 30°
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 450 | 490 | mCd/l/m2
Geometria de 30º | [5 empty] | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 450 | 450 | 491
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 75 | 85 | 30-80 | 40-80 | 50-80
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 393 | 416 | 394 | 420 | 413 | 400 | 400 | 410 | 416
QSQ | Blanco QSQ | 140 | 135 | 154 | 124 | 131 | 130 | 123 | 133 | 143 | 154
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0
[25 empty] | TAREA | ESTADO INCIAL |  |  | ESTADO FINAL |  |  | OBSERVACIONES
[26 empty] | BUENO | REGULAR | MALO | BUENO | REGULAR | MALO
[25 empty] | MEDIDA INICAL |  |  | X |  |  |  | MEDIDAS INICALES ALTAS E INCREMENTALES.
2017-12-20 | [24 empty] | ESTADO TARJETA ELECTRONICA |  | X |  | X |  |  | TARJETA ELECTRONICA FUNCIONANDO INCORRECTAMENTE, SE PROCEDE A SU CAMBIO.
SLH-052 | [14 empty] | Temperatura= 23,7°C |  |  |  |  | Temperatura= 25,7°C |  |  |  |  | ESTADO CAJA NEGRA |  |  | X | X |  |  | POSEE ENTRADA DE LUZ EN LA PARTE DELANTERA, SE APLICA SILICONA NEGRA PARA SELLARLA.
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL | [8 empty] | Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15º |  |  |  |  | REVISION BOTONES | X |  |  | X |  |  | OPERAN CORRECTAMENTE.
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [8 empty] | Patron | Blanco | 470 | 473 | 524 | Patron | Blanco | 470 | 473 | 529 | REVISION LEDS OPTICA | X |  |  | X |  |  | TODOS ENCIENDEN
Patron | Blanco | 470 | 473 | 512 |  |  | Anterior | Nuevo | [6 empty] | Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA PLANO INCLINADO | X |  |  | X |  |  | LIMPIEZA.
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 470 | 515 | mCd/l/m2 | [5 empty] | QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 402 | 457 | QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 402 | 471 | LIMPIAR CAUCHO TIPO PISO | X |  |  | X |  |  | LIMPIEZA.
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 402 | 436 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 | [5 empty] | QSQ | Blanco QSQ | 160 | 138 | 152 | QSQ | Blanco QSQ | 160 | 138 | 154 | CAUCHO TIPO PISO PEGADO A EQUIPO | X |  |  | X |  |  | LIMPIEZA.
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 138 | 168 |  | Geometria de 30° | [8 empty] | QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 | QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 | VENTILADOR FUNCIONA | x |  |  | X |  |  | OPERA CORRECTAMENTE.
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 450 | 490 | mCd/l/m2 | [5 empty] | Geometria de 30º |  |  |  |  | Geometria de 30º |  |  |  |  | ESTADO MANIJA | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO.
Geometria de 30º | [5 empty] | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 | [5 empty] | Patron | Blanco | 450 | 450 | 484 | Patron | Blanco | 450 | 450 | 492 | ESTADO CAJA | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO.
Patron | Blanco | 450 | 450 | 491 | [10 empty] | Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | ESTADO CIRCUITO CARGA | X |  |  | X |  |  | PRUEBA MUESTRA QUE EL EQUIPO CARGA
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 75 | 85 | 30-80 | 40-80 | 50-80 |  |  |  | QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 393 | 427 | QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 393 | 436 | ESTADO CABLE CARGA | X |  |  | X |  |  | SE PROBO AL CARGAR EL EQUIPO
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 393 | 416 | 394 | 420 | 413 | 400 | 400 | 410 | 416 |  |  |  | QSQ | Blanco QSQ | 140 | 135 | 139 | QSQ | Blanco QSQ | 140 | 135 | 142 | LIMPIEZA PATRON | X |  |  | X |  |  | SE LIMPIA CON VARSOL.
QSQ | Blanco QSQ | 140 | 135 | 154 | 124 | 131 | 130 | 123 | 133 | 143 | 154 |  |  |  | QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 | QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 | MEDIDA FINAL |  |  |  | X |  |  | ES REPETIBLE, CAMBIA MEDIDA DE PATRON
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0
SLV-027
Fecha : 22-12-2017
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 32 | 29 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 55 | 61 |  | MÁXIMO | 866.25 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 834.75 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 67 | 64 |  | MÍNIMO | 783.75 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 755.25 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 90 | 97 |  | PROMEDIO | 825 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 795 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 128 | 127 |  | MEDIDO | 824 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 790 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 234 | 206
P20 |  | 444.11 | 487 | 407
P17 |  | 579.56 | 555 | 587
P19 |  | 746.22 | 758 | 737
P15 |  | 869.5 | 781 | 862
P29 | Blanco I. | 88.4 | 84 | 91 |  | TAREA |  |  | ESTADO INCIAL |  |  | ESTADO FINAL |  |  | OBSERVACIONES
P28 |  | 94.6 | 88 | 89 |  |  |  |  | BUENO | REGULAR | MALO | BUENO | REGULAR | MALO
[6 empty] | MEDIDA INICAL |  |  |  | X |  |  |  |  | MEDIDAS INICIALES BAJAS, SE PROCEDE A SU CALIBRACION.
p36 | Blanco O. | 271.444 | 255 | 265 |  | REVISION BOTONES |  |  | X |  |  | X |  |  | OPERAN CORRECTAMENTE.
P4 |  | 550.222 | 574 | 559 |  | ESTADO CAJA |  |  | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO.
p31 |  | 609 | 558 | 608 |  | ESTADO CARGADOR |  |  | X |  |  | X |  |  | PRUEBA MUESTRA QUE EL CARGADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE.
p3 |  | 739.111 | 706 | 777 |  | SENSOR DE LUZ |  |  | X |  |  | X |  |  | EN BUEN ESTADO, FUNCIONA CORECTAMENTE.
p5 |  | 746.889 | 773 | 749 |  | SENSOR DE HUMEDAD |  |  |  |  | X | X |  |  | PRUEBA MUESTRA QUE NO FUNCIONA, SE REALIZA SU CAMBIO.
[6 empty] | ESTADO BATERIA |  |  | X |  |  | X |  |  | PRUEBA MUESTRA QUE LA BATERIA FUNCIONA CORRECTAMENTE.
P27 | Naranja I. | 19.36 | 25 | 21 |  | ESTADO CONECTOR USB |  |  | X |  |  | X |  |  | SE LE AGREGA SILICONA PARA EVITAR ENTRADA DE LUZ AL EQUIPO.
P24 |  | 33.31 | 36 | 35 |  | ESTADO LCD |  |  | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO.
P26 |  | 41.74 | 28 | 43 |  | LIMPIEZA PATRON |  |  | X |  |  | X |  |  | EN BUEN ESTADO, NO ES NECESARIA LIMPIEZA.
[6 empty] | MEDIDA FINAL | [5 empty] | X |  |  | ES REPETIBLE, CAMBIA MEDIDA DE PATRON
P39 | Naranja O. | 204.5 | 205 | 203
P38 |  | 277.7 | 282 | 282
P38 | Rojo I. | 10.2833 | 11 | 11
P6 |  | 11.8833 | 12 | 10
P7 |  | 17.4333 | 18 | 16
P8 | Rojo O. | 117.467 | 120 | 113
P40 |  | 187.833 | 184 | 187
P41 |  | 218.333 | 216 | 217
P9 |  | 238.5 | 240 | 239
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 1
P45 |  | 7.133 | 3 | 2
P47 |  | 10.72 | 2 | 2
P23 | Azul O. | 20.467 | 19 | 20
P23A |  | 20.367 | 19 | 20
P10 | Verde I. | 5.15 | 7 | 6
P11 |  | 16.2 | 16 | 17
P43 | Verde O. | 50.083 | 55 | 50
P44 |  | 93.993 | 88 | 93
P14 |  | 95.517 | 66 | 96
P13 |  | 100.92 | 94 | 98
P42 |  | 115.37 | 97 | 114
SLV-027
Fecha de llegada: |  | 2018-09-21
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 29 | 25 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 61 | 55 |  | MÁXIMO | 882 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 913.5 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 64 | 75 |  | MÍNIMO | 798 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 826.5 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 97 | 97 |  | PROMEDIO | 840 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 870 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 127 | 125 |  | MEDIDO | 824 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 868 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 206 | 212
P20 |  | 444.11 | 407 | 381
P17 |  | 579.56 | 587 | 571
P19 |  | 746.22 | 737 | 633
P15 |  | 869.5 | 862 | 865
P29 | Blanco I. | 88.4 | 91 | 89
P28 |  | 94.6 | 89 | 92
p36 | Blanco O. | 271.444 | 265 | 279
P4 |  | 550.222 | 559 | 488
p31 |  | 609 | 608 | 602
p3 |  | 739.111 | 777 | 764
p5 |  | 746.889 | 749 | 787
P27 | Naranja I. | 19.36 | 21 | 30
P24 |  | 33.31 | 35 | 34
P26 |  | 41.74 | 43 | 71
P39 | Naranja O. | 204.5 | 203 | 202
P38 |  | 277.7 | 282 | 274
P38 | Rojo I. | 10.2833 | 11 | 7
P6 |  | 11.8833 | 10 | 12
P7 |  | 17.4333 | 16 | 19
P8 | Rojo O. | 117.467 | 113 | 109
P40 |  | 187.833 | 187 | 180
P41 |  | 218.333 | 217 | 238
P9 |  | 238.5 | 239 | 217
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 1
P45 |  | 7.133 | 2 | 1
P47 |  | 10.72 | 2 | 1
P23 | Azul O. | 20.467 | 20 | 11
P23A |  | 20.367 | 20 | 19
P10 | Verde I. | 5.15 | 6 | 5
P11 |  | 16.2 | 17 | 24
P43 | Verde O. | 50.083 | 50 | 35
P44 |  | 93.993 | 93 | 116
P14 |  | 95.517 | 96 | 112
P13 |  | 100.92 | 98 | 139
P42 |  | 115.37 | 114 | 131
SLV-027
Fecha de llegada: |  | 2018-12-20
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 25 | 23 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 55 | 46 |  | MÁXIMO | 911.4 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 787.5 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 75 | 68 |  | MÍNIMO | 824.6 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 712.5 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 97 | 95 |  | PROMEDIO | 868 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 750 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 125 | 123 |  | MEDIDO | 372 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 744 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 212 | 223
P20 |  | 444.11 | 381 | 354
P17 |  | 579.56 | 571 | 557
P19 |  | 746.22 | 633 | 580
P15 |  | 869.5 | 865 | 759
P29 | Blanco I. | 88.4 | 89 | 87
P28 |  | 94.6 | 92 | 88
p36 | Blanco O. | 271.444 | 279 | 281
P4 |  | 550.222 | 488 | 486
p31 |  | 609 | 602 | 592
p3 |  | 739.111 | 764 | 754
p5 |  | 746.889 | 787 | 754
P27 | Naranja I. | 19.36 | 30 | 10
P24 |  | 33.31 | 34 | 37
P26 |  | 41.74 | 71 | 60
P39 | Naranja O. | 204.5 | 202 | 200
P38 |  | 277.7 | 274 | 265
P38 | Rojo I. | 10.2833 | 7 | 5
P6 |  | 11.8833 | 12 | 8
P7 |  | 17.4333 | 19 | 16
P8 | Rojo O. | 117.467 | 109 | 216
P40 |  | 187.833 | 180 | 175
P41 |  | 218.333 | 238 | 238
P9 |  | 238.5 | 217 | 108
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 1
P45 |  | 7.133 | 1 | 1
P47 |  | 10.72 | 1 | 1
P23 | Azul O. | 20.467 | 11 | 19
P23A |  | 20.367 | 19 | 19
P10 | Verde I. | 5.15 | 5 | 2
P11 |  | 16.2 | 24 | 10
P43 | Verde O. | 50.083 | 35 | 22
P44 |  | 93.993 | 116 | 116
P14 |  | 95.517 | 112 | 107
P13 |  | 100.92 | 139 | 123
P42 |  | 115.37 | 131 | 136
2019-05-28
SLH-060
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15°
Patron | Blanco |  | 525 | 530 |  |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 470 | 515 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 402 | 441 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 138 | 165 |  | Geometria de 30°
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 450 | 490 | mCd/l/m2
Geometria de 30º | [5 empty] | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Blanco |  | 498 | 500
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 75 | 85 | 30-80 | 40-80 | 50-80
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 393 | 415 | 394 | 420 | 413 | 400 | 400 | 410 | 416
QSQ | Blanco QSQ | 140 | 135 | 152 | 124 | 131 | 130 | 123 | 133 | 143 | 154
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0
SLV-027
Fecha de llegada: |  | 2018-12-20
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 23 | 26 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 46 | 53 |  | MÁXIMO | 781.2 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 798 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 68 | 78 |  | MÍNIMO | 706.8 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 722 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 95 | 96 |  | PROMEDIO | 744 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 760 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 123 | 124 |  | MEDIDO | 725 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 757 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 223 | 211
P20 |  | 444.11 | 354 | 341
P17 |  | 579.56 | 557 | 553
P19 |  | 746.22 | 580 | 528
P15 |  | 869.5 | 759 | 812
P29 | Blanco I. | 88.4 | 87 | 86
P28 |  | 94.6 | 88 | 90
p36 | Blanco O. | 271.444 | 281 | 239
P4 |  | 550.222 | 486 | 462
p31 |  | 609 | 592 | 672
p3 |  | 739.111 | 754 | 750
p5 |  | 746.889 | 754 | 723
P27 | Naranja I. | 19.36 | 10 | 10
P24 |  | 33.31 | 37 | 37
P26 |  | 41.74 | 60 | 60
P39 | Naranja O. | 204.5 | 200 | 200
P38 |  | 277.7 | 265 | 265
P38 | Rojo I. | 10.2833 | 5 | 5
P6 |  | 11.8833 | 8 | 8
P7 |  | 17.4333 | 16 | 16
P8 | Rojo O. | 117.467 | 216 | 216
P40 |  | 187.833 | 175 | 175
P41 |  | 218.333 | 238 | 238
P9 |  | 238.5 | 108 | 108
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 1
P45 |  | 7.133 | 1 | 1
P47 |  | 10.72 | 1 | 1
P23 | Azul O. | 20.467 | 19 | 19
P23A |  | 20.367 | 19 | 19
P10 | Verde I. | 5.15 | 2 | 2
P11 |  | 16.2 | 10 | 10
P43 | Verde O. | 50.083 | 22 | 22
P44 |  | 93.993 | 116 | 116
P14 |  | 95.517 | 107 | 107
P13 |  | 100.92 | 123 | 123
P42 |  | 115.37 | 136 | 136

## Consorcio Intervias 4G
SLV-014
Fecha Salida:
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 38 | 47 |  | Llegada |  |  | Salida
| P33 |  | 63.911 | 32 | 63 |  | MÁXIMO | 666.75 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 724.5 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 23 | 65 |  | MÍNIMO | 603.25 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 655.5 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 83 | 108 |  | PROMEDIO | 635 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 690 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 124 | 140 |  | MEDIDO | 603 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 691 | Cd/l/m2
| P18 | Amarillo O. | 207.78 | 207 | 415
| P20 |  | 444.11 | 203 | 433
| P17 |  | 579.56 | 475 | 503
| P19 |  | 746.22 | 682 | 641
| P15 |  | 869.5 | 694 | 691
| P29 | Blanco I. | 88.4 | 110 | 97
| P28 |  | 94.6 | 108 | 99
| p36 | Blanco O. | 271.444 | 302 | 301
| P4 |  | 550.222 | 264 | 308
| p31 |  | 609 | 621 | 667
| p3 |  | 739.111 | 728 | 713
| p5 |  | 746.889 | 337 | 620
| P27 | Naranja I. | 19.36 | 17 | 22
| P24 |  | 33.31 | 21 | 41
| P26 |  | 41.74 | 13 | 37
| P39 | Naranja O. | 204.5 | 217 | 225
| P38 |  | 277.7 | 274 | 279
| P38 | Rojo I. | 10.2833 | 16 | 22
| P6 |  | 11.8833 | 17 | 22
| P7 |  | 17.4333 | 20 | 25
| P8 | Rojo O. | 117.467 | 137 | 197
| P40 |  | 187.833 | 140 | 155
| P41 |  | 218.333 | 179 | 244
| P9 |  | 238.5 | 118 | 119
| P48a | Azul I. | 2 | 7 | 15
| P45 |  | 7.133 | 11 | 15
| P47 |  | 10.72 | 6 | 13
| P23 | Azul O. | 20.467 | 23 | 25
| P23A |  | 20.367 | 22 | 25
| P10 | Verde I. | 5.15 | 17 | 11
| P11 |  | 16.2 | 16 | 11
| P43 | Verde O. | 50.083 | 54 | 117
| P44 |  | 93.993 | 55 | 124
| P14 |  | 95.517 | 48 | 118
| P13 |  | 100.92 | 55 | 125
| P42 |  | 115.37 | 114 | 125
EQUIPO: | SLV-014
Fecha Llegada: 01 - Agosto - 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 47 | 57 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 63 | 99 |  | MÁXIMO | 724.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 693 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 65 | 101 |  | MÍNIMO | 655.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 627 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 108 | 113 |  | PROMEDIO | 690 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 660 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 140 | 146 |  | MEDIDO | 691 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 664 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 415 | 190 |  |  |  | Fecha Salida | 2018-08-08
P20 |  | 444.11 | 433 | 446
P17 |  | 579.56 | 503 | 518
P19 |  | 746.22 | 641 | 671
P15 |  | 869.5 | 691 | 725
P29 | Blanco I. | 88.4 | 97 | 102
P28 |  | 94.6 | 99 | 106
p36 | Blanco O. | 271.44 | 301 | 305
P4 |  | 550.222 | 308 | 340
p31 |  | 746.8 | 667 | 689
p3 |  | 768.3333 | 713 | 740
p5 |  | 609 | 620 | 620
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 22 | 34
P26 |  | 42 | 41 | 38
P24 |  | 42 | 37 | 43
P39 | Naranja O. | 204.5 | 225 | 231
P38 |  | 277.7 | 279 | 291
P38 | Rojo I. | 12 | 22 | 21
P6 |  | 14 | 22 | 23
P7 |  | 17.4333 | 25 | 27
P9 | Rojo O. | 117 | 197 | 122
P40 |  | 188 | 155 | 157
P8 |  | 218 | 244 | 197
P41 |  | 239 | 119 | 255
P48a | Azul I. | 2 | 15 | 9
P45 |  | 7.133 | 15 | 14
P21 |  | 10.72 | 13 | 16
P23 | Azul O. | 19 | 25 | 25
P23A |  | 20 | 25 | 25
P10 | Verde I. | 6 | 11 | 10
P11 |  | 16 | 11 | 11
P43 | Verde O. | 49.6667 | 117 | 118
P44 |  | 122 | 124 | 119
P14 |  | 130 | 118 | 122
P13 |  | 142 | 125 | 124
P42 |  | 146 | 125 | 125

## Cons Pacifico 3
SLV-030
Fecha Salida: 18 de Octubre de 2017
|  | TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
|  | P16 | Amarillo I. | 28.1 |  | 50 | Llegada |  |  | Salida
|  | P33 |  | 63.911 |  | 63 | MÁXIMO |  | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 921.9 | Cd/l/m2
|  | p32 |  | 69.922 |  | 65 | MÍNIMO |  | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 834.1 | Cd/l/m2
|  | p34 |  | 96.744 |  | 82 | PROMEDIO |  | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 878 | Cd/l/m2
|  | P37 |  | 128.11 |  | 130 | MEDIDO |  | Cd/l/m2 | MEDIDO | 880 | Cd/l/m2
|  | P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 286
|  | P20 |  | 444.11 |  | 347
|  | P17 |  | 579.56 |  | 466
|  | P19 |  | 746.22 |  | 782
|  | P15 |  | 869.5 |  | 817
|  | P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 91
|  | P28 |  | 94.6 |  | 95
|  | p36 | Blanco O. | 271.444 |  | 404
|  | P4 |  | 550.222 |  | 448
|  | p31 |  | 609 |  | 645
|  | p3 |  | 739.111 |  | 552
|  | p5 |  | 746.889 |  | 809
|  | P27 | Naranja I. | 19.36 |  | 22
|  | P24 |  | 33.31 |  | 37
|  | P26 |  | 41.74 |  | 40
|  | P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 226
|  | P38 |  | 277.7 |  | 290
|  | P38 | Rojo I. | 10.2833 |  | 9
|  | P6 |  | 11.8833 |  | 12
|  | P7 |  | 17.4333 |  | 16
|  | P8 | Rojo O. | 117.467 |  | 140
|  | P40 |  | 187.833 |  | 162
|  | P41 |  | 218.333 |  | 194
|  | P9 |  | 238.5 |  | 248
|  | P48a | Azul I. | 2 |  | 4
|  | P45 |  | 7.133 |  | 11
|  | P47 |  | 10.72 |  | 10
|  | P23 | Azul O. | 20.467 |  | 21
|  | P23A |  | 20.367 |  | 21
|  | P10 | Verde I. | 5.15 |  | 8
|  | P11 |  | 16.2 |  | 12
|  | P43 | Verde O. | 50.083 |  | 55
|  | P44 |  | 93.993 |  | 91
|  | P14 |  | 95.517 |  | 101
|  | P13 |  | 100.92 |  | 102
|  | P42 |  | 115.37 |  | 106
SLH-053
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Diferencia |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
| Geometria de 15º | [6 empty] | Geometria de 15°
| Patron | Blanco | 490 |  | 487 | #DIV/0! |  |  | Anterior | Nuevo
| Patron | Negro | 0 |  | 0 | 0 |  | Blanco |  | 490 | mCd/l/m2
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 |  | 450 | #DIV/0! |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
| QSQ | Blanco QSQ | 160 |  | 169 | #DIV/0! |  | Geometria de 30°
| Geometria de 30º | [6 empty] | Blanco |  | 470 | mCd/l/m2
| Patron | Blanco | 470 |  | 471 | #DIV/0! |  | Negro |  | 0 | mCd/l/m2
| Patron | Negro | 0 |  | 0 | 0
| QSQ | Amarillo QSQ | 430 |  | 432 | #DIV/0!
| QSQ | Blanco QSQ | 150 |  | 155 | #DIV/0!
SLV-030
|  | Fecha Salida: 18 de Octubre de 2017 | [5 empty] | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
|  | TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | Llegada |  |  | Salida
|  | P16 | Amarillo I. | 28.1 |  | 50 |  | MÁXIMO |  | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 921.9 | Cd/l/m2
|  | P33 |  | 63.911 |  | 63 |  | MÍNIMO |  | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 834.1 | Cd/l/m2
|  | p32 |  | 69.922 |  | 65 |  | PROMEDIO |  | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 878 | Cd/l/m2
|  | p34 |  | 96.744 |  | 82 |  | MEDIDO |  | Cd/l/m2 | MEDIDO | 880 | Cd/l/m2
|  | P37 |  | 128.11 |  | 130
|  | P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 286
|  | P20 |  | 444.11 |  | 347
|  | P17 |  | 579.56 |  | 466
|  | P19 |  | 746.22 |  | 782
|  | P15 |  | 869.5 |  | 817
|  | P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 91
|  | P28 |  | 94.6 |  | 95
|  | p36 | Blanco O. | 271.444 |  | 404
|  | P4 |  | 550.222 |  | 448
|  | p31 |  | 609 |  | 645
|  | p3 |  | 739.111 |  | 552
|  | p5 |  | 746.889 |  | 809
|  | P27 | Naranja I. | 19.36 |  | 22
|  | P24 |  | 33.31 |  | 37
|  | P26 |  | 41.74 |  | 40
|  | P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 226
|  | P38 |  | 277.7 |  | 290
|  | P38 | Rojo I. | 10.2833 |  | 9
|  | P6 |  | 11.8833 |  | 12
|  | P7 |  | 17.4333 |  | 16
|  | P8 | Rojo O. | 117.467 |  | 140
|  | P40 |  | 187.833 |  | 162
|  | P41 |  | 218.333 |  | 194
|  | P9 |  | 238.5 |  | 248
|  | P48a | Azul I. | 2 |  | 4
|  | P45 |  | 7.133 |  | 11
|  | P47 |  | 10.72 |  | 10
|  | P23 | Azul O. | 20.467 |  | 21
|  | P23A |  | 20.367 |  | 21
|  | P10 | Verde I. | 5.15 | 6 | 8
|  | P11 |  | 16.2 | 16 | 12
|  | P43 | Verde O. | 50.083 |  | 55
|  | P44 |  | 93.993 |  | 91
|  | P14 |  | 95.517 |  | 101
|  | P13 |  | 100.92 |  | 102
|  | P42 |  | 115.37 |  | 106
SLV-030
|  | Fecha Salida: 20 de Diciembre de 2018 | [5 empty] | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
|  | TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | Llegada |  |  | Salida
|  | P16 | Amarillo I. | 28.1 | 50 | 88 | 90 | MÁXIMO | 890.4 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 1002.75 | Cd/l/m2
|  | P33 |  | 63.911 | 63 | 92 | 94 | MÍNIMO | 805.6 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 907.25 | Cd/l/m2
|  | p32 |  | 69.922 | 65 | 93 | 95 | PROMEDIO | 848 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 955 | Cd/l/m2
|  | p34 |  | 96.744 | 82 | 105 | 102 | MEDIDO | 946 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 945 | Cd/l/m2
|  | P37 |  | 128.11 | 130 | 134 | 138
|  | P18 | Amarillo O. | 207.78 | 286 | 293
|  | P20 |  | 444.11 | 347 | 465
|  | P17 |  | 579.56 | 466 | 694
|  | P19 |  | 746.22 | 782 | 790
|  | P15 |  | 869.5 | 817 | 856
|  | P29 | Blanco I. | 88.4 | 91 | 110
|  | P28 |  | 94.6 | 95 | 107
|  | p36 | Blanco O. | 271.444 | 404 | 412 | 499
|  | P4 |  | 550.222 | 448 | 573 | 591
|  | p31 |  | 609 | 645 | 634 | 606
|  | p3 |  | 739.111 | 552 | 784 | 793
|  | p5 |  | 746.889 | 809 | 823 | 867
|  | P27 | Naranja I. | 19.36 | 22 | 33
|  | P24 |  | 33.31 | 37 | 40
|  | P26 |  | 41.74 | 40 | 50
|  | P39 | Naranja O. | 204.5 | 226 | 230
|  | P38 |  | 277.7 | 290 | 305
|  | P38 | Rojo I. | 10.2833 | 9 | 15
|  | P6 |  | 11.8833 | 12 | 19
|  | P7 |  | 17.4333 | 16 | 25
|  | P8 | Rojo O. | 117.467 | 140 | 150
|  | P40 |  | 187.833 | 162 | 180
|  | P41 |  | 218.333 | 194 | 189
|  | P9 |  | 238.5 | 248 | 246
|  | P48a | Azul I. | 2 | 4 | 22
|  | P45 |  | 7.133 | 11 | 27
|  | P47 |  | 10.72 | 10 | 21
|  | P23 | Azul O. | 20.467 | 21 | 27
|  | P23A |  | 20.367 | 21 | 27
|  | P10 | Verde I. | 5.15 | 8 | 56
|  | P11 |  | 16.2 | 12 | 62
|  | P43 | Verde O. | 50.083 | 55 | 59
|  | P44 |  | 93.993 | 91 | 163
|  | P14 |  | 95.517 | 101 | 159
|  | P13 |  | 100.92 | 102 | 165
|  | P42 |  | 115.37 | 106 | 173
c
SLV-030
|  | #VALUE! | [5 empty] | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
|  | TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | Llegada |  |  | Salida
|  | P16 | Amarillo I. | 28.1 | 88 |  |  | MÁXIMO | 1039.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 0 | Cd/l/m2
|  | P33 |  | 63.911 | 92 |  |  | MÍNIMO | 940.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 0 | Cd/l/m2
|  | p32 |  | 69.922 | 93 |  |  | PROMEDIO | 990 | Cd/l/m2 | PROMEDIO |  | Cd/l/m2
|  | p34 |  | 96.744 | 105 |  |  | MEDIDO | 1030 | Cd/l/m2 | MEDIDO |  | Cd/l/m2
|  | P37 |  | 128.11 | 134
|  | P18 | Amarillo O. | 207.78 | 293
|  | P20 |  | 444.11 | 465
|  | P17 |  | 579.56 | 694
|  | P19 |  | 746.22 | 790
|  | P15 |  | 869.5 | 856
|  | P29 | Blanco I. | 88.4 | 110
|  | P28 |  | 94.6 | 107
|  | p36 | Blanco O. | 271.444 | 412
|  | P4 |  | 550.222 | 573
|  | p31 |  | 609 | 634
|  | p3 |  | 739.111 | 784
|  | p5 |  | 746.889 | 823
|  | P27 | Naranja I. | 19.36 | 33
|  | P24 |  | 33.31 | 40
|  | P26 |  | 41.74 | 50
|  | P39 | Naranja O. | 204.5 | 230
|  | P38 |  | 277.7 | 305
|  | P38 | Rojo I. | 10.2833 | 15
|  | P6 |  | 11.8833 | 19
|  | P7 |  | 17.4333 | 25
|  | P8 | Rojo O. | 117.467 | 150
|  | P40 |  | 187.833 | 180
|  | P41 |  | 218.333 | 189
|  | P9 |  | 238.5 | 246
|  | P48a | Azul I. | 2 | 22
|  | P45 |  | 7.133 | 27
|  | P47 |  | 10.72 | 21
|  | P23 | Azul O. | 20.467 | 27
|  | P23A |  | 20.367 | 27
|  | P10 | Verde I. | 5.15 | 56
|  | P11 |  | 16.2 | 62
|  | P43 | Verde O. | 50.083 | 59
|  | P44 |  | 93.993 | 163
|  | P14 |  | 95.517 | 159
|  | P13 |  | 100.92 | 165
|  | P42 |  | 115.37 | 173
c
SLV-030
| calibracion:24/02/2020 | [6 empty] | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
| TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  |  | Llegada |  |  | Salida
| P16 | Amarillo I. | 28.1 | 90 | 33 |  |  | MÁXIMO | 1039.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 910 | Cd/l/m2
| P33 |  | 63.911 | 87 | 66 |  |  | MÍNIMO | 940.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 810 | Cd/l/m2
| p32 |  | 69.922 | 105 | 86 |  |  | PROMEDIO | 990 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 859 | Cd/l/m2
| p34 |  | 96.744 | 116 | 93 |  |  | MEDIDO | 1030 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 860 | Cd/l/m2
| P37 |  | 128.11 | 145 | 121
| P18 | Amarillo O. | 207.78 |  | 320
| P20 |  | 444.11 |  | 428
| P17 |  | 579.56 |  | 581
| P19 |  | 746.22 |  | 735
| P15 |  | 869.5 |  | 844
| P29 | Blanco I. | 88.4 |  | 93
| P28 |  | 94.6 |  | 96
| p36 | Blanco O. | 271.444 |  | 315
| P4 |  | 550.222 |  | 560
| p31 |  | 609 |  | 585
| p3 |  | 739.111 |  | 748
| p5 |  | 746.889 |  | 721
| P27 | Naranja I. | 19.36 |  | 16
| P24 |  | 33.31 |  | 24
| P26 |  | 41.74 |  | 48
| P39 | Naranja O. | 204.5 |  | 201
| P38 |  | 277.7 |  | 279
| P38 | Rojo I. | 10.2833 |  | 11
| P6 |  | 11.8833 |  | 18
| P7 |  | 17.4333 |  | 21
| P9 | Rojo O. | 117.467 |  | 130
| P40 |  | 187.833 |  | 220
| P41 |  | 218.333 |  | 239
| P8 |  | 238.5 |  | 219
| P48a | Azul I. | 2 |  | 14
| P45 |  | 7.133 |  | 15
| P47 |  | 10.72 |  | 17
| P23 | Azul O. | 20.467 |  | 22
| P23A |  | 20.367 |  | 21
| P10 | Verde I. | 5.15 |  | 42
| P11 |  | 16.2 |  | 45
| P43 | Verde O. | 50.083 |  | 137
| P44 |  | 130 |  | 143
| P14 |  | 122 |  | 139
| P13 |  | 142 |  | 151
| P42 |  | 146 |  | 154

## GMP SA
EQUIPO: | SLH-054
FECHA: | 2018-03-27
[9 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15° | [9 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco |  |  | 487 |  | Anterior | Nuevo |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.508 | 2.49 | 4.9016 |  | ref
Patron | Negro |  |  | 0 | Blanco |  | 487 | mCd/l/m2 | 440 | 64 | 2.49 | 0 | 2.344 | 463.4198 | amarillo QSQ | 0.494 | 2.344 | 4.7449 | 94.14% | 0.31
QSQ | Amarillo QSQ |  |  | 447 | Negro |  | 0 | mCd/l/m2 | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.303 | 0.597 | 1.9703 | 23.98%
QSQ | Blanco QSQ |  |  | 161 | Geometria de 30° |  |  |  | 160 | 2.49 | 0 | 463.4198 | 0.597 | 64.3098 | negro | 0.228 | 0 | 0
Geometria de 30º |  |  |  |  | Blanco |  |  | mCd/l/m2 | corte | [5 empty] | VPISO | 0.25 | 0.109 | 0.436 | 4.378%
Patron | Blanco |  |  |  | Negro |  |  | mCd/l/m2 | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | [7 empty] | 0.109 | 64.3098 | 2.49 | 0 | 463.4198 | 81.7808
QSQ | Amarillo QSQ | [7 empty] | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | [13 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[9 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.451 | 1.962 | 4.3503
[9 empty] | 420 | 23.8 | 1.962 | 0.677 | 1.901 | 439.7453 | amarillo QSQ | 0.447 | 1.901 | 4.2528 | 95.25%
[9 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.351 | 1.036 | 2.9516 | 27.94%
[9 empty] | 140 | 1.962 | 0.677 | 439.7453 | 1.036 | 23.7921 | negro | 0.302 | 0.677 | 2.2417
[9 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.317 | 0.723 | 2.2808 | 3.58%
[9 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[9 empty] | 0.723 | 23.7921 | 1.962 | 0.677 | 439.7453 | 38.6822
EQUIPO: | SLH-035
FECHA: | 2018-03-27
[9 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15° | [9 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 930 | 927 |  |  | Anterior | Nuevo |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.508 | 2.56 | 5.0394 |  | ref
Patron | Negro | 0 | 0 |  | Blanco | 930 |  | mCd/l/m2 | 440 | 64 | 2.56 | 0 | 1.296 | 806.716 | amarillo QSQ | 0.494 | 1.296 | 2.6235 | 50.62% | 0.31
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 513 |  | Negro | 0 |  | mCd/l/m2 | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.303 | 0.385 | 1.2706 | 15.04%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 207 |  | Geometria de 30° |  |  |  | 160 | 2.56 | 0 | 806.716 | 0.385 | 45.5238 | negro | 0.228 | 0 | 0
Geometria de 30º |  |  |  |  | Blanco | 890 |  | mCd/l/m2 | corte | [5 empty] | VPISO | 0.25 | 0.109 | 0.436 | 4.258%
Patron | Blanco | 900 | 894 |  | Negro | 0 |  | mCd/l/m2 | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | 0 | 0 | [5 empty] | 0.109 | 45.5238 | 2.56 | 0 | 806.716 | 77.934
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 463 | [5 empty] | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | 140 | 163 | [11 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[9 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.451 | 1.962 | 4.3503
[9 empty] | 420 | 23.8 | 1.962 | 0.677 | 1.901 | 439.7453 | amarillo QSQ | 0.447 | 1.901 | 4.2528 | 95.25%
[9 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.351 | 1.036 | 2.9516 | 27.94%
[9 empty] | 140 | 1.962 | 0.677 | 439.7453 | 1.036 | 23.7921 | negro | 0.302 | 0.677 | 2.2417
[9 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.317 | 0.723 | 2.2808 | 3.58%
[9 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[9 empty] | 0.723 | 23.7921 | 1.962 | 0.677 | 439.7453 | 38.6822
EQUIPO: | SLH-035
FECHA: | 2018-05-04
[9 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15° | [9 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 930 | 927 | 625 |  | Anterior | Nuevo |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.308 | 1.5 | 4.8701 |  | ref
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 930 | 625 | mCd/l/m2 | 440 | 64 | 1.5 | 0.054 | 0.833 | 761.9409 | amarillo QSQ | 0.494 | 0.833 | 1.6862 | 53.87% | 0.31
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 513 | 437 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.303 | 0.359 | 1.1848 | 21.09%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 207 | 168 | Geometria de 30° |  |  |  | 160 | 1.5 | 0.054 | 761.9409 | 0.359 | -0.90446 | negro | 0.308 | 0.054 | 0.17532
Geometria de 30º |  |  |  |  | Blanco | 890 | 595 | mCd/l/m2 | corte | [5 empty] | VPISO | 0.25 | 0.109 | 0.436 | 3.804%
Patron | Blanco | 900 | 894 | 595 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.109 | -0.90446 | 1.5 | 0.054 | 761.9409 | 28.1111
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 463 | 410 |  |  |  |  | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | 140 | 163 | 143 | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[9 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.451 | 3.368 | 7.4678
[9 empty] | 420 | 23.8 | 3.368 | 3.125 | 3.327 | 500.4168 | amarillo QSQ | 0.447 | 3.327 | 7.443 | 83.13%
[9 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.351 | 3.263 | 9.2963 | 56.79%
[9 empty] | 140 | 3.368 | 3.125 | 500.4168 | 3.263 | -333.6907 | negro | 0.302 | 3.125 | 10.3477
[9 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.317 | 0.723 | 2.2808 | -988.5%
[9 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[9 empty] | 0.723 | -333.6907 | 3.368 | 3.125 | 500.4168 | -8578.6548
EQUIPO: | SLH-054
FECHA:
[9 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15° | [9 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco |  | 500 | 420 |  | Anterior | Nuevo |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.508 | 2.49 | 4.9016 |  | ref
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 487 | 420 | mCd/l/m2 | 440 | 64 | 2.49 | 0 | 2.344 | 463.4198 | amarillo QSQ | 0.494 | 2.344 | 4.7449 | 94.14% | 0.31
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 518 | 438 | Negro |  | 0 | mCd/l/m2 | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.303 | 0.597 | 1.9703 | 23.98%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 186 | 150 | Geometria de 30° |  |  |  | 160 | 2.49 | 0 | 463.4198 | 0.597 | 64.3098 | negro | 0.228 | 0 | 0
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 | Blanco | 470 |  | mCd/l/m2 | corte | [5 empty] | VPISO | 0.25 | 0.109 | 0.436 | 4.378%
Geometria de 30º |  |  |  |  | Negro |  |  | mCd/l/m2 | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Blanco |  | 470 | 385 |  |  |  |  | 0.109 | 64.3098 | 2.49 | 0 | 463.4198 | 81.7808
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Geometria 30
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 498 | 420 | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 167 | 142 |  |  |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.451 | 1.962 | 4.3503
QSQ | Piso | 0 | 55 | 0 |  |  |  |  | 420 | 23.8 | 1.962 | 0.677 | 1.901 | 439.7453 | amarillo QSQ | 0.447 | 1.901 | 4.2528 | 95.25%
[9 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.351 | 1.036 | 2.9516 | 27.94%
[9 empty] | 140 | 1.962 | 0.677 | 439.7453 | 1.036 | 23.7921 | negro | 0.302 | 0.677 | 2.2417
[9 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.317 | 0.723 | 2.2808 | 3.58%
[9 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[9 empty] | 0.723 | 23.7921 | 1.962 | 0.677 | 439.7453 | 38.6822

## JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ
EQUIPO: | SLH-038
FECHA: | 2017-12-27
Temperatura= 18.3 grados |  |  |  |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | TAREA | ESTADO INCIAL |  |  | ESTADO FINAL |  |  | OBSERVACIONES
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Geometria de 15° |  |  |  |  | BUENO | REGULAR | MALO | BUENO | REGULAR | MALO
Geometria de 15º | [5 empty] | Anterior | Nuevo |  | MEDIDA INICiAL |  | X |  |  |  |  | MEDIDAS INICIALES CORRECTAS EXCEPTO AMARILLO QUE MUESTRA UNA LECTURA BAJA
Patron | Blanco | 720 | 720 | 674 | Blanco | 720 | 638 | mCd/l/m2 | ESTADO TARJETA ELECTRONICA | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA.
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 | ESTADO CAJA NEGRA |  | X |  | X |  |  | POSEE ENTRADA DE LUZ EN LA PARTE TRASERA, SE APLICA SILICONA NEGRA PARA SELLARLA.
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 380 | 438 |  |  |  |  | REVISIÓN BOTONES | X |  |  | X |  |  | OPERAN CORRECTAMENTE.
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 157 | 163 |  |  |  |  | REVISIÓN LEDS ÓPTICA | X |  |  | X |  |  | TODOS ENCIENDEN
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 | 3375000000 | 1350000000 |  |  | LIMPIEZA PLANO INCLINADO | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA.
[9 empty] | LIMPIAR CAUCHO TIPO PISO | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA.
[9 empty] | CAUCHO TIPO PISO PEGADO A EQUIPO | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA.
[9 empty] | VENTILADOR FUNCIONA | X |  |  | X |  |  | OPERA CORRECTAMENTE.
[9 empty] | ESTADO MANIJA | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO.
[9 empty] | ESTADO CAJA | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO.
[9 empty] | ESTADO CIRCUITO CARGA | X |  |  | X |  |  | PRUEBA MUESTRA QUE EL EQUIPO CARGA
[9 empty] | ESTADO CABLE CARGA | X |  |  | X |  |  | SE PROBO AL CARGAR EL EQUIPO
[9 empty] | ESTADO PATRÓN | X |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO, SE LIMPIA CON VARSOL.
[9 empty] | MEDIDA FINAL |  |  |  | X |  |  | ES REPETIBLE, CAMBIA MEDIDA DE PATRON
[9 empty] | RECOMENDACIONES: | NO COLCOAR EL EQUIPO EN PINTURA FRESCA.

## C. PLANES HIDRO C,
EQUIPO: | SLH-050
FECHA: | 2018-01-25
[9 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15° | [9 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 520 | 479 | 496 |  | Anterior | Nuevo |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.72 | 2.466 | 3.425
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 480 | 496 | mCd/l/m2 | 440 | 20 | 2.466 | 0 | 2.175 | 496.1931 | amarillo QSQ | 0.667 | 2.175 | 3.2609 | 88.2%
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 410 | 436 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.465 | 0.675 | 1.4516 | 27.37%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 361 | 157 | Geometria de 30° |  |  |  | 160 | 2.466 | 0 | 496.1931 | 0.675 | 33.2941 | negro | 0.365 | 0 | 0
Geometria de 30º |  |  |  |  | Blanco | 450 | 466 | mCd/l/m2 | corte | [5 empty] | VPISO | 0.407 | 0.262 | 0.64373 | 10.62%
Patron | Blanco | 490 | 448 | 466 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.262 | 33.2941 | 2.466 | 0 | 496.1931 | 82.4747
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 373 | 407 |  |  |  |  | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 121 | 126 | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[9 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.6 | 1.613 | 2.6883
[9 empty] | 420 | 20 | 1.613 | 0.081 | 1.273 | 534.094 | amarillo QSQ | 0.549 | 1.273 | 2.3188 | 77.81%
[9 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.443 | 0.545 | 1.2302 | 30.29%
[9 empty] | 140 | 1.613 | 0.081 | 534.094 | 0.545 | -31.2169 | negro | 0.38 | 0.081 | 0.21316
[9 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.406 | 0.237 | 0.58374 | 10.18%
[9 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[9 empty] | 0.237 | -31.2169 | 1.613 | 0.081 | 534.094 | 26.3474

## COVIANDES S.A
| EQUIPO: | SLH-018
| FECHA: | 2018-01-29
[12 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
| TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
| Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
| Patron | Blanco | 860 | 860 | 517 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.686 | 1.943 | 2.8324
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 860 | 516 | mCd/l/m2 |  | 440 | 20 | 1.943 | 1.56 | 1.959 | 423.1579 | amarillo QSQ | 0.682 | 1.959 | 2.8724 | 104.2%
| QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 428 | 441 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.677 | 1.859 | 2.7459 | 78.07%
| QSQ | Blanco QSQ | 160 | 156 | 157 |  | Geometria de 30° |  |  |  |  | 160 | 1.943 | 1.56 | 423.1579 | 1.859 | -776.7168 | negro | 0.665 | 1.56 | 2.3459
| Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 830 | 486 | mCd/l/m2 |  | corte | [5 empty] | VPISO | 0.667 | 1.56 | 2.3388 | 0%
| Patron | Blanco | 830 | 830 | 491 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
| Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.56 | -776.7168 | 1.943 | 1.56 | 423.1579 | -776.7168
| QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 415 | 418 | [6 empty] | Geometria 30
| QSQ | Blanco QSQ | 150 | 149 | 140 | [12 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[12 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.707 | 2.551 | 3.6082
[12 empty] | 420 | 20 | 2.551 | 0.011 | 2.191 | 486.055 | amarillo QSQ | 0.689 | 2.191 | 3.18 | 85.83%
[12 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.628 | 0.503 | 0.80096 | 19.37%
[12 empty] | 140 | 2.551 | 0.011 | 486.055 | 0.503 | 56.8657 | negro | 0.6 | 0.011 | 0.018333
[12 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.602 | 0.012 | 0.019934 | 0.03937%
[12 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[12 empty] | 0.012 | 56.8657 | 2.551 | 0.011 | 486.055 | 57.0347
[12 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
[12 empty] | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
[18 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[12 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.692 | 1.943 | 2.8078
[12 empty] | 440 | 20 | 1.943 | 1.56 | 1.959 | 423.1579 | amarillo QSQ | 0.693 | 1.959 | 2.8268 | 104.2%
[11 empty] | ¡ | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.683 | 1.859 | 2.7218 | 78.07%
[12 empty] | 160 | 1.943 | 1.56 | 423.1579 | 1.859 | -776.7168 | negro | 0.676 | 1.56 | 2.3077
[12 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.678 | 1.56 | 2.3009 | 0%
[12 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
[12 empty] | 1.56 | -776.7168 | 1.943 | 1.56 | 423.1579 | -776.7168
Geometria 30
[18 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[12 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.72 | 2.977 | 4.1347
[12 empty] | 420 | 20 | 2.977 | 0.059 | 2.436 | 511.0391 | amarillo QSQ | 0.696 | 2.436 | 3.5 | 81.46%
[12 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.632 | 0.719 | 1.1377 | 22.62%
[12 empty] | 140 | 2.977 | 0.059 | 511.0391 | 0.719 | 31.5475 | negro | 0.609 | 0.059 | 0.09688
[12 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.611 | 0.311 | 0.509 | 8.636%
[12 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[12 empty] | 0.311 | 31.5475 | 2.977 | 0.059 | 511.0391 | 72.9566
[12 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
[12 empty] | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
[18 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[12 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.692 | 1.95 | 2.8179
[12 empty] | 440 | 20 | 1.95 | 1.568 | 1.98 | 409.4175 | amarillo QSQ | 0.693 | 1.98 | 2.8571 | 107.9%
[12 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.683 | 1.823 | 2.6691 | 66.75%
[12 empty] | 160 | 1.95 | 1.568 | 409.4175 | 1.823 | -340.7989 | negro | 0.676 | 1.568 | 2.3195
[12 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.678 | 1.57 | 2.3156 | 0.5236%
[12 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
[12 empty] | 1.57 | -340.7989 | 1.95 | 1.568 | 409.4175 | -336.871
Geometria 30
[18 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[12 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.72 | 2.681 | 3.7236
[12 empty] | 420 | 20 | 2.681 | 0 | 2.116 | 526.8053 | amarillo QSQ | 0.696 | 2.116 | 3.0402 | 78.93%
[12 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.632 | 0.513 | 0.81171 | 19.13%
[12 empty] | 140 | 2.681 | 0 | 526.8053 | 0.513 | 48.4727 | negro | 0.609 | 0 | 0
[12 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.611 | 0.1 | 0.16367 | 3.73%
[12 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[12 empty] | 0.1 | 48.4727 | 2.681 | 0 | 526.8053 | 66.3143
[12 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
[12 empty] | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
[18 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[12 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.5 | 2.672 | 5.344
[12 empty] | 440 | 20 | 2.672 | 0 | 1.928 | 602.0747 | amarillo QSQ | 0.693 | 1.928 | 2.7821 | 72.16%
[12 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.683 | 0.44 | 0.64422 | 16.47%
[12 empty] | 160 | 2.672 | 0 | 602.0747 | 0.44 | 72.8527 | negro | 0.241 | 0 | 0
[12 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.678 | 0.3 | 0.44248 | 11.23%
[12 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
[12 empty] | 0.3 | 72.8527 | 2.672 | 0 | 602.0747 | 132.2713
Geometria 30
[18 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[12 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.72 | 2.316 | 3.2167
[12 empty] | 420 | 20 | 2.316 | 1.111 | 2.068 | 523.6573 | amarillo QSQ | 0.696 | 2.068 | 2.9713 | 79.42%
[12 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.632 | 1.455 | 2.3022 | 28.55%
[12 empty] | 140 | 2.316 | 1.111 | 523.6573 | 1.455 | -13.2847 | negro | 0.609 | 1.111 | 1.8243
[12 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.611 | 0.9 | 1.473 | -17.51%
[12 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[12 empty] | 0.9 | -13.2847 | 2.316 | 1.111 | 523.6573 | -107.3052
EQUIPO: | SLV-002
FECHA: | 2018-02-05
Fecha Salida: 8 de febrero del 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 14 | 28 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 52 | 65 |  | MÁXIMO | 707.3 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 814 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 60 | 71 |  | MÍNIMO | 578.7 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 666 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 83 | 96 |  | PROMEDIO | 643 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 740 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 101 | 128 |  | MEDIDO | 412 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 739 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 108 | 207
P20 |  | 444.11 | 340 | 445
P17 |  | 579.56 | 485 | 576
P19 |  | 746.22 | 646 | 769
P15 |  | 869.5 | 769 | 835
P29 | Blanco I. | 88.4 | 75 | 83
P28 |  | 94.6 | 80 | 92
p36 | Blanco O. | 271.444 | 174 | 268
P4 |  | 550.222 | 465 | 483
p31 |  | 609 | 505 | 591
p3 |  | 739.111 | 625 | 770
p5 |  | 746.889 | 633 | 757
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 15 | 20
P24 |  | 37.2583 | 22 | 39
P26 |  | 36.975 | 26 | 37
P39 | Naranja O. | 204.5 | 112 | 204
P38 |  | 277.7 | 169 | 279
P38 | Rojo I. | 12 | 6 | 11
P6 |  | 10 | 7 | 10
P7 |  | 17.4333 | 9 | 17
P8 | Rojo O. | 218 | 108 | 217
P40 |  | 188 | 101 | 187
P41 |  | 239 | 115 | 238
P9 |  | 117 | 74 | 116
P48a | Azul I. | 2 | 0 | 2
P45 |  | 7.133 | 5 | 7
P47 |  | 10.72 | 9 | 2
P23 | Azul O. | 19 | 15 | 19
P23A |  | 20 | 14 | 20
P10 | Verde I. | 16.79 | 9 | 17
P11 |  | 5.76 | 3 | 6
P43 | Verde O. | 50.0833 | 35 | 50
P44 |  | 93.9933 | 62 | 94
P14 |  | 95.5167 | 56 | 96
P13 |  | 100.9167 | 85 | 100
P42 |  | 115.3667 | 76 | 119
EQUIPO: | SLV-002
FECHA: | 2020-03-13
Fecha Salida: 8 de febrero del 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 19 | 28 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 59 | 69 |  | MÁXIMO | 775.5 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 821.7 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 68 | 76 |  | MÍNIMO | 634.5 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 672.3 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 94 | 96 |  | PROMEDIO | 705 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 747 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 124 | 126 |  | MEDIDO | 703 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 744 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 140 | 212
P20 |  | 444.11 | 336 | 443
P17 |  | 579.56 | 540 | 560
P19 |  | 746.22 | 730 | 762
P15 |  | 869.5 | 810 | 846
P29 | Blanco I. | 88.4 | 83 | 90
P28 |  | 94.6 | 90 | 96
p36 | Blanco O. | 271.444 | 265 | 336
P4 |  | 550.222 | 410 | 483
p31 |  | 609 | 590 | 598
p3 |  | 739.111 | 752 | 775
p5 |  | 746.889 | 692 | 754
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 14 | 20
P24 |  | 37.2583 | 25 | 37
P26 |  | 42 | 36 | 43
P39 | Naranja O. | 204.5 | 194 | 207
P38 |  | 277.7 | 267 | 281
P38 | Rojo I. | 12 | 7 | 13
P6 |  | 10 | 12 | 14
P7 |  | 17.4333 | 19 | 19
P8 | Rojo O. | 218 | 216 | 219
P40 |  | 188 | 172 | 186
P41 |  | 239 | 233 | 239
P9 |  | 117 | 104 | 125
P48a | Azul I. | 2 | 0 | 0
P45 |  | 7.133 | 0 | 0
P47 |  | 10.72 | 0 | 0
P23 | Azul O. | 19 | 18 | 19
P23A |  | 20 | 19 | 20
P10 | Verde I. | 16.79 | 12 | 18
P11 |  | 5.76 | 7 | 11
P43 | Verde O. | 50.0833 | 0 | 67
P44 |  | 93.9933 | 103 | 82
P14 |  | 122 | 56 | 174
P13 |  | 100.9167 | 70 | 94
P42 |  | 115.3667 | 80 | 115

## VIA 40
EQUIPO: | SLV-024
FECHA: | 2018-03-13
Fecha Llegada: 13 de marzo de 2018
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 10 | 29 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 31 | 59 |  | MÁXIMO | 819 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 710.6 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 45 | 73 |  | MÍNIMO | 741 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 581.4 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 54 | 95 |  | PROMEDIO | 780 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 646 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 96 | 126 |  | MEDIDO | 699 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 636 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 108 | 219
P20 |  | 444.11 | 201 | 401
P17 |  | 579.56 | 618 | 580
P19 |  | 746.22 | 650 | 701
P15 |  | 869.5 | 748 | 830
P29 | Blanco I. | 88.4 | 75 | 81
P28 |  | 94.6 | 105 | 93
p36 | Blanco O. | 271.44 | 130 | 268
P4 |  | 550.222 | 356 | 511
p31 |  | 746.8 | 658 | 698
p3 |  | 768.3333 | 604 | 765
p5 |  | 609 | 556 | 599
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 15 | 18
P26 |  | 42 | 32 | 40
P24 |  | 42 | 36 | 42
P39 | Naranja O. | 204.5 | 158 | 201
P38 |  | 277.7 | 195 | 271
P38 | Rojo I. | 12 | 10 | 11
P6 |  | 14 | 12 | 13
P7 |  | 17.4333 | 16 | 17
P9 | Rojo O. | 117 | 96 | 111
P40 |  | 188 | 156 | 178
P8 |  | 218 | 194 | 216
P41 |  | 239 | 205 | 237
P48a | Azul I. | 2 | 0 | 1
P45 |  | 6 | 0 | 6
P21 |  | 4.1067 | 0 | 5
P23 | Azul O. | 19 | 14 | 19
P23A |  | 20 | 15 | 19
P10 | Verde I. | 6 | 0 | 6
P11 |  | 17 | 16 | 16
ART
P43 | Verde O. | 49.6667 | 34 | 53
P44 |  | 130 | 112 | 117
P14 |  | 122 | 89 | 130
P13 |  | 142 | 115 | 137
P42 |  | 146 | 105 | 150
EQUIPO: | SLH-049
FECHA: | 2018-04-05
[11 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Geometria de 15° | [10 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 502 | 550 | 502 |  |  | Anterior | Nuevo |  |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.348 | 2.622 | 7.5345 |  | ref
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 |  | Blanco | 550 | 502 | mCd/l/m2 |  | 440 | -34 | 2.622 | 0 | 2.318 | 502.1639 | amarillo QSQ | 0.339 | 2.318 | 6.8378 | 88.41% | 0.31
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 550 | 443 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.265 | 0.95 | 3.5849 | 36.23%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 241 | 162 |  | Geometria de 30° |  |  |  |  | 160 | 2.622 | 0 | 502.1639 | 0.95 | -34.4113 | negro | 0.206 | 0 | 0
Geometria de 30º | [5 empty] | Blanco | 520 | 472 | mCd/l/m2 |  | corte | [5 empty] | VPISO | 0.1 | 0.46 | 4.6 | 17.54%
Patron | Blanco | 472 | 520 | 471 |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 |  | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.46 | -34.4113 | 2.622 | 0 | 502.1639 | 59.7247
QSQ | Amarillo QSQ | 420 | 520 | 418 | [6 empty] | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | 130 | 231 | 130 | [12 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[11 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.325 | 2.121 | 6.5262
[11 empty] | 410 | 82 | 2.121 | 0 | 1.6 | 516.805 | amarillo QSQ | 0.3 | 1.6 | 5.3333 | 75.44%
[11 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.222 | 0.186 | 0.83784 | 8.769%
[11 empty] | 120 | 2.121 | 0 | 516.805 | 0.186 | 81.8575 | negro | 0.158 | 0 | 0
[11 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.105 | 0.155 | 1.4762 | 7.308%
[11 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[11 empty] | 0.155 | 81.8575 | 2.121 | 0 | 516.805 | 113.6429
EQUIPO: | SLV-024
FECHA: | 2019-07-14
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 29 | 62 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 59 | 85 |  | MÁXIMO | 710.6 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 814 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 73 | 110 |  | MÍNIMO | 581.4 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 666 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 95 | 98 |  | PROMEDIO | 646 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 740 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 126 | 126 |  | MEDIDO | 636 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 745 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 219 | 225 | 275
P20 |  | 444.11 | 401 | 372 | 382
P17 |  | 579.56 | 580 | 589
P19 |  | 746.22 | 701 | 733 | 593 | 751
P15 |  | 869.5 | 830 | 888 |  | 888
P29 | Blanco I. | 88.4 | 81 | 99
P28 |  | 94.6 | 93 | 105
p36 | Blanco O. | 271.44 | 268 | 290
P4 |  | 550.222 | 511 | 467
p31 |  | 746.8 | 698 | 622
p3 |  | 768.3333 | 765 | 777
p5 |  | 609 | 599 | 643
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 18 | 40
P26 |  | 42 | 40 | 52
P24 |  | 42 | 42 | 45
P39 | Naranja O. | 204.5 | 201 | 207
P38 |  | 277.7 | 271 | 272
P38 | Rojo I. | 12 | 11 | 13
P6 |  | 14 | 13 | 16
P7 |  | 17.4333 | 17 | 20
P9 | Rojo O. | 117 | 111 | 132
P40 |  | 188 | 178 | 192
P8 |  | 218 | 216 | 219
P41 |  | 239 | 237 | 238
P48a | Azul I. | 2 | 1 | 7
P45 |  | 6 | 6 | 8
P21 |  | 4.1067 | 5 | 8
P23 | Azul O. | 19 | 19 | 22
P23A |  | 20 | 19 | 23
P10 | Verde I. | 6 | 6 | 16
P11 |  | 17 | 16 | 30
ART
P43 | Verde O. | 49.6667 | 53 | 129
P44 |  | 130 | 117 | 152
P14 |  | 122 | 130 | 137
P13 |  | 142 | 137 | 161
P42 |  | 146 | 150 | 174
2020-01-22
TESTIGO | COLOR | VALOR ESPERADO | VALOR LLEGADA | VALOR SALIDA |  | RETROREFLECTOMETRO VERTICAL
P16 | Amarillo I. | 28.1 | 65 | 65 |  | Llegada |  |  | Salida
P33 |  | 63.911 | 85 | 100 |  | MÁXIMO | 710.6 | Cd/l/m2 | MÁXIMO | 814 | Cd/l/m2
p32 |  | 69.922 | 110 | 121 |  | MÍNIMO | 581.4 | Cd/l/m2 | MÍNIMO | 666 | Cd/l/m2
p34 |  | 96.744 | 98 | 99 |  | PROMEDIO | 646 | Cd/l/m2 | PROMEDIO | 740 | Cd/l/m2
P37 |  | 128.11 | 126 | 127 |  | MEDIDO | 636 | Cd/l/m2 | MEDIDO | 745 | Cd/l/m2
P18 | Amarillo O. | 207.78 | 247 | 242 | 275
P20 |  | 444.11 | 383 | 386 | 382
P17 |  | 579.56 | 587 | 578
P19 |  | 746.22 | 770 |  | 593 | 751
P15 |  | 869.5 | 832 |  |  | 888
P29 | Blanco I. | 88.4 | 99
P28 |  | 94.6 | 105
p36 | Blanco O. | 271.44 | 290 | 258
P4 |  | 550.222 | 467 | 463
p31 |  | 746.8 | 622 | 619
p3 |  | 768.3333 | 777 | 780
p5 |  | 609 | 643 | 728
P27 | Naranja I. | 19.7417 | 40
P26 |  | 42 | 52
P24 |  | 42 | 45
P39 | Naranja O. | 204.5 | 207
P38 |  | 277.7 | 272
P38 | Rojo I. | 12 | 13
P6 |  | 14 | 16
P7 |  | 17.4333 | 20
P9 | Rojo O. | 117 | 132
P40 |  | 188 | 192
P8 |  | 218 | 219
P41 |  | 239 | 238
P48a | Azul I. | 2 | 7
P45 |  | 6 | 8
P21 |  | 4.1067 | 8
P23 | Azul O. | 19 | 22
P23A |  | 20 | 23
P10 | Verde I. | 6 | 16
P11 |  | 17 | 30
ART
P43 | Verde O. | 49.6667 | 129
P44 |  | 130 | 152
P14 |  | 122 | 137
P13 |  | 142 | 161
P42 |  | 146 | 174

## COMSEVIAS SAS
EQUIPO: | SLH-021
FECHA: | 2018-03-13
[9 empty] | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º |  |  |  |  | Geometria de 15° | [9 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco | 520 | 521 | 487 |  | Anterior | Nuevo |  | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.835 | 2.653 | 3.1772 |  | ref
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 520 | 487 | mCd/l/m2 | 440 | 20 | 2.653 | 0 | 2.178 | 531.5978 | amarillo QSQ | 0.139 | 2.178 | 15.6691 | 82.1% | 0.31
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 527 | 447 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2 | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.109 | 1.021 | 9.367 | 38.48%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 178 | 161 | Geometria de 30° |  |  |  | 160 | 2.653 | 0 | 531.5978 | 1.021 | -72.4763 | negro | 0.4 | 0 | 0
Geometria de 30º |  |  |  |  | Blanco |  |  | mCd/l/m2 | corte | [5 empty] | VPISO | 0.1 | 0.43 | 4.3 | 16.21%
Patron | Blanco |  |  |  | Negro |  |  | mCd/l/m2 | vcorte | ro | ab | an | rp | RC | Geometria 30
Patron | Negro | [7 empty] | 0.43 | -72.4763 | 2.653 | 0 | 531.5978 | 25.4324
QSQ | Amarillo QSQ | [7 empty] | Geometria 30
QSQ | Blanco QSQ | [13 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
[9 empty] | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.138 | 1.877 | 13.6014
[9 empty] | 420 | -22.5 | 1.877 | 0 | 1.474 | 540.982 | amarillo QSQ | 0.125 | 1.474 | 11.792 | 78.53%
[9 empty] | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.112 | 0.538 | 4.8036 | 28.66%
[9 empty] | 140 | 1.877 | 0 | 540.982 | 0.538 | -21.1115 | negro | 0.103 | 0 | 0
[9 empty] | corte | [5 empty] | VPISO | 0.105 | 0.155 | 1.4762 | 8.258%
[9 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[9 empty] | 0.155 | -21.1115 | 1.877 | 0 | 540.982 | 25.3054

## SEÑALIZACION NUEVO MILENIO SAS
EQUIPO: | SLH-005
FECHA: | 2017-12-27
Temperatura= 22,6 grados |  |  |  |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL |  |  |  | VALORES DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | VALORES DE VOLTAJE
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Geometria de 15° |  |  |  | Geometria 15 | [5 empty] | Geometria 15
Geometria de 15º | [5 empty] | Anterior | Nuevo | [7 empty] | PATRÓN | VOLTAJE DEL SENSOR (V) | VOLTAJE AL dsPIC (V) | GANANCIA | RELACION PATRONES (%)
Patron | Blanco |  | 944 | 790 | Blanco | 944 | 790 | mCd/l/m2 | rr | ro | ADC_blanco | ADC_negro | medida | PATRON | patron | 0.835 | 3.164 | 3.7892
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Negro |  | 0 | mCd/l/m2 | 440 | 20 | 3.164 | 0.036 | 1.668 | 825 | amarillo QSQ | 0.139 | 1.668 | 12 | 52.17%
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 778 | 445 |  |  |  |  | rr | ADC_blanco | ADC_negro | rp | medida | OFFSET | blanco QSQ | 0.109 | 0.504 | 4.6239 | 14.96%
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 243 | 152 |  |  |  |  | 160 | 3.164 | 0.036 | 825 | 0.504 | 43 | negro | 0.4 | 0.036 | 0.09
QSQ | Piso | 0 |  | 0 |  |  |  |  | corte | [5 empty] | VPISO | 0.1 | 0 | 0 | -1.151%
[9 empty] | vcorte | ro | ab | an | rp | RC
[9 empty] | 0 | 43 | 3.164 | 0.036 | 825 | 34
EQUIPO: | SLH-005
FECHA: | 2020-01-12
Temperatura= 22,6 grados |  |  |  |  | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | Geometria de 15°
Geometria de 15º | [5 empty] | Anterior | Nuevo
Patron | Blanco | 790 | 790 | 900 | Blanco | 790 | 900 | mCd/l/m2
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 380 | 454
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 0 | 130
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0

## Concesion San Rafael S.A.
SLH-015
Fecha Llegada: 24/10/2018
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m |  |  |  |  | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 700 | 699 | 930 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 700 |  | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 317 | 427 | Negro | 0 |  | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 142 | 162
QSQ | Piso | 0 | 120 | 0

## Autop. Del Cafe
SLH-011
Fecha Salida: 19 de Septiembre de 2016
TESTIGO | COLOR | VALOR REFERENCIA | VALOR LLEGADA | VALOR CALIBRACIÓN | RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL
Geometria de 15m |  |  |  |  | Geometria de 15m
Patron | Blanco | 900 | 600 | 600 |  | Anterior | Nuevo
Patron | Negro | 0 | 0 | 0 | Blanco | 900 | 600 | mCd/l/m2
QSQ | Amarillo QSQ | 440 | 410 | 457 | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
QSQ | Blanco QSQ | 160 | 120 | 147 | Geometria de 30m
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0 | Blanco | 580 | 580 | mCd/l/m2
Geometria de 30m |  |  |  |  | Negro | 0 | 0 | mCd/l/m2
Patron | Blanco | 675 | 580 | 500
Patron | Negro | 0 | 0 | 0
QSQ | Amarillo QSQ | 430 | 450 | 438
QSQ | Blanco QSQ | 150 | 150 | 141
QSQ | Piso | 0 | 0 | 0