ACTA DE CALIBRACIÓN

Retrorreflectómetro vertical SLV-002

En Bogotá D.C., el 22 de septiembre de 2026, JULIO ROBERTO RAMIREZ, obrando en calidad de técnico de INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA VIAL S.A.S., deja constancia de la calibración del retrorreflectómetro vertical serie SLV-002, realizada contra el banco de patrones de la empresa y registrada por la aplicación RTV Calibra.

1. Equipo intervenido

| Equipo | Retrorreflectómetro vertical SAT-LUX V3, serie SLV-002 |
| --- | --- |
| Identificación Bluetooth | COVIANDINA_SLV-002, MAC 00:21:13:05:19:3B |
| Serie | leída del equipo con #GN# |
| Firmware | V3.6 del 2026-09-19 (3.6.2) |
| Máscara de calibración | 0003 antes de la intervención; 0283 después (códigos 1, 2, 8 y b ajustados) |
| Fecha de calibración en el equipo | 2026-09-22 (#SC/#GC); vigencia de un año |
| Aplicación utilizada | RTV Cov_3.6.5_calibrar (versionCode 10010), md5 dc0beaf5e110a72b7cbb288e4011cb68 |
| Banco de patrones | REPRESENTATIVO, md5 de la cola 70ef3b868db85ef75743936a6218935e |
| Batería del equipo | 12,04 V al inicio; 11,97 V como mínimo durante la sesión |
| Repetibilidad de colocación | s_rep 0,15 % (3 patrones al inicio del banco) |

2. Códigos calibrados en esta sesión

| Código | 8 (amarillo, lámina tipo I) | b (rojo, lámina tipo I) |
| --- | --- | --- |
| Método de ajuste | Recta anclada en oscuro (x = 569,1 ; R = 0) | Recta anclada en oscuro (x = 570,5 ; R = 0) |
| Patrones de ajuste | P34, P37, P43 y P44; 5 colocaciones × 4 disparos | P38, P39 y P49; 5 colocaciones × 4 disparos |
| Rango certificado | 0 a 122; por encima de 122 la curva extrapola | 0 a 81; por encima de 81 la curva extrapola |
| Curva escrita, releída del equipo con #G | 0.00000000E+00, 0.00000000E+00, 2.11652663E-01, -1.20446228E+02 | 0.00000000E+00, 0.00000000E+00, 3.20071149E-01, -1.82592605E+02 |
| Verificación frente al patrón certificado | P43: certificado 122; medido 118,5 (-2,9 %). Dentro de ±5 % | P49: certificado 81; medido 75,7 (-6,5 %). Dentro de ±10 % |
| Resultado | CONFORME. Acta aceptada el 2026-09-22 a las 14:35:20 | CONFORME. Acta aceptada el 2026-09-22 a las 14:43:17 |

3. Códigos calibrados con anterioridad

Los códigos 1 (blanco intenso) y 2 (amarillo intenso) se calibraron el 19 de septiembre de 2026 y no se reescribieron. Antes de esta intervención se comprobó, apagando y encendiendo el equipo, que sus curvas siguen siendo las del acta de esa fecha.

4. Alcance y limitaciones

Ajuste contra patrones, no calibración trazable. Por debajo del patrón más bajo de cada código la lectura no está calibrada, y por encima del más alto la curva extrapola. La conformidad se declara dentro de ±10 % del valor certificado del patrón de verificación; el acta indica además si la medida cae dentro de ±5 %. Los códigos no relacionados en esta acta conservan la curva de fábrica.

5. Evidencia archivada

| Acta del código 8 | acta_SLV-002_00211305193B_20260922_143520.txt, md5 9a704daeb5e0158d70ca8dbefc7d08c6 |
| --- | --- |
| Acta del código b | acta_SLV-002_00211305193B_20260922_144317.txt, md5 e2c35b03db2ade3d762c5d7b46cd2935 |
| Registro de la campaña | campana_SLV-002_20260922_144415.zip, md5 6a870da3e83a49656da0b866bccae9b4 |
| Registro de soporte, con las tramas | soporte_SLV-002_20260922_144415.zip, md5 39b4373dbb5539a247cfe08623dc5e0d |

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en la ciudad de ____________________, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2026.

| Por INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA VIAL S.A.S. _______________________________ NOMBRE: JULIO ROBERTO RAMIREZ C.C.: CARGO: Técnico | Por el cliente _______________________________ NOMBRE: C.C.: CARGO: |
| --- | --- |